Съдържание

страница

1	Въведение	6

1.1	Обхват на наръчника	6

1.2	Преглед на управлението на КАВ в райони, в които се очакват превишения	7

2	Преглед на нормите и алармените прагове	8

3	Обща информация за замърсителите	11

3.1	Серен диоксид (SO2)	11

3.2	Фини прахови частици (PM10)	12

3.3	Оловни аерозоли (Pb)	14

3.4	Азотен диоксид	16

4	Измервания на КАВ и метеорологични измервания	18

4.1	Общи положения	18

4.2	Аспекти на качественото осигуряване при измерванията на КАВ	19

4.2.1	Измервания на SO2 и NO2 чрез автоматични станции	19

4.2.1.1	Работа на измервателните уреди в автоматичните измервателни станции	19

4.2.1.2	Поддръжка на измервателните уреди	20

4.2.1.3	Преносими стандарти	20

4.2.1.4	Дефиниции за видове калибриране и функционални изпитвания	21

4.2.2	Коригиране на първоначални (първични) данни от измервания на NOx и SO2	22

4.2.2.1	Проверка на нулата и корекция на данните при изместваща се нулева стойност	22

4.2.2.2	Функционален контрол	23

4.2.3	Документация на измервателните устройства	25

4.2.4	Проверка за реалистичност/достоверност	25

4.2.5	Измервания на PM10	25

4.3	Проверка на наличните данни от измерване на КАВ	27

4.3.1	Измервания на PM10	27

4.3.2	Измервания на NO2 и SO2	28

4.3.2.1	Непрекъснати измервания на автоматичните станции	28

4.3.2.2	Прекъснати измервания в ръчните станции	28

4.3.3	Какво се прави, когато няма данни или те не са достатъчно надеждни.	29

4.4	Допълнителни измервания на КАВ	30

4.4.1	Общи положения	30

4.4.2	Схема на измерване съгласно TA Luft	31

4.4.3	Метод на временно фиксиране	33

4.5	Метеорологични измервания	35

5	Оценка на качеството на атмосферния въздух	37

5.1	Алгоритъм за оценяване на данните от измерване качеството на въздуха	37

5.1.1	Основен анализ	37

5.1.2	Допълнителен анализ	40

5.1.2.1	Извеждане на средните дневни вариации.	40

5.1.2.2	Извеждане на средните седмични вариации	41

5.1.2.3	Извеждане на годишните вариации	41

5.1.2.4	Кумулативни разпределения на честотата	42

5.1.2.5	Оценки, свързани с посоката на вятъра	42

5.1.3	Доклади с осеви таблици (pivot tables) като инструмент за анализ на наборите с данни за КАВ	43

6	Анализ на причините за превишенията	45

6.1	Общи положения	45

6.2	Инвентаризация на емисиите	46

6.2.1	Емисии от промишлени инсталации и производство на енергия	46

6.2.1.1	Емисии от комини	46

6.2.1.1.1	Регистрационни карти	46

6.2.1.1.2	Измервания на емисиите	46

6.2.1.1.3	Използване на емисионни фактори	47

6.2.1.1.4	Проверка на обемния поток и температурата на димен газ от изгаряне	47

6.2.1.2	Неорганизирани емисии от инсталации	48

6.2.2	Емисии от битовото отопление	49

6.2.3	Емисии от транспорта на моторни превозни средства	54

6.2.3.1	Общи положения	54

6.2.3.2	Емисионни фактори за автомобилния транспорт	56

6.2.3.3	Планиране на акции по преброяване на трафика и оценка на резултатите	59

6.2.3.3.1	Общи положения	59

6.2.3.3.2	Основна информация за необходимите данни за транспорта	60

6.2.3.3.3	Съвети за планиране и оценка при акциите по преброяване на трафика	61

6.2.4	Емисии от други площни източници на прах/PM10	65

6.3	Дисперсионно моделиране	66

6.3.1	Общи положения	66

6.3.2	Примери за различните категории модели	68

6.3.2.1	Скрининг-модели	68

6.3.2.2	Модели с ветрово поле	68

6.3.2.3	Модели за изчисляване дисперсията на емисии от комини и издигнати площни източници	69

6.3.2.4	Модели за изчисляване дисперсията на изгорели автомобилни газове	71

6.3.3	Входни данни за моделите	72

6.3.4	Точност на изчисленията	72

6.3.5	Моделиращата система, използвана в Туининг-проекта	73

6.3.5.1	Основно описание на системата	74

6.3.5.2	Специални функции	79

6.3.5.2.1	Унос на PM10 от улици	79

6.3.5.2.2	Изчисляване на краткосрочни стойности от средногодишните концентрации	79

7	Мерки за подобрение на КАВ	82

7.1	Общи положения	82

7.2	Някои забележки по краткосрочните мерки	82

7.3	Дългосрочни мерки и програми за подобрение на КАВ	83

7.3.1	Общи положения	83

7.3.2	Намаление на емисиите от промишлени инсталации и от производство на енергия	85

7.3.3	Намаление на емисиите от битово отопление	86

7.3.3.1	Намаляване чрез промяна на използваните топлинни носители.	86

7.3.3.1.1	Общи положения	86

7.3.3.1.2	Централно отопление	87

7.3.3.1.3	Електричество	88

7.3.3.1.4	Природен газ/ Втечнен газ под налягане	88

7.3.3.1.5	Нафта	89

7.3.3.1.6	Замяна с по-добри въглища на въглища и дърва, неблагоприятни по отношение на емисиите	90

7.3.3.2	Промени в енергопотреблението на домакинствата	91

7.3.3.3	Рекламиране на възможностите за подобрение	92

7.3.4	Намаляване на емисиите и имисиите от автомобилния транспорт	92

7.3.4.1	Намаление на емисиите	93

7.3.4.1.1	Технически стандарт на превозните средства	93

7.3.4.1.2	Горива	93

7.3.4.1.3	Намаляване обема на моторизирания трафик	94

7.3.4.1.3.1	“Град на късите разстояния”	94

7.3.4.1.3.2	Поощряване на пешеходците и велосипедистите	95

7.3.4.1.4	Насърчаване на обществения транспорт	96

7.3.4.1.5	Подобрение на транспортния поток	99

7.3.4.1.6	Намаляване на прахта върху повърхността на улиците	100

7.3.4.2	Намаляване на концентрациите във въздуха (имисиите)	100

7.3.4.2.1	Прехвърляне на силно замърсяващите автомобили към по-малко чувствителни места	100

7.3.4.2.2	Даване на достъп на повече свеж въздух в улиците тип “каньон”	102

7.3.5	Намаление на емисиите на PM10 от други особени площни източници.	103

Приложение 1  -  Измервания на емисии	104

1. Планиране на емисионните измервания	104

2. Извършване на емисионни измервания	106

2.1 Определяне на рамковите условия, свързани с емисионното измерване	106

2.1.1 Определяне на физичните параметри на димния газ	107

2.1.2 Определяне на състава на димния газ	108

2.2 Непрекъснато пробонабиране (газов анализ)	108

2.3 Прекъснато пробонабиране	112

2.3.1 Методи с пробовземане, пропорционално на масата или на скоростта	113

2.3.2 Методи чрез еднаквоскоростно (изокинетично) пробонабиране	114

2.4 Установяване и контролиране на работното състояние, за което се провежда измерването	115

2.5 Записване на данни в протоколи и оценка	116

Приложение 2  -  Опростено изчисление на горивни параметри за изкопаеми горива	118

Приложение 3a – Разположение на площите от 1km2 за битово отопление	120

Приложение 3b  -  Резултати от емисионни измервания за битово отопление с кафяви въглища	121

Приложение 3c – Резултати от изчисляване на емисии от битово отопление	123

Приложение 4a  -  Примерът с Перник – Организация на оценката на трафика и резултати	124

Приложение 4b – Формуляр за преброяване – подробен вариант	135

Приложение 4c – Формуляр за преброяване – обобщен вариант	136

Приложение 4d  -  Пример от каталога с подлежащи на преброяване превозни средства	137

Приложение 5a – Онагледяване на емисионните източници в GIS (географска инф. система)	138

Приложение 5b – Онагледяване на резултатите от изчисленията в GIS	139

Приложение 5c - Онагледяване на резултатите от изчисленията в GIS	140

Приложение 5d – Библиография към Раздел 6.3 – Дисперсионно моделиране	141

Приложение 6 – Зависимости между средногодишната стойност и  краткосрочната концентрация	142

Приложение 7  Информация за употребата на природен газ за битово отопление	146

Приложение 8 – Използване на CNG в дизелови автомобили	149

Приложение 9 – Съкращения	151

Приложение 10 – важни доклади от Туининг-проекта	152

# Въведение

## Обхват на наръчника

Целта на настоящия наръчник е да бъде допълнителен източник на информация по управление качеството на атмосферния въздух (по-нататък съкратено като КАВ) за замърсителите от Директива 1999/30/EC (Първа Дъщерна Директива към Рамковата директива за качество на атмосферния въздух) и българското й съответствие, Наредба № 9 (SO2, NO2, PM10, олово). Наръчникът е допълнение на разпоредбите на българските Наредби №№ 7 и 9 и на “Инструкцията за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми”, и съдържа информация и насоки по важни аспекти от този сложен административен и технически процес. Съдържанието на наръчника отразява най-вече опита, събран в рамките на българо-немския Туининг-проект " Помощ при управление качеството на въздуха на местно ниво", в който се проведоха важни стъпки от процеса по управление качеството на въздуха за гр. Перник като пилотен район.

Акцентът пада само върху управлението на КАВ на местно ниво. Не е включено управление на КАВ на регионално и национално равнище. Въпреки това управлението на КАВ на регионално и национално ниво, както дори и на над-национално може да се окаже, че е наложително с оглед спазване на нормите на местно ниво. Такъв е напр. случаят, когато регионални или национални емисионни източници значително допринасят за концентрациите на замърсители локално. В такива случаи може да се окаже невъзможно или трудно постигането на целите за подобрение на КАВ само чрез локални мерки.

Tози наръчник в общи линии не се занимава с въпросите по предварителната оценка и изискванията към докладите.

Предпоставка да може да се обсъждат настоящите въпроси е предварително да са дефинирани агломерациите/районите за оценка и вече да е била извършена предварителна оценка. Наръчникът е посветен главно на тези случаи, когато според предварителната оценка може да се очаква, че концентрациите на замърсителите превишават нормите или поне се движат близо до тях, и когато се налагат мерките за подобряване на КАВ.

Още информация и примери по въпросите на КАВ, базиращи се на опита, събран в рамките на Туининг-проекта, могат да се намерят в съответните доклади по проекта, които бяха разпространени до регионалните инспекторати и общините. В отделните глави на Наръчника се правят препратки към тези доклади. Допълнително в Приложение 10 са изброени най-важните доклади от Туининг-проекта.

## Преглед на управлението на КАВ в райони, в които се очакват превишения

Управлението на КАВ в райони, в които въз основа на предварителна оценка се очакват превишения на нормите, има за цел да гарантира, че концентрациите на замърсителите ще намалеят до нива под нормите до предварително зададена дата и след това ще се поддържат под тези норми.

Тъй като концентрациите на замърсителите не са статични, а варират според фактори като местоположение, интензивност, честота, продължителност и височина на емисиите в атмосферния въздух, както и според условията на дисперсия, които силно зависят от метеорологични фактори като посока на вятъра, скорост на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и т.н., то целта ще се постигне само, ако се поддържа известна разлика между реалните концентрации, които ще бъдат постигнати, и нормите, т.е. реалните концентрации като правило трябва да са значително по-ниски от нормите.

Процесът на управление на КАВ на местно може да бъде представен опростено като състоящ се от следните основни стъпки:

Измерване на концентрациите на замърсителите на подходящи места чрез подходящи методи с необходимата продължителност; осигуряване на достатъчно качество на данните чрез прилагане на типичните методи за качествено осигуряване.

Въз основа на наличните данни от измерванията и евентуално с помощта на допълнителни измервания, определяне дали концентрациите на замърсителите в района превишават нормите. В случай на превишения – определяне на честотата/размера на превишението.

Анализ на причините за превишението (причина за замърсяването / емисионен източник, условия за дисперсия, особености в метеорологичната обстановка и т.н.). Моделирането на КАВ е важен инструмент за анализ на причините за превишението.

За замърсителите, за които има превишение – търсене на подходящи мерки за подобрение на локалното качество на атмосферния въздух, които да доведата до достигане на нормите (най-вече мерки с голям потенциал за намаляване на концентрациите). Анализ на възможностите за провеждане на тези мерки и на разумен план-график, както и на въпросите по финансирането. Определяне на най-подходящите мерки след обсъждане с всички заинтересовани страни, и след информиране /участие на местната общественост.

Осигуряване на навременното прилагане на мерките и контрол върху влиянието им върху КАВ. Ако се наложи, мерките ще трябва да се коригират при недостатъчен ефект на подобрение.

Тъй като наръчникът се основава на опита, получен в рамките на споменатия Туининг-проект, той трябва да се разглежда като работен документ, който редовно да се обновява в хода на събирането на нов опит и идентифицирането на допълнителни възможни подобрения в процедурата.

# Преглед на нормите и алармените прагове

На следващите таблици е направен преглед на различните норми, алармени прагове (AП) и допустими отклонения (ДО) за замърсителите съгл. Наредба № 9. Тъй като Наредба № 9 се основава на предварителен проект-документ на Директива 1999/30/EC, който е бил променен, преди да влезе в сила, има известни различия между Наредба № 9 и Директивата. Тези различия са отбелязани (очаква се, че тези различия в бъдеще ще бъдат коригирани в Наредба № 9).

Таблица 2- 1: SO2 - Норми и алармени прагове

| SO2 | Период на осредняване | Норма [µg/m3] | Максимален брой превишения на календарна год. | Дата за достигане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма за опазване на човешкото здраве | 1 час | 350 | 24 | 1. 1. 2005 |
| Норма за опазване на човешкото здраве | 24 часа | 125 | 24 | 1. 1. 2005 |
| Норма за опазване на екосистемите (не се прилага в непосредствена близост до източници на замърсители) | Календарна год. и зима (от 1. окт. до 31. март) | 20 | - | 1. 1. 2003 |
| АП (при измервателни станции, представител-ни за качеството на атмосферния въздух над минимум 100 km2 или цял район/агломерация) | 3 (последова-телни) часа | 350 | - | 1. 1.2003 |

Таблица 2- 2: SO2 -  Норми + допустими отклонения

| Норма SO2 + ДО | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 чов. здраве 1h | 500 | 470 | 440 | 410 | 380 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| SO2 чов. здраве 24h | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| SO2 екосистеми 1год. и зима |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SO2 алармен 3h |  |  |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Таблица 2- 3: NOx/NO2  -  Норми и алармени прагове

| NO2 и NOX | Период на осредняване | Норма [µg/m3] | Максимален брой превишения на календарна год. | Дата за достигане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма за опазв. на човешкото здраве – NO2 | 1 час | 200 | 8 | 1. 1. 2010 |
| Норма за опазв. на човешкото здраве – NO2 | Календ. година | 40 | - | 1. 1. 2010 |
| Норма за опазване на растителността (не се прилага в непосредствена близост до източници на замърсяване) – NOX | Календарна година | 30 | - | 1. 1. 2003 |
| AП (при измервателни станции, представителни за качеството на атмосферния въздух над цял район или агломерация) – NO2 | 3 (последоват.) часа | 400 | - | 1. 1. 2003 |

Таблица 2- 4:  NOx/NO2 -  Норми + допустими отклонения

| NO2 и NOX LV + ДО | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 чов. здраве 1h | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
| NO2 чов. здраве 1год. | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
| NOX растителност 1год. |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| NO2 алармен 3h |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Таблица 2- 5: PM10, PM2.5 – Норми и нива за действие

| PM10 | Период на осредняване | Норма [µg/m3] | Максимален брой превишения на календарна год. | Дата за достигане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап 1 |
| Норма за опазване на човешкото здраве | 24 часа | 50 | 251) | 31. 12. 2008 |
| Норма за опазване на човешкото здраве | Календарна год. | 30 | - | 31. 12. 2008 |
| Етап 2 |
| Норма за опазване на човешкото здраве | 24 часа | 50 | 7 | 1. 1. 2010 |
| Норма за опазване на човешкото здраве | Календарна год. | 20 | - | 1. 1. 2010 |
| PM2.52) | Период на осредняване | Норма [µg/m3] | Максимален брой превишения на календарна год. | Дата за достигане |
| Ниво за действие за опазване на чов. здраве | 24 часа | 40 | 14 | 31. 12. 2008 |
| Ниво за действие за опазване на чов. здраве | Календарна год. | 20 | - | 31. 12. 2008 |

1)	в районите, в които превишенията са свързани с необичайни остри ефекти, броят на разрешените превишения следва да бъде намален до 14 пъти на година.

2)	Член 13 (1) oт Нар. № 9: В районите, в които е налице превишаване на нормите за PM10 поради значителни концентрации на частици в атмосферния въздух, причинени от природни източници, следва да се прилагат нивата за действие за PM2.5 и съответстващите допустими отклонения [...] при вземането на решение дали да се изготвят програми за достигане на установените норми за PM10 според изискванията на член 11, пар. 2.

Таблица 2- 6:  PM10, PM2.5 – Норми + допустими отклонения

| Норма PM10 + ДО | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 чов. здраве 24h (1) |  |  |  |  | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| PM10 чов. здраве 1год. (1) |  |  |  |  | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 30 |
| PM10 чов. здраве 24h (2)1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| PM10 чов. здраве 1 год. (2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 25 | 20 |
| Норма PM2.5 + ДО | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PM2.5 чов. здраве 24h |  |  |  |  | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 40 |
| PM2.5 чов. здраве 1 год. |  |  |  |  | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 |

1)	ДО да се определи допълнително, на база данните за качеството на атмосферния въздух по време на етап 1, преди 31.12.2008 г.

Таблица 2- 7:  Pb – норма

| Pb | Период на осредняване | Норма [µg/m3] | Максимален бр. превишиения на календарна год. | Дата за достигане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма за опазване на човешкото здраве | Календарна година | 0.5 | - | 1. 1. 2005 |

Таблица 2- 8:  Pb – норма + допустими отклонения

| Норма Pb + ДО | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb чов. здраве 1 година | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

# Обща информация за замърсителите

## Серен диоксид (SO2)

Източници: SO2 от антропогенната дейност е резултат от изгарянето на изкопаеми горива (въглища и тежки горива, горива за МПС) и топене на серосъдържащи руди. Вулканите и океаните са основният естествен източник на SO2. След като се емитира в атмосферата, SO2 по-нататък се окислява до сулфати и серна киселина, образуващи аерозол, който често се свързва с други замърсители в капчици или твърди частици с твърде различни размери. SO2 и продуктите от неговото окисление се премахват от атмосферата чрез мокро и сухо отлагане. Въпреки тези процеси SO2 може да бъде пренасян на огромни разстояния, и така води до трангранично замърсяване.

Фоново ниво: Концентрациите на SO2 в отдалечени райони (твърде далеч от всякакви източници) варира до10 µg/m3 (24-часова средна), но са под 2 µg/m3, ако периодът на осредняване е една година. Колебанията между различните години  се дължат главно на климатичните условия.

Влияние върху човешкото здраве: SO2 при вдишване e краткосрочен дразнител и високите концентрации могат да причинят трудности в дишането у хора, изложени на влиянието му. Страдащите от астма и хронични заболявания на белите дробове са особено чувствителни към вредното влияние на SO2 и той, според диапазона на концентрациите, появяващи се по време на екстремни случаи на замърсяване, може да предизвика пристъпи на астма.

Влияние върху околната среда: SO2 влияе директно на растителността чрез поглъщането му от надземните части на растенията; директните ефекти върху листата се обуславят главно от концентрациите във въздуха. В зависимост от погълнатото количество SO2 на единица време, в тъканта на растенията протичат различни видове биохимични и физиологични ефекти. По-ниските растения (напр. лишеи и мъхове) са особено чувствителни към SO2. Някои растения могат да се възстановят през периодите, когато няма замърсяване.

Влияние върху материални обекти: Щетите върху материални обекти и паметници на културното наследство са процес, обусловен от метеорологични параметри и замърсители на въздуха (предимно). Има няколко начина, чрез които емисиите на SO2 могат да допринесат за корозията на материалите: той лесно се натрупва по повърхностите и след това се превръща в сулфати; в атмосферния въздух SO2 се превръща отчасти в сулфатни частици, които могат да се отлагат по повърхности и също могат да доведат до корозия. И SO2, и сулфатните частици, са разтворими в дъждовните капки и така могат да увеличат киселинността та валежите и да ускорят корозията. При SO2 и NO2, а по-късно и при SO2 и O3, е било открито, че имат синергетичен корозионен ефект, усилващ корозионния ефект на SO2, допринасяйки до окисляването му до сулфат.

## Фини прахови частици (PM10)

Преносимите по въздуха суспендирани фини прахови частици (PM) са или с първичен, или с вторичен произход.

Източници: Първичните частици се емитират директно или чрез естествени, или чрез антропогенни процеси. Вторичните частици са главно с антропогенен произход и се образуват от SO2, NOX и летливи органични съединения (ЛОС). Преобладават главно антропогенните източници. Най-важните от тях са транспортът, работещите на въглища и нефт електрически централи, горивните източници (промишлени и битови), прахта от неорганизираните емисии в промишлеността, товаренето/разтоварването на насипни материали, минното дело, предизвикваните от човека горски пожари и негоривните източници като строителство и каменодобив. Емисиите на прахови частици от сухопътния транспорт се причиняват от директните емисии от отработените газове на автомобилите, износването от гуми и спирачки и повторното суспендиране на прахта на пътя. Битовото изгаряне на въглища е типичен голям източник през зимните месеци. Друг източник са горските и селскостопански пожари (изгаряне на стърнища). Откритите полета пък са причина за емисии на разнасяна от вятъра прах от почвата. Най-важните източници от селскостопанските дейности са резултат от реакцията на амоняка със сярна и азотна киселини (продукти от изгарянето на изкопаеми горива). Получаващите се амониев сулфат и нитратни аерозоли могат да образуват един от важните компоненти в атмосферното замърсяване с PM10.

Основните природни източници на преносимите по въздуха частици в Европа са морските капки и повторната суспензия на почвата чрез вятъра. Важни природни източници освен това могат да бъдат също и прахта от Сахара и емисии от вулкани.

Фоново ниво и концентрации: Средногодишните концентрации на PM10 варират от 10 µg/m3 (отдалечени райони) до >100 µg/m3 (градски промишлени райони).

Ефекти върху здравето на човека: PM не е единична субстанция, а е вид смес на замърсители с различни химични свойства и вариращи физични свойства като големина и повърхност, което оказва голямо влияние върху разпределението и отлагането в респираторния тракт. По оценки на различни проучвания има значителна зависимост между високите концентрации на PM и смъртността, постъпванията в болница с респираторни заболявания и човеко-дните с употреба на bronchodilator. Една друга хипотеза се опитва да свърже влиянието върху респираторния тракт със сърдечносъдовите ефекти. Предполага се, че киселинните частици с диаметър, по-малък от 100 nm, предизвикват възпаление на алвеолите, което води както до остри промени в способността за коагулация на кръвта, така и до освобождаване на медиатори, които са в състояние да предизвикат пристъпи на остри дихателни болести у чувствителните индивиди. Резултатът от промените в кръвта е повишена податливост у хората, изложени на влиянието, към остри пристъпи на сърдечносъдови заболявания, като при най-чувствителните индивиди влиянието е най-неблагоприятно.

Има някои причини, поради които се предполага, че по-малките фракции на PM са по-тясно свързани с много ефекти върху здравето. Частиците с диаметър под 10 µm могат да преминават от другата страна на ларинкса и да навлизат в торакалните въздушни пътища у човека. Ефекти върху здравето възникват и при много ниски нива на концентрацията на PM, даже без видим праг.

Чувствителните подгрупи са възрастните, страдащите от кардио-респираторни заболявания и страдащите от астма от всички възрастови групи. Като правило за всички други, допълнително изложени на влиянието на прахови частици поради други причини (активни и пасивни пушачи, излагане, свързано с работата), се очаква рискът да е по-висок отколкото при другите.

## Оловни аерозоли (Pb)

Оловото намира многобройни приложения в промишлеността. Основно олово се употребява при производството на оловни акумулатори (чието производство расте успоредно на нарастването на броя на автомобилите). Други примери са приложението му в производството на екрани за радиоактивно облъчване, при покрития за покриви и при обвиването на електрокабели, облицоване на резервоари, тръби и друго оборудване, използвано в химическите процеси. Органично-металната съставка тетраетил олово се използва за предотвратяване на детонирането в бензина.

Антропогенни източници: Чрез човешките дейности оловото се извлича от земната кора и се пренася в околната среда, където рискът за хората и екосистемите да са подложени на влиянието му значително се увеличава. Оловото се емитира по време на добиването на руди и тяхното топене, производството, употребата, рециклирането и изхвърлянето на олово-съдържащи продукти, както и изгарянето на изкопаеми горива и дървесина. Когато се говори за промишлени емисии, трябва да се прави разлика между емисии от комини, които подлежат на контрол, и неорганизирани емисии (напр. от натрупани материали), при които контролът е по-труден.

Тъй като е икономически по-изгодно, рециклируемите батерии и оловният скрап се събират и преработват във вторични топилни пещи за олово.

Преносът и разпределението на олово и от естествени, и от антропогенни източници, стационарни и подвижни такиви, се осъществява най-вече по въздуха. Част от емитираното олово се отлага близо до източника на емисии, но повечето частици могат да бъдат пренасяни на големи разстояния.

Фонови концентрации: Фоновите концентрации на олово във въздуха са между 0.05-0.1 µg/m3 в извънградските области или районите с чист въздух.

Ефекти върху здравето: Оловото, суспендирано във въздуха, допринася за излагането на човека посредством замърсени храна, вода, или чрез пряко вдишване. Излагането на влиянието на оловото в праховите частици се получава чрез поемането им, най-вече от децата, или вдишването на повторно суспендирана прах. От дихателната система оловото се поглъща почти 100% от кръвоносната система. Поглъщането на метала от растенията има ключова роля при навлизането му в земните хранителни вериги. Когато в растенията се натрупват метали, тези метали могат да се поемат от животните, като така се образува потенциал за токсични ефекти на по-високи хранителни нива. Натрупването му във водните организми допълнително може да предизвика редица неблагоприятни ефекти в хранителната мрежа и напр. да направи рибата негодна за консумация от човека. Наблюдаваните преки ефекти върху здравето са: хематологични (frank anemia, намалено производство на хемоглобин, повишена urinary ALA, както и повишени нива на копропорфирин и еритроцитен протопорфирин) и неврологични ефекти (енцефалопатични признаци и симптоми, открито проявяващи се суб-енцефалопатични неврологични симптоми, нарушения в умствената дейност, разстройство в перферната нервна система (забавени скорости на нервния импулс)).

Ефекти върху екосистемите: Тъй като оловото се натрупва в почвата, настоящите количества олово в повърхността на почвите до голяма степен отразяват внесеното чрез антропогенните промишлени, градски или селскостопански дейности. Един от основните начини за замърсяване на почвата и на седимента е атмосферното отлагане на олово. Концентрацията на олово в почвите в близост до магистрали е свързана с плътността на транспорта, с местните метеорологични условия, с растителността и с топографията. Растенията могат да премахват съвсем малки количества олово от почвата. Замърсителите могат да се окажат токсични за растенията, и като следствие да променят структурата или разнообразието на естествената среда.

## Азотен диоксид

Азотните съединения се срещат понастоящем в атмосферата и в оксидиран, и в редуциран вид. Към редуцираните съединения спадат амонякът (NH3) и амониевият радикал (NH4). Оксидираните съединения включват диазотен оксид (N2O), азотен оксид (NO), азотен диоксид (NO2), азотиста киселина (HNO2), азотна киселина (HNO3), пероксиацетилнитрат (PAN) и нитратни частици (NO3-). NOX (азотните оксиди) се дефинират като NO+NO2.

Азотните оксиди се емитират основно под формата на NO. NO2 се образува относително бързо от NO чрез рeакция с озон или радикали. Чрез различни атмосферни реакции някои азотни оксиди в крайна сметка ще се превърнат в HNO3/NO3-, които заедно с NO2 се премахват от атмосферата чрез процесите на мокро и сухо отлагане. Въпреки че не навсякъде NO2 е основният вид от азотните оксиди, той е един от най-важните замърсители на въздуха в градските райони, тъй като от гледна точка здравето на човека е най-същественият вид азотен оксид. Азотните оксиди играят ключова роля при образуването на фотохимични окислители.

Източници: Емисиите на азотни оксиди се предизвикват главно от антропогенни горивни източници, където NO се образува при рeакцията между азота и кислорода във въздуха за горене, а до известна степен и чрез окисляването на азота в горивото. Образуваните количества зависят от налягането и температурата на горивния процес. Малки количества NO2 се емитират пряко чрез горенето. Основните антропогенни източници са мобилните горивни източници (сухопътен, въздушен и воден транспорт) и стационарните горивни източници (включително и промишлено изгаряне). Азотните оксиди от промишлените процеси като цяло обикновено се емитират под формата на NO2, докато промишлените горивни източници емитират главно NO.

Концентрации: Концентрациите на азотни оксиди в градските области често са по-високи отколкото в други области. Често се среща рязка промяна в концентрацията на NO2 от места близо до пътя (най-висока) до по-общия градски фон. В студиите се публикуват концентрации в следния диапазон: 
градски:	средногодишни концентрации на NO2 50 µg/m3 - 100 µg/m3,
		среднодневни до 200 µg/m3.

Ефекти: Екологичните ефекти се изразявт във влияние върху човешкото здраве, материални щети и влияние върху екосистемите (подкисляване и еутрофикация), причинени от NO2 във въздуха и от отлагането на азотни съединения. Краткосрочното и дългосрочното излагане на NO2 може да предизвика различни ефекти върху здравето. Краткосрочното излагане на много висока концентрация на NO2 може да се изрази в остри белодробни увреждания у здравите индивиди. Излагане на хора с хронични белодробни болести като астма и хронично обструктивно белодробно заболяване (COPD) може да предизвика краткосрочни реакции като промени във функцията на белите дробове или в податливостта на въздушните пътища. Хроничното (т.e. трайно) излагане на NO2 се свързва с повишени респираторни симптоми.

Растителността поглъща азотните оксиди по същия начин както и CO2. Ако в течение на времето се абсорбира твърде много NO2, може да се появят остри увреждания под формата на некроза. Предполага се, че се увреждат биологичните мембрани и хромопластовете. Ефектите, предизвикани от дълготрайно излагане, са многобройни.

# Измервания на КАВ и метеорологични измервания

## Общи положения

Оценката на КАВ трябва да се основава на данни от измерванията на концентрациите на замърсителите. Очевидно е, че качеството и представителността на тези данни е от голямо значение за процеса на оценка. Нещо повече, въз основа на резултатите от оценката и в случай на превишения на нормите трябва да се планират и проведат мерки за подобрение. Планирането на такива мерки изисква значително количество работа, а разработените мерки могат да имат съществено влияние върху местната промишленост и върху условията на живот и работа въобще. Мерките може да са свързани с огромни инвестиции за изпълнението им. Ето защо е още по-ясно, че качеството и представителността на базовите данни от измерванията е гръбнак на целия процес.

Компетентните органи трябва да положат достатъчно усилия, за да се гарантира, че данните от измерванията съответстват на изискваните стандарти за качество и представителност.

Това включва:

Прилагане на подходящи измервателни методи и оборудване;

Редовна поддръжка и калибриране на измервателната верига;

Достатъчно покритие с данни;

Измерване на подходящи местоположения.

Нормативните актове (Наредба №7, Наредба №9, Директивите) задават основните изисквания по тези въпроси на измерванията. Така напр. пунктовете за мониторинг в изследваните райони трябва да бъдат разположени на местата, където се появяват най-високи концентрации и има най-голяма вероятност населението да е изложено на тях за значителен период от гледна точка на времето за осредняване на съответната норма. Тъй като броят  на пунктовете за мониторинг винаги е ограничен поради ограниченото измервателно оборудване, то местоположенията им трябва да бъдат внимателно избрани (това може да включва компромиси при ситуирането на автоматичните станции, защото най-високите концентрации за различните замърсители (напр. SO2 и NO2) може да не са на едно и също място).

Проведеният в рамките на Туининг-проекта анализ показа, че важни изисквания по качественото осигуряване на измерванията все още не са спазени при наличната измервателна система в България, и че подобряването на качеството на измерванията е от много голямо значение за спазването на законовите изисквания. Ето защо един от основните акценти от тази част на наръчника е по въпросите на осигуряването на качеството и качествения контрол на измерванията на КАВ.

За оценка на състоянието на локалното КАВ се изискват подробни познания за местната метеорологична обстановка. Важни аспекти напр. са преобладаващите скорост и посока на вятъра, както и честотите и продължителността на температурните инверсии. Ето защо е необходимо паралелно с данните за КАВ да се събират и метеорологични данни, които трябва да се имат предвид при правенето на изводи за състоянието на локалното КАВ. Някои от въпросите при измерването на метеорологични данни са засегнати в раздел 4.5.

Допълнителна информация и препоръки за измервателната система са дадени в доклада по проекта, отнасящ се до първоначалния анализ на измервателните оборудване и методи (доклад по точка В-1.4. от работната програма).

## Аспекти на качественото осигуряване при измерванията на КАВ

### Измервания на SO2 и NO2 чрез автоматични станции

В законодателството са зададени строги цели за точност и прецизност на данните, времевия обхват и минимума регистрирани данни (напр. за SO2 и NO2 се изисква точност 15%, минимум регистрирани данни 90). Опитът в рамките на Туининг-проекта показа, че все още е необходимо голямо подобрение в българската измервателна система, за да се постигнат тези цели. За да се подпомогне този процес, следващият раздел от наръчника е посветен на няколко основни въпроса при измерване с автоматични измервателни станции.

Предполага се, че калибровъчните лаборатории в Изпълнителната Агенция по Околна Среда и в РИОСВ във Варна в бъдеще ще бъдат напълно в състояние да изпълняват функцията си, и ще служат на национално ниво като основа за хомогенна калибрация на автоматичните (и на ръчните) станции на българската измервателна мрежа.

#### Работа на измервателните уреди в автоматичните измервателни станции

За стабилната и надеждна работа на автоматичните станции абсолютно необходими са няколко предпоставки. Една от тях е основното правило да се разполага с добре климатизирано помещение за работа на станцията. Условията на околната среда на анализаторите трябва да са постоянни, с температура от около 20-25°C и около 40-70% относителна атмосферна влажност. Друго основно изискване за работата на измервателното оборудване за концентрации в атмосферния въздух е непрекъснатото електрозахранване. Опитът в Перник показва, че честите прекъсвания на електроподаването са една от причините за недостигнатото ниво минимално регистрирани данни. Непрекъснатото електрозахранване (буфериране на електрозахранване с акумулаторни батерии) ще доведе до значително подобрение на ситуацията.

#### Поддръжка на измервателните уреди

Измервателните уреди трябва да бъдат поддържани редовно. Цикълът на поддръжка следва да е съобразен с изискванията на различните анализатори и с околните условия на атмосферния въздух. В случай че праховите концентрации за значителни, вероятно ще се налага филтрите за газовото пробонабиране да се подменят на всеки две седмици. При всяка поддръжка трябва да се документират всички проведени манипулации с цел осигуряването на пълна информация за състоянието на устройството в автоматичната измервателна станция. За целта е полезно да се изготви инструкция за поддръжка на всяко използвано устройство така, че да се предотвратят грешки. След като едно измервателно устройство е било ремонтирано, абсолютно наложително е да се направи калибриране с преносими стандарти. Освен това, ако се открият грешки или несъответствия по време на теста за реалистичност на измервателните резултати, ще е крайно наложително да се предприеме проверка на измервателните уреди с преносими стандарти. В случай че и това не доведе до откриване на причината, уредът ще трябва да се замени и да се тества подробно в калибровъчната лаборатория.

С оглед подобряване на поддръжката се препоръчва да се съставят т.нар. SOP’s (Standard Organisational Papers). Тези документи са инструкции за работа и поддръжка, разработени за всяко отделно устройство и представляващи съгласувани стандарти за работата с измервателните устройства. SOP’s трябва да описват всички работни процедури, извършени на специфичното устройство така, че и останалият квалифициран персонал без специални познания в областта на технологията на тези устройства също да е в състояние да извършва тези процедури. Същото се отнася и за въпросите по основните и контролните калибрации: трябва да има налично писмено описание на процедурата и на използваните устройства и технология. Това включва и описание на потенциалните грешки и обяснение на вероятните причини за тях, както и отнасящите се към този въпрос необходими дейности по поддръжката.

#### Преносими стандарти

С оглед да се гарантира достатъчно качествено осигуряване в автоматичните измервателни станции и мобилните станции, много е важно да се разполага с подходящи преносими стандарти в калибровъчната лаборатория. Те следва да се тестват редовно с помощта на референтни анализатори или с първичните стандарти в калибровъчната лаборатория и да се използват за калибриране на измервателните устройства на място. Подходящи в това отношение са напр. бутилките с еталонен газ или преносимите пермеационни системи. Предимството на бутилките с газ е това, че могат да се използват бутилки в такъв диапазон на концентрацията, който съответства на измервателния диапазон и следователно няма да се налага допълнително разреждане за калибрирането и ще бъде възможно еталонният газ да се подава директно на измервателния вход на анализаторите. За калибрирането на SO2 и NO2 се препоръчва преносима пермеационна система, тъй като опитът е показал, че изтеглянето на газа от бутилки с еталонен газ създава проблеми.

#### Дефиниции за видове калибриране и функционални изпитвания

Тъй като е възможно да се получи объркване с термините за различните методи за калибриране и функционални изпитвания, ето някои кратки дефиниции:

Основно калибриране

Основното калибриране означава техническо одобряване на технологията на устройството в калибровъчната лаборатория на анализатор, който ще се използва в автоматична станция. За целта трябва да се тества линейността  и възпроизводимостта на измервателните стойности на анализатора чрез многоточково калибриране. 5 различни концентрации от съответния еталонен газ следва да се генерират и измерят от анализатора. Този тест трябва да се повтори 10 пъти. След това получените стойности ще служат като статистическа база за извеждане на стойностите на възпроизводимостта, стандартното отклонение и линейността. Друга допълнителна задача от плана е да се проверят смущаващите стойности на други субстанции, влияещи върху измервателния резултат (влияние на взаимосвързаните чувствителности). Тук като минимално изискване е необходимо  да се спазват стойностите, определени в изпитването за пригодност на устройството. Тези изпитвания трябва да се извършват повторно след всяка замяна на важни за функционирането компоненти като напр. UV-лампи или гранични филтри.

Контролно калибриране

Контролното калибриране може да бъде или едноточково калибриране (нулева точка и една известна концентрация) или многоточково калибриране (нулева точка и няколко известни концентрации). Може да се провежда или в калибровъчната лаборатория, или на място в автоматичните станции. За контролното калибриране се използват вторични стандарти; те обаче трябва да са в съответствие с първичните измервателни методи и генерирането на еталонен газ в калибровъчната лаборатория. Това, което тук може да се използва, са бутилки с газ с концентрации, подобни на атмосферния въздух, или пермеационни системи.

Работещите анализатори трябва редовно да бъдат проверяване – минимум на всеки 3 месеца, чрез контролно калибриране. В случай че се появят несъответствия /нереалистични стойности, незабавно трябва да се вземат необходимите мерки.

Функционално изпитване

Функционалното изпитване помага да се проверява редовно състоянието на измервателното устройство. Функционалното изпитване се състои в генериране на нулев и на еталонен газ, което е интегрирано в съответните анализатори или може да се използват наличните централни генератори за калибровъчен газ в станциите. Генерираните по този начин газове следва да се използват само като тест за достоверност/реалистичност, а не за калибриране.

### Коригиране на първоначални (първични) данни от измервания на NOx и SO2

По-долу са описани някои прости техники за коригиране на първични данни от измервания, необходими поради отместващите се нулеви точки и калибрационни отклонения, и които могат да се използват за подобряване на качеството на измервателните стойности между две проверки/корекции на нулевата точка или калибрирания.

#### Проверка на нулата и корекция на данните при изместваща се нулева стойност

Във всички случаи е необходимо да се планира редовна проверка на нулата на измервателните устройства. Въз основа на опита, получен в рамките на Туининг-проекта, се препоръчва нулевата точка на измервателните устройства да се повиши с определена отместваща стойност, за да може да се откриват също и отрицателни измествания в анализаторите. Използваните в България измервателни устройства не показват и не регистрират измервателни стойности в отрицателния диапазон. Това оказва влияние най-вече на ниските измервателни стойности, намиращи се близо до границата на откриваемост. Също така е възможно силно да се изкриви нивото на средните стойности, ако нулевата точка се настрои грешно. Много от тези грешки могат да бъдат избегнати чрез наслагване (включване) на отместващ сигнал. Но измервателните данни, получени чрез наслагване на отместване, трябва да бъдат взети предвид по съответния начин по-късно, когато се обработват данните от измерванията (отместващата стойност трябда да бъде извадена).

За да се оцени стабилността на измервателните устройства, се препоръчва ежедневно да се проверява нулевата точка, което може да става с помощта на компютъра на станцията. В случай че това не е възможно, може също така да се използва часовников прекъсвач, за да се улесни всекидневното подаване на нулев газ.

Ако проверката на нулата е показала отклонения, може да се предположи, че има отклонения също и в получените измервателни стойности. В такъв случай се препоръчва данните от измерванията да бъдат коригирани. Ето пример за такава корекция на нулата при NO:

Нулева точка на 06.09.02 в 10.00 ч: 0,0ppb NO

Нулева точка на 11.09.02 в 14.00 ч: -5,0ppb NO

-> Разлика в нулата: –5ppb за около 5 дена

От математическа гледна точка най-простото решение е линейна корекция. Условие за това е да има набор от данни, които да го позволяват. От всяка едночасова или половинчасова средна (описана като първична стойност) трябва да се извади съответната коригираща стойност. Ако събраните данни са за всеки ½ час, може напр. да се процедира така:

Общо 248 ½-часови средни стойности, отклонение –5 ppb

Коригиращ коефициент -5ppb/ 248 1/2h = -0,0202  ppb на 1/2h

Първичната стойност за 08.09.02, 10.30 ч. – 11.00 ч., е 3,2ppb NO

Тази стойност е 97-мата ½-часова средна от 6.9., 10.00 ч.

Измервателна стойност=3,2ppb NO – (-0,0202 x 97) = 3,2 - -1,96 = 5,16 ppb NO

Този метод може да се прилага подобно за всички компоненти.

В случай на малки отклонения може да се използва и по-прост метод, при който се определя дневна (вместо ½- или 1-часова) коригираща стойност, която да се изважда.

Последващата обработка на първичните данни може да се улесни чрез използване на табличен софтуер (напр. MS Excel).

#### Функционален контрол

При анализаторите, интегрирани в мониторинговата мрежа в България, има възможност за дистанционна проверка на калибровъчния газ, аналогично на проверката за нулата. За редица замърсители в анализаторите има налични пермеационни пещи, но пещите не са снабдени с пермеационни тръби. Анализаторите следва незабавно да бъдат оборудвани със съответните пермеации. Някои от анализаторите също така са оборудвани с връзка за газ под налягане за калибриране с газови бутилки. За нея също трябва да бъдат осигурени подходящи бутилки с газ. Ежедневното пряко подаване на определени концентрации може да спомогне да се правят относително сигурни твърдения за годността за работа на измервателното устройство и за реалистичността на измервателните стойности. Подобна процедура на тази, описана по-горе във връзка с проверката на нулата, може да се използва и при директното подаване на калибровъчни газове.

Внимание: Когато се използват бутилки с SO2, еталонният газ трябва да е смесен със синтетичен въздух; в противен случай, ако газът е смесен в N2, това ще доведе до неверни стойности от измерването. Що се отнася до газовите смеси на N2, ако стойностите на концентрацията, посочени на самата бутилка с еталонен газ, бъдат отчетени като по-високи от анализатора, това означава, че анализаторът е бил калибриран да бъде прекалено нечувствителен.

Коригиране на данни при стойност, за която е установено отклонение чрез функционалния контрол или чрез контролно калибриране

Аналогично на процедурата при изместващата се нулева стойност следва да се правят корекции на първичните данни, в случай че бъдат открити отклонения по време на контролно калибриране или на функционалния контрол (разбира се, за целта номиналната/изискваната стойност на функционалния контрол трябва да е достатъчно надеждна). Ето пак един пример за NO:

Контролно калибриране на 10.09.2002, 10.00 ч.

Номинална стойност: (сертификат на бутилката) 450ppb NO,

Стойност в действителност (показана от анализатора) 450ppb NO, -> отклонение: 0ppb NO

Контролно калибриране, извършено на 16.09.2002, 11.00 ч.

Номинална стойност: (сертификат на бутилката) 450ppb NO,

Стойност в действителност (показана от анализатора) 400ppb NO, -> отклонение: -50ppb NO

И тук най-простото решение от математическа гледна точка е линейна корекция. Всяка ½- или1-часова средна стойност трябва да бъде умножена със съответната изчислена коригираща стойност.

Следващият пример се отнася до ½-часови средни:

Общо 290 ½-часови средни стойности, отклонение –50 ppb NO

Следователно за всички точки, спадащи към периода между две контролни калибрирания, може да се изчисли линейно отклонение от 0.038% на ½ час.

Сега може да се изчисли коригиращ коефициент за всяка първична стойност.

Например: на 13.09.2002 в 15.00 ч. първичната стойност е била 120ppb NO, като този момент във времето е на разстояние 154 половин часа от 10.9., 10.00 ч.; следователно коригиращият коефициент е 154  x -0,038%  = -5,8% .

Първичната стойност трябва да се коригира с -5,8%. По този начин коефициентът ще бъде 1- (-0,058) При отрицателни отклонения коефициентът е по-голям от 1; а при положителни – по-малък от 1

120ppb NO x 1,058 = 127 ppb NO

Tози метод може да се прилага по подобен начин и за други замърсители.

Особен случай: сумарна грешка на анализатора за NOx

Анализаторът за NOx измерва два компонента и изчислява третия. При измервателно устройство за NOx пряко измерваните компоненти са NO и NOx. След това анализаторът изчислява сам измервателна стойност за NO2. Често срещано явление по време на работата на измервателните устройства е различното изменение в чувствителността към измерваните компоненти. Проверката може да бъде извършена с бутилка с газ NO с известни стойности за концентрацията. Най-добрата алтернатива е да се използват бутилки с газ само с концентрация на чист NO, т.e. без добавен NO2.

Пример за корекция:

При контролно калибриране се стига до следните измервателни стойности, показани от анализатора:

Номинална стойност на бутилката газ: 250ppb NO 0ppb NO2

Показания на измервателното устройство за NOx:

NO = 250ppb

NOx = 270ppb, което води до 20ppb стойност за NO2

В зависимост от стойността на NO, анализаторът изчислява повишена стойност за NO2.

На база наличните калибровъчни стойности е възможно да бъде изчислена коригираща стойност, с която да се коригират данните от измерванията на канала за NO2.

Множител = измервателна стойност за NO2/ измервателна стойност за NO = 20ppb NO2 / 250ppb NO = 0,08ppb NO2/1ppbNO

След като е бил определен множителят, могат да бъдат коригирани всички стойности за NO2 след последното контролно калибриране.

Пример:

Първична стойност на измерване, хронологично намиращо се в интервала: 100ppb NO2 за 140ppb NO

Коригираща стойност= измервателна стойност за NO x множител =

=140ppb NO x 0,08 ppb NO2/ppb NO = 11,2 ppb NO2

Корекция на стойността за NO2 = първична стойност – коригираща стойност=

=100ppb NO2- 11,2ppb NO2 = 88,8 ppb NO2.

### Документация на измервателните устройства

Всяко измервателно устройство трябва да е снабдено с калибрационен сертификат, съдържащ всички записани важни данни за настройката на уреда. Още по-важно е това, в случай че основната настройка на измервателния уред е загубена поради повреда в паметта на уреда или прекъсване на електроподаването. Всички промени в настройката, които са се наложили след калибриране в автоматичната измервателна станция, трябва да бъдат отбелязани в калибрационния сертификат. Всяка проведена работа, ремонти и поддръжка, трябва да се записва в една единна “биографична карта” (карта за историята на поддръжките), за да може да се документира функционирането и появяващите се грешки. Тези документи трябва винаги да са налични на мястото, на което са анализаторите.

### Проверка за реалистичност/достоверност

Данните от измерванията трябва да се съхраняват в компютъра на станцията под формата 1-часови средни стойности (или, ако се налага, като ½-часови средни стойности). Целесъобразно е също така и да се съхранява информация за стойностите на нулата и на функционалния контрол. Трябва своевременно (за предпочитане ежедневно) да се провежда тест за реалистичност на измервателните данни. Той може да се прави или на място от оператора на автоматичната станция (РИОСВ, ИАОС), или с помощта на работещо он-лайн предаване към ИАОС. В случай че се открият нелогични данни, ще може да се планира бърза поддръжка, калибриране или поправка на измервателните устройства, за да се спазят критериите за качество, изисквани според Наредба № 9.

### Измервания на PM10

При измерването на PM10 трябва да се обърне специално внимание на законовите изисквания, които залагат референтният метод да се състои в сепарация на фракцията PM10 върху филтър и последващо гравиметрично определяне на масата. Нормите в Директивата се отнасят до резултатите, получени чрез този метод. В случай че се използват други методи, напр. бета абсорбцията, трябва предварително да е било доказано, че резултатите са идентични на резултатите, получени чрез референтния метод (това може да включва и определяне на устойчива корелация към референтния метод). Опитът в страните-членки на ЕС, както и съответното проучване в рамките на Туининг-проекта в Перник, показват, че методът на бета абсорбция като цяло води до значително по-ниски стойности, отколкото гравиметричния референтен метод. Въпреки че след това може да се изведе коефициент за превръщане на резултатите по начин, съответстващ на паралелните резултати на гравиметричния метод (обикновено коефициентът е около 1.3, като се има предвид, че той трябва да бъде избран съобразно консервативна оценка на резултатите, т.е. по-скоро малко по-висок, отколкото твърде нисък в сравнение с референтния метод), на практика обаче този коефициент се колебае в зависимост от атмосферната обстановка, както и от местоположението на мониторинговата станция.

Ето защо по принцип се изисква за всяка станция, където PM10 ще се измерва чрез бета абсорбция или друг негравиметричен метод, да се определя отделен коефициент (чрез осигуряване на достатъчен брой сравнителни измервания).

Но даже и при гравиметричния метод, който като правило дава най-точните стойности, има редица фактори, които трябва да бъдат съблюдавани. Към тях спадат правилната подготовка и последващо третиране на филтрите при определени и неизменящи се температура и нива на атмосферна влажност при претеглянето преди и след пробонабирането на прах, достатъчно време за престой на филтрите преди претеглянето в предварително зададена климатична среда, достатъчна разделителна способност/точност на везната и т.н. Ето защо основните изисквания са да има на разположение помещение за претегляне, където да може да се поддържа постоянна температура от около 20°C и постоянна относителна влажност на въздуха 50%, както и везни с чувствителност около 10µg.

Едно допълнително изискване е придържането към периода за 24-часово пробовземане. В рамките на Туининг-проекта стана ясно, че концентрациите, определени чрез 4- или 8-часово пробонабиране водят до значително по-високи стойности в сравнение с тези от 24-часовото пробонабиране. Ако все пак се налага да се работи с бета-устройствата за измерване на прах, следните допълнителни бележки могат да са от полза:

Калибриране и поддръжка на бета-измервателни устройства за прах

Освен основното калибриране чрез паралелно измерване с гореспоменатия гравиметричен метод, при устройствата на принципа на бета абсорбция също е необходимо редовно калибриране /проверка. Една от възможностите за калибриране, предоставяна от производителите, е тази с помощта на фолия или тест-щифт. Калибрирането с фолио може да се разглежда като контролно калибриране и следва да се извършва при изключена вакуумна помпа. В лентовия транспортьор за филтрите следва да се постави подходящ адаптер и след това да се снабди с нулево фолио и калибриращо фолио. Тези фолиа са сертифицирани от производителя. Чрез калибрирането се получават две стойности за теглото на калибриращите фолиа. Разликата между двете позволява да се изчисли нов калибриращ коефициент. Използвайки калибриращото меню на анализатора, последният автоматично задава всички нови параметри. Друга възможност за проверка на чувствителността е тест-щифтът: по време на нормалната работа на анализатора e възможно да се симулира маса от прах, съответстваща на масата на тест-щифта. След това тази стойност на теглото трябва да бъде показана от анализатора. Тази тестова стойност може да се разглежда само като функционален контрол, а не като контролно калибриране.

За устройствата за измерване на прах на фирмата TE/Eberlein, които междувременно се използват в България, трябва да се предвиди нагреваема пробовземна тръба, предотвратяваща кондензационни ефекти върху филтъра. Когато има кондензация, уредът показва много високи и нереални краткосрочни стойности за прах. По-късно, когато филтърната лента изсъхне, се показват отрицателни, нереални стойности за прах. Всичко това са дефекти в данните, които могат да бъдат избегнати чрез съответното нагряване по време на пробонабирането.

За използваните PM10-глави важи следното (при всички методи, било то гравиметричен или напр. бета абсорбция): Пробовземните глави за PM10 трябва да се почистват и мажат редовно с вазелин, в зависимост от замърсяването с прах. Пробовземните тръби (12-милиметрова смукателна тръба от неръждаема стомана) също трябва да се почистват редовно в зависимост от праховото замърсяване.

## Проверка на наличните данни от измерване на КАВ

Оценката на състоянието на КАВ трябва да се основава на измервателни данни, получени в течение на няколко години. 5 години са подходяща времева рамка. По този начин се включват промени в метеорологичните обстановки от година на година, които могат да водят до различно ниво на концентрациите, както и е по-лесно да се идентифицират тенденции в протичането на концентрацията поради причиняващите ги тенденции в протичането на емисиите, като така се получава солидна основа за оценката.Абсолютният изискван минимум за оценка са данни от измервания от една година. Времевата рамка трябва да е календарната година.

Важно е данните да идват от измервания от подходящи пунктове. Напр. данните трябва да обхващат района с най-високите или поне високи – в сравнение със средните очаквани концентрации на замърсителите в изследвания район – концентрации.

### Измервания на PM10

Измерванията на PM10 в България започват едва през 2001 г. Ето защо при всички положения базата данни за PM10 е ограничена. Би било възможно от измерванията на обща прах през минали години да се правят изводи за концентрациите на PM10 през тези години, ако се направят паралелни измервания и се определи отношението PM10/обща прах на локално ниво. Има обаче няколко фактора, които затрудняват правенето на точни изводи. Първо, отношението РМ10/обща прах варира според сезона, тъй като фракциите на частиците се променят (напр. през зимата може да се очакват по-фини частици от горивни процеси, докато през лятото и при сухо време напр. в общата прах се откриват повече частици от ерозия на открити площи). Следователно за намирането на представителни резултати са необходими паралелни измервания през различни сезони на едно и също място, както и достатъчно на брой.

На второ място, предишните начини за пробонабиране на обща прах и определяне на концентрациите изглежда не дават представителни стойности, чрез които да е възможно напр. да се направи извод за средногодишната стойност на PM10. Това бе един от изводите за пилотния район Перник. Въз основа на измерванията на обща прах през минали години, както и на установеното отношение РМ10/обща прах (около 80% през зимата и 60% през лятото, средно около 70%), оценката за концентрациите на PM10 (средногодишна и среднодневна) бяха много по-ниски, отколкото установените в рамките на измервателната кампания в града през 2001 г. Една от предполагаемите причини е, че предишните 4- или 8-часови периоди на пробовземане през работните дни не са подходящи, за да се заключи какви са средногодишната или среднодневната, тъй като те не включват нощните часове и почивните дни, когато концентрациите са различни (вероятно по-ниски). Може също така да има и други причини поради използваната в миналото методология.

### Измервания на NO2 и SO2

#### Непрекъснати измервания на автоматичните станции

Тъй като качеството на данните от измерванията е много важно, наличните данни трябва щателно да се проверяват. Трябва да се отговори на следните въпроси:

Правило ли се е редовно калибриране на анализаторите (поне веднъж на месец) с подходящи стандарти (напр. бутилка с еталонен газ с валидирана концентрация на замърсителя), редовно ли са се извършвали определяне и корекция на нулевата стойност, резултатите от тези дейности били ли са документирани и използвани при по-нататъшната обработка на данните? Били ли са извършвани поддръжка и ремонт на анализаторите, когато се е налагало, и правени ли са допълнителни калибрирания след основна поддръжка и ремонти? Правена ли е редовна проверка на измервателните данни относно тяхната реалистичност, и вземани ли са поправителни мерки, ако е било очевидно, че данните са нереалистични? Има ли достатъчно регистрирани данни през годината (достигащи изискваното ниво от 90%), или често се срещат липсващи набори от данни поради прекъснато енергозахранване или други технически проблеми? Ако има известен брой дефекти по отношение на тези въпроси, то работните данни са съмнителни и следва да се използват много внимателно за оценка и за правене на изводи въз основа на оценката (ако въобще могат да се използват).

За съжаление, опитът по пилотния проект в Перник показа, че има големи недостатъци по отношение качественото осигуряване на измерванията в автоматичните станции поради различни причини като липса на резервни части, липса на преносими стандарти за калибриране, неналична работеща калибровъчна лаборатория за страната, както и липса на достатъчен брой квалифициран персонал за такава лаборатория, липса на знания по необходимите процедури за качественото осигуряване и т.н.

#### Прекъснати измервания в ръчните станции

Всички краткосрочни норми и съответните горни/долни оценъчни прагове са комбинирани с много малък брой допустими превишения на година.

Ето защо контролирането на превишаването/непревишаването (спазването/ неспазването) на тези норми като правило и на практика е възможно само чрез непрекъснати измервания с непрекъснато работещи анализатори. Чрез използваните в ръчните станции в България прекъснати измервания на NO2 и SO2 по принцип не могат да се направят надеждни изводи във връзка с краткосрочните норми.

Има само малък брой отделни случаи, когато прекъснатото измерване може да доведе до надеждни изводи съгласно изискванията на Директивата, напр. когато качеството на атмосферния въздух е много лошо или много добро, с концентрации или обикновено над едночасовата и 24-часовата норми, или обикновено доста под долния оценъчен праг. Напр. когато концентрациита са над нормата, ще е възможно след малък брой едночасови измервания да се направи извод, че нормата не е спазена.

Освен това фиксираните времена за пробовземане в ръчните станции (само през работни дни, без пробонабиране през нощта) вероятно води – в сравнение с осредненото положение – до надценяване на средната концентрация, тъй като почивните дни и нощта обикновено имат по-малък принос в концентрациите. Това може и да не е недостатък за целите на подобряване качеството на атмосферния въздух, но трябва да се взема предвид, ако данни от тези прекъснати измервания ще бъдат използвани при аргументирането на решения, свързани с разработката и прилагането на мерки за подобрение.

Поради тези принципни проблеми данните за NO2 и SO2 от прекъснатите измервания би трябвало да се разглеждат като допълнително средство за подпомагане на направените изводи на база непрекъснатите измервания (напр. за получаване на информация за пространственото разпределение на замърсяването на въздуха над района). Освен това тези данни са полезни поради насочващата им функция, напр. при предварителната оценка, и в крайна сметка могат да са показателни за нивото на средногодишната стойност на концентрациите на замърсителите през минали години. Но крайните и окончателни резултати за оценката като правило трябва да се дават от непрекъснати измервания, отличаващи се с високи проценти на времевия обхват и на регистрираните данни.

Допълнително трябва да се спомене, че при ръчните станции може да се срещнат същите проблеми с качественото осигуряване както и при автоматичните станции. За тях също се изискват калибриране и редовна проверка на прилаганата методология на измерването. Както показа опитът при пилотния проект, в противен случай са възможни съществени грешки в измерванията, което пак би довело до грешни изводи за състоянието на атмосферния въздух.

### Какво се прави, когато няма данни или те не са достатъчно надеждни.

Ако направеното проучване покаже, че данните от миналите години въобще не са, или са недостатъчно, надеждни според гореспоменатите критерии, то локалната измервателна система би следвало да се подобри и отново да се съберат достатъчно измервателни данни, за да се направят необходимите изводи. Това като правило би означавало поне още една година допълнителни измервания за всички замърсители, за които липсват надеждни данни. Допълнително паралелно могат да се провеждат “насочващи” измервания с мобилни станции, или, по отношение на PM10, с допълнителни пробовземни устройства на фиксирани пунктове, за да се получат повече данни и по-добър обзор на пространственото разпределение на замърсяването на въздуха.

Някои описания на тези допълнителни измервания са дадени в следващия раздел. Допълнителна информация и препоръки от проекта по отношение на допълнителните измервания, вкл. употребата на пасивни пробовземни техники, могат да бъдат намерени в доклада по проекта, посветен на допълнителните измервания (доклад съгласно т. В-4.4 от работната програма).

## Допълнителни измервания на КАВ

### Общи положения

За да се подпомогне оценката, основаваща се на наличните данни от непрекъснати измервания, или когато наличните данни явно не са достатъчно, може да се окаже необходимо или полезно да се проведат допълнителни измервания с прекъснат характер, успоредно с протичащите и отговарящи на изискванията (квалифицирани) непрекъснати измервания. Допълнителните измервания могат да са много полезни и тогава, когато не е ясно дали пунктовете за непрекъснато измерване обхващат районите с най-големите нива на замърсяване, или когато искаме да получим по-еднозначен преглед на пространственото разпределение на замърсяването на въздуха над изследвания район. Освен това допълнителните измервания могат да дадат ценна информация при анализа на произхода на замърсяването и при плалнирането на мерки за подобрение в случай на превишение на нормите. Същото може да се отнася и за метеорологичните данни, необходими при тълкуването на данните за локалното качество на въздуха (вж. по-долу).

Техниките, които могат да бъдат използвани, включват:

Мобилни измервателни станции (пространствено ориентирани)

Временно фиксирани ръчни измервателни станции (пробовземни устройства за PM10 и олово)

Има няколко начина за извършване на допълнителни измервания с мобилна станция. В следващия раздел са описани два от тях. Първият е пространственоориентиран метод съгласно немската техническата инструкция за контрол качеството на въздуха - TA Luft, за измервания чрез случайно пробовземане на газообразни замърсители (мобилен метод). Този метод се състои от краткосрочни измервания (1-часови) с мобилна измервателна станция на измервателните пунктове, разпределени под формата на правоъгълна мрежа върху въпросния район. Измерването в пробовземните пунктове се извършва в определена последователност. Като цяло този подход води до измервателни данни за пространственото разпределение на замърсяването и до дългосрочни (в зависимост от продължителността на програмата) средни стойности за замърсителя. Вж. следващата глава за повече информация.

Другият начин е да се направят измервания на малък брой представителни измервателни пунктове и да има по-продължителна непрекъсната работа на тези пунктове (метод на временно фиксиране).

### Схема на измерване съгласно TA Luft

По-долу е описан териториално-ориентираният метод за измерване чрез случайно пробовземане на газообразни замърсители съгласно немската техническа инструкция за контрол качеството на въздуха -TA Luft (първоначално описан във версията на инструкцията от 1974 г.; това описание не се съдържа във версията от 1986г.). Този метод е бил проектиран главно за проучвания, свързани с инсталации, подлежащи на разрешителен режим и потенциални източници на големи количества емисии на замърсители на въздуха.

Освен това такива програми за случайно пробовземане се прилагат за анализ на осредненото качество на атмосферния въздух на по-големи територии, където това изглежда от полза (област за оценка).

Измервателните програми съгласно този метод се състоят в краткосрочни измервания (½ h или 1 h) с мобилна измервателна станция на измервателни пунктове, разпределени под формата на правилна мрежа (квадратна решетка) върху въпросната област за оценка. Областта за оценка се подразделя на квадрати, наречени парцели за оценка или измервателни парцели. В ъглите на всеки измервателен парцел са разположени измервателните пунктове, отнасящи се към този парцел. Парцелите обикновено са с дължина на страната 1 km (1km2 ), а в случай на по-гъста структура на емисионни източници може да се фиксират по-малки парцели (напр. 500m x 500m или 250m x 250m). Целта на измервателната програма чрез случайно пробовземане е да се получат представителни данни за средното замърсяване в определен измервателен парцел. Средната концентрация на замърсител в един парцел се изчислява като средна стойност на всички измерени стойности от четирите ъгъла. Необходими са поне 52 измервателни стойности (съгласно TA Luft), за да може да бъде изчислена представителна средна стойност, т.е. 13 измервания на всеки ъгъл, а в случай на концентрации, близки до нормите – 26 измервания на всеки ъгъл на година.

Обикновено програмата се изпълнява в рамките на една цяла календарна година. Периодът на измерване би могъл да бъде съкратен на половин година, ако по този начин може да се обхване представително метеорологичната обстановка през цялата година. Когато се правят измервания за половин година, зимните и летните месеци трябва да са включени еднакво.

Измерванията трябва да са равномерно разпределени през целия период на измерване. Това означава напр., че всички дни от седмицата и всички части на деня трябва да са представени на всеки един измервателен пункт. TA Luft обаче облекчава до известна степен това изискване, като намалява времето за измерване от понеделник до петък от 08:00 до 18:00ч. Като резултат се получава надценяване на концентрацията на замърсителя, тъй като нощните часове и почивните дни обикновено се характеризират с по-ниски  концентрации. От гледна точка качеството на атмосферния въздух това ограничение обикновено е приемливо. Така намерените стойности надценяват замърсяването на въздуха, и оценката на база нормите или оценъчните прагове ще бъде сигурна.

Други предпоставки за провеждането на такива програми са:

неограничено разполагане с мобилна измервателна станция (фургон) нпо време на целия период на програмата

неограничено разполагане с квалифициран персонал за работата на станцията по време на целия период

измервателно оборудване, проверено/сертифицирано по съответен начин

качествено осигуряване на измервателния метод/оборудване по време на измерванията (редовни проверки и калибриране)

независимост от външно електрозахранване за измервателното оборудване в мобилната станция (напр. чрез подходящи акумулатори) за цялата продължителност на измерванията на открито

изготвяне на измервателен план

За да бъдат измерванията в точките на измервателната мрежа с равномерно и представително времево разпределение, всички точки по върховете на измеримите парцели (1x1km) се групират в четири различни групи ( a, b c и d). По време на измервателната програма първо се измерват всички точки от група “а”, после всички пунктове “b”, после съответно”с” и “d”.  След края на първото измерване на група “d” цикълът започва отново от група “а”.

Като пример на фигура 4-1 е посочена измерима област с 9 измерими парцела и квадратна измервателна мрежа с разстояние от по 1km между измервателните пунктове.

Фигура 4-1: Измервателна мрежа с примерна класификация на измервателни пунктове, групирани в групи от “a” до “d”

Необходимо е вторият цикъл да започне през различен час и ден от седмицата, за да се изчистят в рамките на измервателната програма за всеки пункт колебанията според час и ден от седмицата и да има представителност.

По тази схема цялата подлежаща на измерване област може да бъде прекосявана с мобилната станция и да се взимат проби сравнително бързо при една по-груба пространствена резолюция (напр. пунктовете, от които първо се вземат проби, са на разстояние 2 km един от друг, вж. фигура 4-1).

Съотношението между броя на различните измервателни дни за един измерим парцел и измервателната честота в един измервателен пункт (връх) е 4:1. Тоест, при 13 измервания на измервателен пункт са нужни данните от 52 дни от измервателната програма за получаване на средната стойност за измеримия парцел, при 26 измервания на пункт – съотв. 104 дни. Така се взимат предвид времевите промени в качеството на атмосферния въздух.

Тъй като тази измервателна схема е насочена към определяне на средни стойности в измеримите парцели (средна според времето и според района), в най-общи линии тя не е подходяща за определяне на краткосрочни пикови концентрации. Въз основа на опита и на статистическите проучвания и имайки предвид съответните колебания, възможно е от годишните средни да се изведе стойността на 98-мия перцентил на измерванията. Няма обаче да е толкова лесно и ще са необходими повече анализ и опит за извеждане на стойности за оценка на концентрациите съгласно краткосрочните норми по Първа Дъщерна Директива (напр. за средночасовата норма от 200(g NO2/m3 се допускат не повече от 25 превишения годишно), което съответства на перцентили, много по-големи от 98-мия (99.7-мия).

### Метод на временно фиксиране

Друга възможност за допълнителни измервания е да се правят измервания на малък брой представителни измервателни пунктове с по-продължителна непрекъсната работа в тези пунктове. За този подход не се изисква независимо електрозахранване в мобилната измервателна станция, стига мобилната станция да е в райони, където е възможно да се работи с външно електрическо захранване.

Ако се избере този подход с измерване на едно място за по-продължителни интервали от време, ще се получи по-добра информация за диапазона на краткосрочните стойности за SO2 и NO2, което е важно за целите на измерванията. Броят на измервателните пунктове обаче е по-малък отколкото при първия метод, и следователно пространственото разчленяване е по-ниско. Освен това ограниченият брой места за измерване трябва да бъде подбран много внимателно.

Компромис между разходите за такива допълнителни измервания и тяхната представителност може да се постигне, ако измервателната кампания покрива 6 месеца и включва различни сезони (част от зимата и лятото, напр. да започне през януари и да завърши през юни/юли). Измерването може да бъде направено по седмичен график, една седмица на едно място и след това преместване към следващото местоположение. Така напр. 6 пункта могат да бъдат обхванати чрез 4-кратна едноседмична непрекъсната работа на един пункт. Седмиците с измервания следва да са равномерно разпределени върху общото време за измервания, за да се покрият различните сезонни метеорологични обстановки при всеки пункт. Тези измервания трябва да се извършват през деня и нощта, и, доколкото е възможно, също и през почивните дни.

При допълнителните измервания на PM10 за предпочитане е да се използва гравиметричният метод (филтърно пробонабиране с последващо претегляне на пробовзетите частици). Има различни начини за избиране на пунктовете за пробонабиране. Пробонабирането може да се извършва напр. успоредно с измерванията на NO2, SO2 от мобилната станция, която да се мести от седмица на седмица. Или всяко от наличните пробовземни устройства може да се разположи на дадено място за целия измервателен период. В този случай ще има повече измервателни стойности за определено място, което ще даде по-представителна картина за концентрациите на PM10 на това местоположение. Решението коя от двете възможности да се предпочете, или пък дори да се направи комбинация, зависи от локалните условия, от основата цел на допълнителните измервания и от броя на наличните измервателни устройства. Пробовземането за PM10 би трябвало, доколкото е възможно, да включва всички дни на седмицата (вкл. почивните дни), с 24-часова продължителност на всяко пробонабиране, според периода на осредняване за краткосрочната средна стойност.

Важна предпоставка за правилен избор на местата за измерване са поне основни познания за разположението на най-важните емисионни източници в изследвания район, тъй като измервателните пунктове би трябвало да бъдат избрани по начин, показващ влиянието на емисионните източници, които до голяма степен допринасят за разглежданото замърсяване на въздуха. Трябва да се взимат предвид също и топографията и метеорологията (напр. преобладаващата посока на вятъра), които са от голямо значение.

По-долу са дадени примерни критерии за избор на измервателни пунктове. Това важи за всички измервания (газообразни замърсители, както и PM10 и олово, според това какви замърсители се емитират от въпросните групи източници, или кой от тях е важен за проучването). Най-високите концентрации на различните замърсители по правило не се срещат на същото място (напр. NO2 може да е най-много близо до оживена улица, SO2 – в жилищни райони с битово отопление на въглища). Това трябва да се съблюдава.

При избиране на измервателен пункт трябва да се обхванат най-важните точкови източници от промишлеността и от производството на електричество/топлина и да се вземе предвид преобладаващата посока на вятъра и височината на емисионния източник (ако емисията се осъществява от високи комини, най-силните ефекти върху качеството на атмосферния въздух при нормални условия на дисперсия ще се очаква на определено разстояние от източника, а не близо до него)

Измервателни пунктове, представителни за замърсяването на въздуха от сухопътния транспорт. Най-високите концентрации се получават в улици с голяма плътност на МПС (измервана в СредноДневен Трафик = брой автомобили на ден -СДТ), със значителен дял на тежкотоварни автомобили и на тесни улици с високи сгради от двете им страни (улични каньони). Кръстовищата не винаги са пунктовете с високи концентрации на замърсителите, дори при големи стойности на СДТ, тъй като на тези места обикновено има по-добри условия за потока на вятъра, което улеснява бързото разреждане и пренос на замърсяващите субстанции оттам. Най-важните замърсители в това отношение са NO2 и PM10, все още до известна степен оловото – но с все по-намаляващо значение, поради преминаването към безоловно гориво.

- Измервателни пунктове, представителни за замърсяването на въздуха от битовото отопление. Това е особено важно при широка употреба на твърдо гориво (особено въглища и дърва). Концентрациите на замърсителите в такива райони с ниска височина на комините обикновено са високи през периодите със студено време. Освен това при дадени метеорологични условия температурните инверсии могат допълнително да увеличат концентрациите на замърсители в тези райони. Съответните най-важни замърсители са PM10 и SO2 (ако се използват въглища с високо серно съдържание), и NO2 в по-малка степен.

Ако се налага, измервателни пунктове, които да обхванат ефектите от специални източници, като напр. площи със значителни прахови емисии при силен вятър

Измервателни пунктове, представителни за извънградския и градския фон

Планирането на измерванията и изборът на пунктовете би следвало да се основава на използването на подходящи карти със съответния мащаб, приложимост и допълнителна информация за топографията и координатите за точно географско идентифициране на местоположението. Процесът може да започне с приблизителен избор на пунктовете на база наличните карти и да продължи със задълбочено проучване на място.

## Метеорологични измервания

Метеорологичните измервания са необходими за допълнителен анализ на данните за КАВ и за откриване на причините за замърсяването. Освен това подходящите метеорологични данни са и важна предпоставка за дисперсионното моделиране. Метеорологичните измервания следва да се правят успоредно с измерванията на КАВ. Те би следвало да включват скорост на вятъра, посока на вятъра, слънчева радиация, данни за валежи, температура и налягане. Данните би трябвало да се регистрират на всеки един или половин час, с ясно обозначение на датата и часа. Най-вече автоматичните измервателни станции на КАВ са оборудвани с необходимите метеорологични измервателни устройства. Тези измервателни устройства трябва да се проверяват и поддържат редовно, за да може да събират данни с необходимата точност. Подобно на измерванията на КАВ, много важно е местоположението на метеорологичното измерване, за да се получават данни с определена степен представителност за изследвания район. Особено при данните за вятъра не бива да се допуска възпрепятстване от сгради в непосредствена близост до измервателното устройство, а тръбата на устройството трябва да е на подходяща височина над земята (около 10m). За слънчевата радиация трябва да се гарантира, че сенки от съседни сгради няма да опорочат събирането на данните.

Ако необходимите условия не могат да бъдат осигурени, трябда да се помисли за допълнителни измервания на метеорологични данни, поне на посока и скорост на вятъра.

Могат да се използват специални измервателни устройства (напр. като тези, които бяха използвани в Туининг-проекта, с независимо електрозахранване), монтирани на подходящи места. Това може да се направи напр. на върха на висока сграда. Сондата на анемометъра следва да е на височина поне с 3m над височината на сградата. Продължителността на тези метеорологични измервания трябва да е минимум една година.

Националният Институт за Метеорология и Хидрология (НИМХ) може да предостави допълнителни данни за валежите, характеристиките и честотата на температурните инверсии в района, облачността и т.н. НИМХ разполага с многогодишни данни за няколко важни метеорологични параметра, които следва да се използват при оценката на местното КАВ. Трябва обаче да се вземе предвид, че климатологичните станции на НИМХ може да имат някои ограничения (напр. ако данните са били събирани само чрез 3 неавтоматизирани наблюдения на ден, може да не е налице достатъчно разчленяване на данните за вятъра, което е необходимо за дисперсионното моделиране, или положението на климатичната станция може да не е представително за един по-голям район). Във всеки случай обаче на база обширния си опит НИМХ може да е от помощ при предоставянето на допълнителни данни чрез статистически анализ на техните собствени данни.

Особено важна за оценката на местното КАВ е информацията за честотата и  продължителността на температурните инверсии и за типичните височини на инверсионните пластове. В райони с често срещани температурни инверсии необходимата степен на намаляване на локалните емисии с цел достигането нормите за КАВ може да се окаже по-голяма отколкото с райони без температурни инверсии.

НИМХ може също така да даде и информация за валежите. Тя се изисква, за да се оцени самопречистващата способност на атмосферата. В сухи райони или през сухи години може напр. средните концентрации на прах/PM10 с естествен произход да бъдат значително по-високи поради намаления пречистващ ефект на валежите.

# Оценка на качеството на атмосферния въздух

## Алгоритъм за оценяване на данните от измерване качеството на въздуха

### Основен анализ

Основната процедура за оценяване на данните от измерването на КАВ (редовни и допълнителни измервания) може да се извърши съгласно следните стъпки:

1. Изследване на пълнотата на набора данни

2. Изследване на реалистичността/достоверността на данните

Ако по време на измерванията не е било възможно да се осигури достатъчна достоверност на данните чрез непрекъснати тестове, това трябва да се направи след това. Извършването впоследствие е по-трудно и (това е най-големият недостатък) в този случай ще е твърде късно за корективни действия в процеса на измерване, ако след това бъдат открити съществени проблеми с данните от измерваниятa.

Ако се наложи изследването да се направи впоследствие, следните обяснения биха могли да се използват като основни насоки:

За изследването се изисква, или поне ще бъде от помощ, да се използва графично представяне на времевите редове на данните от измерванията. Хронологичното развитие на събраните измервателни стойности позволява предварителна обща оценка по отношение на правилното провеждане на измерванията. За тази оценка обаче се изисква известен опит, свързан с поведението на различните параметри на качеството на въздуха в атмосферата в приземния слой. За да се получи такъв опит, е необходимо редовно да се анализират практически казуси в областта на измерванията качеството на въздуха; с времето този опит се увеличава.
Когато се прави оценка/тест за достоверност на данните, трябва да се обръща специално внимание на следните влияещи фактори:

измервателния пункт

интензивността и пространственото разпределение на емисионните източници, които са от значение за мястото на измерването

метеорологичните условия по време на измерването

Времето най-общо и по-специално условията на преноса в атмосферата влияят до голяма степен на появата на високи или ниски концентрации на замърсителите във въздуха. Например при пробонабиране в открита област с ниско налягане (позволяваща свободно движение на въздушни маси), която като цяло се отличава с високи скорости на вятъра и валежи, може да се очаква намаление в концентрациите на замърсителите. Обратният ефект следва да се очаква при условия на инверсия (области с постоянно високо налягане, ниски скорости на вятъра, лошо вертикално смесване). Това е още по-силно изразено при формирането на инверсии в приземния слой. В тези случаи трябва да се очаква съществено увеличение в концентрацията на замърсителите.

Много полезно при оценката на измервателните данни е първо да се сравни хронологичното протичане при различните компоненти на едно и също място. След това, доколкото е възможно, би трябвало да се използват измервания от съседни измервателни пунктове (за предпочитане със същия тип станция). Стига пространственото разпределение в структурата на емисиите да не се различава прекалено, метеорологичната обстановка над района често води до подобно хронологично протичане в концентрациите при различните станции, но евентуално на различно ниво на концентрацията.

Освен това покачването в концентрацията на определен компонент може да бъде свързано с поведението на други компоненти, произхождащи от същия източник. Така например при измервания в близост до пътния транспорт винаги би следвало да се очаква повече или по-малко подобно протичане в концентрациите на CO, NO, бензол и, с някои уговорки, също и прах (тъй като в този случай други източници също могат да оказват голямо влияние). Същевременно се очакват по-ниски концентрации на О3, тъй като увеличените концентрации на NO в близост до емисионния източник „автомобилен транспорт“ причиняват ефективно разлагане на O3. Ето защо високите концентрации на О3 (типични например за извънградската околна среда) при измервателните пунктове близо до транспорта винаги са много „подозрителни“ и могат да бъдат индикатор за грешка в измерването.

Отношението между различните компоненти може да се използва като друг симптом при извършването на тест за достоверност/реалистичност. Освен други фактори, то зависи и от местоположението. Обикновено в близост до емисионни източници на NO винаги би следвало да се очаква значително по-високо относително тегло на NO в сравнение с концентрацията на NO2. Това се отнася с още по-голяма сила за пътния транспорт като източник на замърсители.

Вариациите при краткосрочните измервания също могат да се използват за проверка. Това зависи от разстоянието до емисионните източници. В близост до източника са възможни значителни промени в концентрацията в краткосрочен аспект; колкото по-голямо е разстоянието до източника, толкова по-малки ще са флуктуациите и протичането на концентрацията ще става все по-стабилно.

Нереалистичните данни трябва да бъдат проверени. Трябва да се дадат отговори на следните въпроси:

В случай че освен автоматично събраните данни (на компютър в станцията) има налични други независими записи на данни от измерване чрез самопишещ уред с писец, тези записи трябва да се използват за сравнение. Разбира се, това е още по-необходимо, при положение че се е получила повреда в електронното регистриране на измервателните данни! Чрез анализ на данните от самопишещия уред може да се възстановят липсващи данни или, в някои случаи, да се коригират.

Техническото състояние на измервателното устройство по време на периода на изследване трябва да е обект на внимателна проверка. Не трябва да се забравя и документирането на поддръжката и ремонтите, отнасящо се до всяко устройство (протоколи за поддръжката, „история на поддръжката“).

Измервателното устройство било ли е надлежно калибрирано в периода на изследване? (необходимо е непрекъснато регистриране/ документиране на калибрационните стойности „нулева точка “ и „крайна точка “ (обхват))

Имало ли е ситуация с необичайна концентрация на замърсител в периода на изследване? (напр. обстановка на инверсия)

Имало ли е необичайна „емисионна ситуация “ в периода на изследване?

3. В случай че за грешните измервания има разбираеми от техническа гледна точка причини (дефекти в измервателното устройство), то съответните данни следва да не се вземат под внимание при оценката.

4. Ако има обясним дефект в калибрирането и отклонението е в приемливи граници (напр. (20%), то стойностите може да се коригират по съответен начин.

5. Ако няма техническа грешка, която да може да бъде задоволително доказана, резултатите трябва да се вземат предвид в първоначалната им форма (както са измерени).

6. Ако много високите резултати от измерването могат да се обяснят с необичайна ситуация с концентрацията на замърсителите или с необичайно емисионно събитие, резултатите трябва да се разглеждат в първоначалната им форма (напр. строителни работи на съседна улица могат да доведат едновременно до високи концентрации на различни замърсители).

7. Трябва да се има предвид какви са границите на откриваемост при съответните методологии на измерване. При резултати под границите на откриваемост трябва вместо това да се използват реалистични данни. Често срещана процедура е да се използва стойност, отговаряща на половината от границата на откриваемост. По този начин измерванията под границата на откриваемост ще бъдат взети под внимание по подходящ начин, когато се изчисляват средните стойности. Ако като резултат средната стойност на свой ред е под границата на откриваемост само съгласно изчисленията, тя трябва да се обозначи като „по-малка от границата на откриваемост“.

8. Нереалистичните данни не бива да се изтриват от първичната база данни! Те трябва само да се маркират и да се не отчитат при оценката. Направената впоследствие обработка на набора данни с резултатите от измерванията (маркиране или корекции) трябва да бъде разбираема и да може да се преразглежда.

9. Последната важна стъпка се състои в изчисляване на параметрите, имащи отношение към конкретния тип оценка. Тези параметри трябва да бъдат сравнени с нормите в наредбата и включват:

- средногодишни стойности (дългосрочни норми) и

- честоти на превишение на определени 24-часови или 1-часови средни стойности (краткосрочни норми).

### Допълнителен анализ

За други оценки или такива, които се занимават с повече от споменатите норми, трябва да се определят други подходящи параметри. Типични допълнителни статистически параметри за оценка ситуацията по концентрация на замърсителите са например:

медианата

разсейването, минимумът и максимумът в набора данни (с 1- или ½-часови стойности)

перцентили на кумулативното разпределение на честотата (напр. 50-ти перцентил (отговаря на медианата), 98-ми, 99-ти перцентили)

Допълнителните оценки могат да се използват с цел характеризиране на специални разлики между различните пунктове, изследване на системни зависимости от времето на определен измервателен пункт или търсене на връзка с определени емисионен източници. По-долу е даден списък с такива възможности за оценка, без претенции за изчерпателност.

#### Извеждане на средните дневни вариации.

Средната дневна вариация представлява типичната вариация в концентрацията на замърсителя през деня. Отчасти дневните вариации могат също да се разпознаят още при регистрирането на концентрациите. Те обаче могат да се установят много по-ясно, когато периодите на осредняване са по-дълги (месец, сезон, година, няколко години). Изборът на периода за осредняване също така позволява да се установят типични разлики, свързани с определени периоди (напр. сезонни разлики). В повечето случаи дневните вариации на концентрацията на замърсители се влияят от следните фактори:

дневни вариации на емисиите

дневни вариации на метеорологичните параметри, особено на стабилността на атмосферата в приземния слой, която определя преноса и оттук и разреждането на емисиите

вариращите условия в течение на деня, влияещи върху въздушно-химичните реакции, осъществяващи се в атмосферата и допринасящи и до образуването, и до разпадането на определени компоненти. Тези вариации са свързани с дневната вариация на слънчевата радиация.

Зависимостта на сутрешните и вечерните екстремни стойности от времето на изгрева и залеза доказват влиянието на дневните вариации на метеорологичните параметри, които на свой ред са свързани с дневната вариация на радиацията, върху протичането на концентрациите на замърсителите. Едно сравнение на дневните вариации през лятото (юни, юли, август) и през зимата (декември, януари, февруари) ясно показва тези влияния. Поради тесните взаимни връзки между дневните вариации на метеорологичните параметри и тези на концентрацията на замърсителя, евентуални разлики в дневните вариации на едни и същи компоненти на съседни станции често могат да доведат до извода за наличието на локални особености в условията на обмен в атмосферата.

#### Извеждане на средните седмични вариации

Средната седмична вариация може да даде информация за влиянието на различните емисии върху различните дни на седмицата. Това може да подскаже какво е влиянието на различните емисионни източници върху измервателния пункт. Една седмична вариация на емисиите ще бъде отразена в седмичната вариация на концентрациите на замърсителите (поне при достатъчно дълъг период на осредняване). Например когато се предположи, че транспортът е основният емисионен източник, средно може да се очакват различия между дните с различен автомобилен обем (особено в края на седмицата). Обратно, когато преобладават източници на замърсители с непрекъснато ниво на емисиите, не би следвало да се очаква типична седмична вариация.

#### Извеждане на годишните вариации

Годишната вариация на концентрацията на замърсителите обикновено се представя чрез протичането на средните месечни стойности. Годишните вариации характеризират средната ситуация по замърсяването на въздуха, която преобладава на мястото на измерване, и показват такива системни зависимости в този период, които не биха могли да се забележат по време на първоначалния анализ поради флуктуациите в краткосрочната измерена концентрация (които явно са с доста случаен характер). Годишните вариации в концентрацията на замърсителя могат да са причинени от:

годишна вариация на емисиите

годишната вариация на метеорологичните влияещи фактори, които определят условията на дисперсия в атмосферата

сезонни разлики в химичните реакции/процеси във въздуха, допринасящи за образуването и разрушаването на съответните компоненти

Годишната вариация също може да варира от година на година в определени граници, като причината са различните метеорологични обстановки през съответните години (влияние на метеорологичните параметри).

Чрез една годишна вариация на база на „плъзгащи се средномесечни стойности “ за 31 дена (изчисляване на средномесечна стойност за всеки ден на годината, като всяка средна стойност се отнася за периода, започващ 15 дена преди и 15 дена след съответния ден вкл.), при по-подробно “разлагане” може да стане видно, че извън сезонните разлики могат също да се появят систематични колебания в концентрацията, траещи около 4-5 седмици. За този тип оценка се изисква пълен набор от данни (да няма липсващи данни), включващи също така и периода, започващ 15 дена преди началото на годината и този, завършващ 15 дена след края на годината.

#### Кумулативни разпределения на честотата

Представянето на набор данни (напр. средночасови стойности за дадена година) под формата на кумулативно разпределение на честотата улеснява бързата оценка на всички данни от измерване на определен пункт. Този тип анализ позволява директно да се направи справка колко често определени концентрации са били превишени или недостигнати в течение на годината. Кумулативното разпределение на честотата се определя или характеризира чрез задаване на различните „перцентили“ (50%, 98%, 99%...).

Обикновено разпределението на честотата на измерените концентрации на замърсители е несиметрично, т.e., измерените концентрации не са „нормално разпределени“, а обикновено имат логаритмично нормално разпределение. Това се изразява също и във формата на кумулативното разпределение на честотата, която е удължена, т.e. високите перцентили (напр. 98%) са свързани и с относително високи концентрации.

#### Оценки, свързани с посоката на вятъра

Концентрацията на замърсители обикновено е свързана с посоката на вятъра. В зависимост от местоположението на потенциалните емисионни източници, посоката на вятъра определя дали като цяло има пренос на въздушни маси към измервателния пункт. Ето защо при провеждането на причинен анализ, свързан с емисионните източници, опитът е показал, че посоката на вятъра е най-важният параметър от всички метеорологични влияещи фактори. Освен това скоростта на вятъра играе важна роля при преноса на замърсителите.
Следвайки концепцията за розата на вятъра, представяща пространственото разпределение на посоката на вятъра на определено място, „розата на концентрацията “ представлява илюстрация на концентрациите на замърсителите в отношение към посоката на вятъра. За да се изчисли розата на концентрацията, резултатите от измерването на концентрацията трябва да бъдат групирани в класове съгласно посоката на вятъра, доминираща по време на измерването. Класифицирането обикновено се базира на центрирани 30°-ови сектори на посоката на вятъра. За всеки сектор с посока на вятъра се осредняват концентрациите на замърсителя, спадащи към него. По този начин няма да се вземат под внимание ситуациите с „циркулиращи ветрове“ (тихо време). Оценката може да се усъвършенства чрез по-нататъшно диференциране на данните в различни класове скорост на вятъра. Опитът е показал, че групирането на данните според сезона (лято/зима) или време на деня (ден/нощ) също може да доведе до интересни изводи. Изчисляването на розите на концентрацията могат да бъдат важен показател дали някой център на емисии допринася със съществен дял към концентрацията на замърсяване на даден измервателен пункт.

Анализът става труден, ако има голям дял на ситуациите с много ниска скорост на вятъра или тихо време. Анализът не може да доведе до еднозначни изводи. Такъв беше напр. случаят в района на Перник по време на допълнителните измервания, извършени в Tуининг-проекта.

Анализът на данните за вятъра и концентрацията се улеснява от докладите чрез осеви таблици, описани в следващия раздел. Чрез този инструмент може лесно да се установят напр. рози на вятъра на база ½-часови или 1-часови данни от измерването за скорост и посока на вятъра от една или повече години.

### Доклади с осеви таблици (pivot tables) като инструмент за анализ на наборите с данни за КАВ

Функциите за доклади чрез осеви таблици, включени в таблични видове софтуер като Microsoft Excel, могат да бъдат използвани при данните от измерванията като лесен за работа инструмент за интерактивен анализ на данни. С помощта на подходящ компютър със съответен софтуер (изискват се достътъчни RAM памет и скорост на процесора), много лесно могат да се обработват набори с данни с хиляди стойности от измервания и бързо да се получават напр. средни дневни, седмични и годишни вариации или дневни, месечни или годишни средни стойности. Може да се извършват също и по-сложни видове анализ като свързаните с посоката на вятъра.

По-долните бележки важат при използването на MS Excel 2000, (MS Excel е вероятно табличният софтуер, който се използва най-често от администра-тивните органи, отговарящи понастоящем по въпроси, свързани с качеството на атмосферния въздух, но подобни функции могат да се открият и в други таблични софтуерни приложения).

За да се оползотворяват възможностите на функциите на осевата таблица,  данните от измерването следва да са в таблица на Еxcel (след като е била проверена достоверността им и са били извършени необходимите корекции на база данни от калибрирането и т.н.), да са подредени в колони, с описателни заглавия на колоните в първия ред. Напр. при SO2 може да има колони с датата и часа на измерванията и 1-часовите средни стойности от измерването. С помощта на съответните функции на MS Excel за дата и час могат да се включат колони със специални критерии в зависимост от анализа, който трябва да бъде извършен. Например ако ни интересува среднодневната за всеки ден на годината, се прилага функция, която извлича от набора данни от измервания, по-точно от колоната със заглавие “дата”, номера на съответния ден от годината – от 1 до 365), и записва този номер в нова колона, озаглавена напр. Ден_год. Когато се използва функцията за доклад за осева таблица чрез направляващото меню (wizard) за осева таблица (намира се от менюто 'data', подменю 'pivot table and pivot chart report'), трябва да се зададе обхвата на данните, подлежащи на обработка, след това се оформя таблица с описателни заглавия, която лесно може да бъде редактирана и преструктурирана (моля следвайте инструкциите, дадени в програмата), и могат да се зададат функциите, които желаем да се приложат върху първичните данни (напр. функция за осредняване). След това, следвайки инструкциите, е лесно да се създаде доклад, представящ на всеки ред номера на деня и след това съответната средна от всички 1-часови измерени стойности за SO2 през този ден. По такъв начин може да се направи напр. следното, с помощта на допълнителни колони с дадено съдържание, описано в таблица 5-1 по-долу, при условие че се разполага с данни от измерване от една календарна година:

Таблица 5-1 Примери за осеви доклади

| Величина, за която да се докладва | Допълнителна колона, необходима за анализ, в която да има стойност за всеки ред с данни от измервания |
| --- | --- |
| средномесечна | месец (1 до 12) |
| средна дневна вариация | час на деня (1-24) |
| средна седмична вариация | ден от седмицата (1 дo 7) |
| средна месечна вариация | ден от месеца (1 дo 31) |

# Анализ на причините за превишенията

## Общи положения

Освен редките случаи, където е очевидна еднозначна връзка между високите концентрации на замърсителите и емисионните източници или тя лесно може да бъде установена от анализа на данните за качеството на атмосферния въздух и метеорологичните данни, са необходими пространни изследвания и анализ, за да могат да се определят причините за превишeние на нормите или за високите концентрации на замърсителите.

Анализът на произхода на замърсяването би следвало вече да е бил направен или подготвен по време на измерванията на качеството на атмосферния въздух, ако са били очаквани превишения на нормите.

Особено при подготовката на мерки за подобрение на местното КАВ е наложителен подробен анализ на връзката между емисиите и качеството на атмосферния въздух. Този анализ се състои от няколко основни стъпки. Първо трябва да е съставена инвентаризация на емисиите за всички важни източници в изследвания район. След това трябва по-подробно да се проучи връзката между данните от идентифицираните източници и измерените имисии. За тази цел и особено с цел установяване на количествени връзки между емисии и КАВ, се изисква използване на дисперсионно моделиране. Допълнителна предпоставка за дисперсионното моделиране е наличието на метеорологични данни за района, подготвени в подходящ формат, отговарящ на изискванията на използвания дисперсионен модел.

Като цяло важните емисионни източници спадат към една от следните групи:

Промишлени инсталации и производство на енергия (ел.ток/топлина)

Битово отопление

Транспорт на МПС

Емисии от малкия бизнес

Други особени площни източници на прах

При промишлените инсталации/генерирането на топлина и ток трябва да се обхванат както емисиите от комина, така и неорганизираните емисии.

При битово отопление е целесъобразно да се направи опростяване чрез обобщаване на емисиите от многото единични комини на сградите като площни източници.

При емисии от транспорта на МПС е добре улиците с причиняващи емисии коли и камиони да се представят опростено като линейни източници.

При един подробен анализ допълнително трябва да се вземат под внимание основните точкови източници от съседните райони, защото те също могат да оказват съществено влияние върху локалното замърсяване на въздуха.

Следващите описания са насочени към основните видове емисионни източници.

## Инвентаризация на емисиите

В следващите раздели са обобщени важни въпроси от съставянето на инвентаризация на емисиите. Допълнителни примери и информация от Туининг-проекта са дадени в доклада, отнасящ се до първоначалния анализ на ситуацията на емисиите (доклад съгласно точка В-3.8 от работната програма), в доклада за оценката (доклад съгласно точки В-4.8, 9.5 и 10.3 от работната програма) и в доклада за мерките за подобрение (доклад съгласно точки С-1.4, 2.2, 3.4 и 4.2 от работната програма).

### Емисии от промишлени инсталации и производство на енергия

#### Емисии от комини

За тези източници трябва да се съберат данни за масовия поток на замър-сителя при типични условия на работа, за обемния поток и температурата на димния газ, както и за височината на комина. Често промишлените инсталации включват няколко комина. Ако има много такива точкови източници в района с големи разлики във височината на комините и масовия поток на емисията, може да се наложи да се изберат най-съществените за местното КАВ, за да се намали натоварването в работата при анализа на по-късен етап. Като цяло може да се каже, че колкото по-голям е масовият поток на замърсителя и колкото по-малка е височината на комина или температурата на димния газ, както и колкото по-ниски са нормите, които трябва да бъдат спазвани, толкова по-голям ще е приносът на един единичен източник към местното КАВ. За да се направи такъв предварителен избор, е необходим опит с дисперсионно моделиране. Въз основа на такъв опит могат да се вземат приемливи решения като напр. (това е само теоретичен пример) да се изключат всички източници на NO2 с повече от 50m височина на източника и по-малко от 0.5kg/h масов поток NO2, защото е известно, че очакваните средногодишни концентрации на замърсителите от такива източници са много малки и няма да са от значение в сравнение със средногодишната норма от 40μg/m3.

##### Регистрационни карти

Регистрационните карти за инсталациите биха могли да дадат необходимите данни за масовия поток на замърсителя и обемния поток на димния газ и т.н. Опитът от Туининг-проекта обаче показа, че достоверността на тези данни трябва да бъде внимателно проверявана.

##### Измервания на емисиите

Най-доброто решение би било да има налични данни от емисионни измервания на димния газ при типични работни условия на инсталацията. Тъй като все още в България повечето от големите инсталации нямат инсталирано непрекъснато работещо оборудване за измерване на емисиите, следва да се използват резултатите от редовните измервания на емисиите, извършени от РИОСВ или частни измервателни фирми. Тъй като ръчното измерване на емисиите при комини с големи обемни потоци на димния газ е доста трудно, трябва да се обръща специално внимание на необходимото качествено осигуряване на измерванията. Тъй като опитът от Туининг-проекта показа, че има нужда от подобрение в начина на извършване на тези измервания, в Приложение 1 на този наръчник е включена подробна инструкция за най-важните въпроси при измерванията на емисиите на прах и SO2/NO2. Тези обяснения са резултат от опита, добит при съвместно направеното българо-немско измерване на емисиите в димния газ на ТЕЦ по време на Туининг-проекта, и се базират на типичния подход, прилаган в Германия и залегнал в няколко немски стандарта.

От емисиите на обща прах, които най-често се измерват в едно емисионно измерване, може да се направи извод за фракцията на PM10 (90-95% са напр. типични фракции на PM10 от обща прах, ако по потока на димния газ се използва прахоуловително оборудване като електрически филтри или ръкавни филтри).

##### Използване на емисионни фактори

В случай че няма налични данни от измервания за емисии от комина, може да се използват емисионни фактори, които водят до величини на емисиите в зависимост от типа на процеса и типичните условия на работа, напр. разхода на суровини в процеса или дебита на произвеждания продукт, или съдържанието напр. на тези субстанции в суровините, които допринасят за замърсяване (серно съдържание във въглищата за топлинно производство например).

Срещат се различни системи с емисионни фактори, напр. базата данни CORINAIR или обширната документация на американската Агенция за опазване на околната среда (US EPA) (страница в Интернет: http://epa.gov/ttn/chief/index.htm), или подробната информация, дадена в референтните документи за НДНТ (BREF) за няколко промишлени сектора (страница в Интернет: http://eippcb.jrc.es).

Емисионните фактори трябва да се прилагат внимателно. Много често има амплитуда в съответния емисионен фактор, и трябва да се реши къде в този интервал е разположен факторът за изследваната инсталация. Обикновено това изисква по-подробен анализ на специалните условия на инсталацията, както и на базовите предположения, направени при съставянето на интервала за емисионния фактор.

##### Проверка на обемния поток и температурата на димен газ от изгаряне

За дисперсионното моделиране, както и за теста за достоверност на масовия поток на емисията, е важен обемният поток на димния газ. Измерването на потока на димния газ дори при големи инсталации като електрически или топлоцентрали е трудно и може да се стигне до значително изкривени резултати (това беше един от изводите, до който се стигна при Туининг-проекта). Ако е известен средният масов поток на горивото, както и химичният му състав по отношение на основните химични компоненти и съдържанието на кислород в димния газ, може да се направи проверка за достоверност, или да се изчисли опростено една приемлива средна стойност за обемен поток въз основа на формулите и обясненията, дадени в Приложение 2 на наръчника.

Освен това от значение е температурата на димния газ в точката на емитирането, тъй като тя оказва съществено влияние върху издигането на струята и теоретичната височина на емисията. Измерената температура  в близост до горивния агрегат или в в газохода може да е значително по-висока отколкото температурата в края на комина поради топлинната загуба по пътя. Съществуват формули за приблизително изчисление на тази загуба (напр. температурната загуба може да се движи в интервала от 0.1 дo 1°C  на метър път на димния газ). Това е особено важно, когато комините са високи или газоходите са дълги. Колкото по-ниска е крайната температура при отвора на комина, толкова по-ниско е теоретичното издигане на струята и толкова по-високи са максималните концентрации на замърсителите, които могат да бъдат очаквани в приземния слой.

#### Неорганизирани емисии от инсталации

Неорганизираните емисии от инсталации може да са от голямо значение за състоянието на атмосферния въздух близо до инсталацията. Обикновено височината на тези емисии е много по-ниска от тази на емисиите, отвеждани високо в атмосферата през комини. Освен това температурата на неорганизираните емисии често е ниска така, че не може да се очаква съществено издигане на струята. Ефектът от ниската височина на емисия и ниската температура се проявява в слабата дисперсия и високите концентрации на замърсителите в близост до източника. Обикновено неорганизираните емисии не се съдържат в регистрационните карти и операторът не дава оценки за тях. Ето защо при анализа на състоянието на неорганизираните емисии от инсталации и промишлени процеси трябва да им се отдели специално внимание. Тези емисии могат да са причинени напр. от неуплътнения по пътя на процеса, или от недостатъчната уловителна способност от страна на инсталираните системи, или от транспортните дейности на територията на инсталацията, водещи до уноси на прах от мръсните пътища. Препоръчва се да се инспектират важните инсталации в изследвания район за неорганизирани емисии. В случай че се идентифицира местоположението на тези емисии и техния произход, и ако не е възможно операторът да ги спре веднага, внимателно трябва да бъде определено количеството емитирани вредни вещества. Обикновено е трудно да се измерват концентрации или обемен поток на неорганизирани емисии. Ако не е възможно или осъществимо да се направят такива измервания, трябва да се направят оценки за интензивността на емисиите. Полезна информация за общата емисия от процеси или инсталации може да се намери в BREF-документите или в различни други документи на US EPA (вж. по-горе адреса в Интернет), където са включени неорганизираните емисии, и които могат да са от помощ да се направят изводи за неорганизирани емисии, зависещи от интензивността на производството или от потреблението на суровини. За някои типични видове неорганизирани емисии в документите на US EPA са дадени количествени оценки (напр. емисии от унос на прах от транспортна дейност) или в други документи като някои стандарти VDI. В допълнение или вместо това могат да се направят опростени предположения въз основна на видимия ефект на емисиите. Напр. чрез видимата струя на емисиите може да се окаже възможно да се направи оценка на напречното сечение на струята в момента на напускането й на инсталацията, както и на скоростта. След това ще може грубо да се оцени обемният поток. Освен това би било възможно на база характеристиките на съответния производствен процес да се направи извод за концентрациите на емисията в центъра на емитиране.

В заключение трябва да се каже, че определянето на масовия поток на неорганизираните емисии трябва да се прави според конкретния случай и са необходими известни усилия. Това определяне обаче е много важно и трябва да се извърши внимателно.

### Емисии от битовото отопление

При емисиите от битово отопление е целесъобразно да се сумират емисиите от множество комини на къщи и сгради и да се разглеждат като площни източници. Не е възможно, нито си заслужава, да се взема предвид всеки отделен комин. Дори и ако се приемат някои опростявания и емисиите от битово отопление се третират като площни източници, усилията за определяне на интензивността на емисиите и на средната височина на емисиите за дадена площ са значителни.

Емисиите от битово отопление могат да са от голямо значение за качеството на атмосферния въздух на местно ниво. Височината на източника е ниска, а общата емисия от дадена област може да е голяма. Това важи особено за емисиите на прах/PM10 и SO2 от изгарянето на въглища (при дървата същото важи само за прахта/PM10). Тъй като тези твърди горива са широко разпространени в България, този вид емисии е от значение в много райони/градове.

В Туининг-проекта в случая за Перник бе използвана описаната по-долу основна процедура за оценка на емисиите от битово отопление. Вероятно има и други начини да се процедира, постигащи същата цел.

Оценяването на емисиите от битово отопление съгласно тази процедура съдържа няколко важни опростявания и се състои от следните основни стъпки (поредността на стъпките, които трябва да се изпълнят, може да варира и не се определя от по-долу описаната последователност).

1. Оценка на средното брутно потребление на топлинна енергия по време на отоплителния сезон на m2 жилищна площ във Watt/m2 в зависимост от използваните енергийни източници, играещи роля в емисиите от домашно отопление. Има други видове показатели за консумацията на топлинна енергия, напр. такива, основаващи се на кубатурата на жилищната площ в куб.м., но методът на основата на кв.м. жилищна площ изглежда по-лесен за прилагане с оглед ситуацията в България, защото явно се разполага с много малко данни за домашното отопление и за характеристиките на жилищата/сградите. На оценката може да се направи насрещна проверка с данните за локално потребеното количество гориво и калоричността му, както и за средната жилищна площ, в случай че се разполага със съответните такива.

Важните енергийни източници са въглища, дърва, природен газ или втечнен газ под налягане (пропан-бутан), нафта, електричество и централно отопление. Последните два топлинни източника не са пряко свързани с емисиите от къщите/сградите. Но ако се разполага с количествени данни за тях, това може да е от значение по-късно при планирането на мерки за подобрение, напр. за оценка на потенциалното увеличение или намаление в апартаментите, отопляващи се чрез централно отопление или електричество според бъдещото развитие на цените. Така например, ако се очаква съществено повишение на цената за централно отопление или електричество, то определен брой жители вероятно ще се прехвърлят на горива като въглища или дърва, ако те са по-евтини и съществува техническа възможност за прехвърлянето.

Оценката може да се основава на статистически данни (статистически  годишник), на анализ на потреблението на енергия на едно жилище и др. Потреблението на енергия зависи от много променливи, напр. от вида на енергийния източник (въглища, лигнитни въглища, нафта, газ), от цените на горивата, от доходите на населението, от технологията на отопление, от типа на отоплителните съоръжения, от изолацията на сградата, от отоплителната практика, от средната температура на жилищната площ и т.н. Правилна оценка може да се направи само познавайки местната ситуация.

В Туининг-проекта за Перник бе приета много ниска стойност – 50W/m2 средна стойност за отоплителния сезон, основаваща се на оценка на местните условия. На други места тази стойност може да е много по-висока и да достига 100 или дори 150W/m2 според ситуацията.

2. Оценка на средната продължителност на отоплението на година в часове/год. Тя може да се направи въз основа на данни за местните климатични условия и практика на отопление.

Една възможна оценка за продължителност на отоплителния период е напр. 6 месеца (от октомври до март). Тя може да варира според района в България. Топлинното потребление във W/m2 и продължителността на отоплението в h/год. трябва да се разглеждат заедно. Напр. топлинното потребление може да бъде определено така, че да дава средното потребление по време на целия отоплителен сезон (осредняват се всички часове на деня – тези, в които се произвежда топлина, и тези в които не се произвежда)

3. Определяне на области с размери 1 km x 1 km на територията на града (за предпочитане съвпадащи с квадратните клетки върху подходяща карта и с наличните жилищни квартали върху нея), за които да се сумират емисиите от битово отопление. Там, където структурата на сградите не е хомогенна в този район, може да се фиксират и по-малки размери, напр. 500m x 500m. Към всяка област на картата следва да се прикрепят идентификатори, напр. поредни номера. Пример е даден в Приложение 3a.

4. Оценка на средната отопляема жилищна площ в m2 на домакинство в апартаментите и къщите в областите, както и на броя на жилищата и домакинствата. Тук пак оцененото средно потребление на топлина в W/m2 би трябвало да се разглежда заедно със средната отоплявана жилищна площ. За пернишките условия бе приета оценка за средна големина 60m2 на домакинство.

5. Определяне на процентния дял на различните горива в избраните области (колко домакинства използват съответния топлинен източник).

6. Определяне на подходящи емисионни фактори за различните горива

Изборът на най-подходящия емисионен фактор е много важен. Докато стойностите за емисионните фактори за нафта и пропан-бутан или природен газ варират в малък диапазон, или могат напр. да бъдат лесно изведени на база серното съдържание в нафтата, това не е така при въглищата и, до известна степен, при дървата за огрев. Особено емисиите на SO2 от въглища варират според серното съдържание и абсориращите качества на пепелта. Определена част от сярата винаги ще бъде химически свързана в оставащата в пещта пепел така, че емисиите на SO2 ще бъдат по-малки отколкото средното съдържание на сяра при пълната стехиометрична трансформация в SO2. Нещата са още по-сложни по отношение емисиите на обща прах и PM10.  Емисиите зависят от техническите характеристики на пещта и на горивния процес, от пепелното съдържание във въглищата и от механичната им структура (напр. при брикетите може да се стига до по-ниски емисии на прах, отколкото при насипните въглища). В идеалния случай се разполага с измервания на емисии със съответните качество и представителност, осъществени в типичните използвани в района инсталации и с типичните използвани видове въглища/дърва за огрев (поне за обща прах и SO2). По всяка вероятност досега такива данни за българските условия няма. Другата възможност е да се използват известни емисионни фактори по видове горива с друг произход като база за оценка на подходящи фактори за местните условия. По-долу са дадени няколко емисионни фактора от Германия за типични горива. Емисионните фактори обикновено се представят и използват под формата на kg емисия/TeraJoule потребление на енергия (има се предвид долната топлина на изгаряне на горивото, 1 TJ = 1012 Joule). Долната таблица 6-1 показва диапазони за използвани в Германия емисионни фактори за няколко типични горива, използвани в битовото отопление.

Таблица 6-1: Емисионни фактори за типични горива

| Гориво | Долна топлина на изгаряне Mj/kg съотв. Mj/Nm3 (газ) | NOx като NО2 [kg/TJ] | SO2 [kg/TJ] | Олово [kg/TJ] | Обща прах [kg/TJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нафта, S 0,38-0,2% | 42,7 | 50 | 160 - 85 | 0,005 | 1,5 |
| Природен газ | 46 MJ/Nm3 | 42 | 0,5 | 0 | 0,03 |
| Кафяви въглища брикети, променл. съдържание на S | 18 - 20 | 80 - 100 | 100 - 900 | 0,0015 - 0,020 | 70 - 370 |
| Твърди въглища, променливо съдържание на S | 28 - 32 | 35 - 65 | 350-600 | 0,1 – 0,84 | 6 - 630 |
| Дърва, естеств., изсушени на въздух | 15 | 70 | 6 | 0,095 | 200 |

Допълнително в Приложение 3b са дадени резултати за емисионни фактори на SO2, NOx и обща прах, получени от наскоро направени емисионни измервания за брикети от няколко вида кафяви въглища, използвани в Източна Германия,  като за въглищата има по-подробни данни. Кафявите въглища са от особен интерес за България, тъй като те са едно от основните горива, с които страната разполага като собствен ресурс. Трябва обаче да се има предвид, че някои от българските видове кафяви/ лигнитни въглища имат много по-високо пепелно съдържание и по-ниска калоричност от въглищата, описани в Приложение 3b. Напр. пернишките въглища, използвани за битово отопление, имат много над 20% пепелно съдържание и по-ниска калоричност – до около 17 MJ/kg. Затова очакваната емисия на обща прах е много висока и при липсата на подходящи данни от измервания бе направена оценка за 500 kg/TJ.

Още указания за определянето на емисионни фактори за PM10 от изгаряне на въглища могат да бъдат намерени в базата данни за емисионни фактори на Великобритания, препоръчвана при оценката на емисии от битово отопление за съставянето на инвентаризация на местните емисии (страница в Интернет www.rsk.co.uk/ukefd/coal.htm или  www.naei.org.uk/emissions/index.php). Там препоръчваната стойност за въглища е 10.4 kg/ton за PM10, като няма по-подробна класификация според вида въглища. В резултат емисионните фактори за българските въглища с ниска калоричност ще бъдат по-високи, отколкото факторите за Германия. Така например, приложено към използваните в Перник въглища (долна топлина на изгаряне 17MJ/kg, което съответства на 58,8 тона въглища/TJ), това ще значи емисионен фактор 610 kg/TJ за PM10.

За емисиите от изгарянето на дърва за огрев информация може да се намери от моделиращата система RAINS (www.iiasa.ac.at/~rains/PM/docs/documentation.html), в която за Източна Европа е била направена оценка за два пъти по-висок емисионен фактор за емисии oт битовото отопление с дърва (480kg/TJ) отколкото за Западна Европа. Причината за тази по-висока стойност не е обяснена там, но може да е резултат от разликите в средната степен на изсушеност на дървата, използвани за битово отопление, или от разликите в горивното оборудване.

Емисиите на РМ10 могат да бъдат изведени от емисиите на обща прах чрез прилагане на осреднен фактор 0,95. В зависимост от конкретните условия на изгаряне, действителният фактор може да е по-нисък или по-висок.

7. Изчисление на потреблението на енергия и на емисиите за всяка област.

Резултатите от оценката на емисиите следва да бъдат обобщени в таблица, разделена по области. Пример как може да се направи това е включен в Приложение 3c, таблица A3c-1. Примерът се базира на Туининг-проекта и се отнася до Перник. Най-добре е всички изчисления да се направят в таблица под Еxcel. По този начин е много лесно да се правят промени. Таблицата показва пълните резултати за всички области в града, както и всички базови данни, включително използваните емисионни фактори и превръщането на NOx в NO2, което по-нататък е необходимо за целите на моделирането (това превръщане е обяснено в раздел 6.3.5.1.). Допълнително е дадена средната височина eмисионния източник за всяка област.

8. Определяне на средната височина на емисионния източник в областта

Средната височина на емисиите представлява силно опростение на истинските условия. Тя е необходима за дисперсионното моделиране, за да се определи ефектът на емисиите от битовото отопление върху качеството на атмосферния въздух.

Тази височина е осреднено приближение, базиращо се на обичайния брой етажи в сградите в съответните области с площ 1km2, в които има емисии от изгаряне с цел отопление на бита. Най-важни са сградите, явяващи се емисионни източници, емитиращи наистина в разглеждания период (апартаментите, ползващи централно отопление или отопление на ток, не са нужни за установяване на средната височина на емисиите). Тези стойности могат да се получат чрез умножаване на средния брой етажи по нормалната височина на един етаж (напр. 2,6m) и добавяне на известна стойност за височината на покрива и комина.

За да стане ясно как на практика се изпълняват отделните стъпки, ето един пример за приложението им (както вече бе споменато, по-добрият начин би бил да се правят изчисления в таблица в Еxcel):

Пример за прилагане

a)	Идентификация на различните области, за които трябва да се оценят сумарните емисии от битово отопление

b)	Зa всяка област: приета средна големина на жилище напр. 60 m2.

c)	Потреблението на топлинна енергия може да се оцени на 55 W/m2

d)	Потребената енергия за отопление на средноголямо жилище значи е:

60 m2 x 55 W/m2 = 3300 W

Тогава потребената енергия за един час е: 
3300 Wh	= 3300 Wh x 3600 sec/h = 11.88 MWsec = 11.88 MJ 
			= 11.88 x10-6 TJ

e)	Следващите изчисления показват емисиите на час при употреба на съответните горива (в удебелен шрифт), като се използват емисионните фактори (само примерни стойности от целия диапазон възможни фактори) във втората колона при споменатата средна големина на жилище:

Нафта (съдържание на сяра 0.38%):

NO2:	50 kg/TJ	x 11.88 x10-6 TJ =	0.000594 kg
SO2:	160 kg/TJ	x 11.88 x10-6 TJ =	0.0019 kg
PM10:	1.425 kg/TJ	x 11.88 x10-6 TJ =	0.0000169 kg

Природен газ:

NO2:	42 kg/TJ	x 11.88 x10-6 TJ = 	0.000499 kg
SO2:	0.5 kg/TJ	x 11.88 x10-6 TJ = 	0.00000594 kg
PM10:	0.0285 kg/TJ	x 11.88 x10-6 TJ =	пренебрежимо

Кафяви въглища:

NO2:	90 kg/TJ	x 11.88 x10-6 TJ = 	0.00107 kg
SO2:	900 kg/TJ	x 11.88 x10-6 TJ = 	0.0107 kg
PM10:	211 kg/TJ	x 11.88 x10-6 TJ =	0.00251kg

Дърва за огрев:

NO2:	70 kg/TJ	x 11.88 x10-6 TJ = 	0.000832 kg
SO2:	6 kg/TJ	x 11.88 x10-6 TJ = 	0.000071kg
PM10:	190 kg/TJ	x 11.88 x10-6 TJ =	0.00226 kg

На база следния дял в проценти на жилищата за определена област с големина 1 km x 1 km, могат да се определят емисиите на час напр. за SO2:

Общ брой жилища – напр. 1000,  броят на отопляващите се с гориво/вид е съгласно следната таблица 6-2:

| 400 | Кафяви въглища |
| --- | --- |
| 50 | Природен газ |
| 100 | Дърва за огрев |
| 200 | Нафта |
| 100 | Електричество |
| 150 | Централно отопление |

Следователно емисиите на SO2 на час (предполагайки, че отопляването съвпада по време) са:

400 x 0.0107 + 50 x 0.00000594 + 100 x 0.000071 + 200 x 0.0019 kg/h =

4.28 + 0.000297 + 0.0071 + 0.38 = 4.67 kg

При предположение, че продължителността на периода на отопление е 6 месеца (или около 30 дни/месец x 24 часа/ден x 6 месеца/година = 4320 часа/година), годишната емисия SO2 в тази област от 1 km2 се оценява на

4320 x 4.67 = 20174 kg/год.

### Емисии от транспорта на моторни превозни средства

#### Общи положения

Следващите обяснения се базират главно на опита от Туининг-проекта. При този проект емисиите на автомобилния транспорт се третираха като линейни източници по протежението на пътната мрежа, като оценките за средно-годишната интензивност на емисиите на замърсители е в mg/(m x sec) за всеки пътен сегмент от тази част на местната пътна мрежа, която е счетена за важна от гледна точка автомобилните емисии. Чрез този метод за оценка на емисиите от моторизирания транспорт трябва да се постигнат две цели. На първо място са необходими емисионните фактори за автомобилния парк на локално ниво, както и типичните транспортни обстановки (напр. конкретни условия като наклон на пътя, който може да оказва голямо влияние на емисионните фактори). Форматът и необходимите характеристики са съобразени с начина, по който се изчисляват емисиите от линейните източници. В рамките на проекта това изчисление бе направено чрез специален модул (Emistreet), включен в системата за дисперсионно моделиране SelmaGIS. Тази система изисква таблица с емисионни фактори за леки и тежки автомобили и за 4-те замърсителя.

След това, пак с оглед изискванията на системата за дисперсионно моделиране, трябва да се знае количествено интензивността на транспорта за всяка улица или пътен сегмент. За да могат да се изчислят средногодишни стойности на емисиите, горните данни трябва да бъдат представени под формата на подходящи средни стойности за интензивността на трафика. При използването на SelmaGIS се изисква данните да се представят като стойности за среднодневния трафик (СДТ) и за дела на тежкотоварните камиони от този СДТ за всеки пътен сегмент.

Последната стъпка е да се изчислят специфичните емисии за всеки пътен сегмент в mg замърсител на метър улица и на секунда, базирайки се на системата с емисионни фактори и данните за интензивността на транспорта. На таблица 6-3 са показани резултати, получени с такива изчисления чрез емисионния модул на SelmaGIS. За всеки пътен сегмент в таблицата са дадени името на пътния сегмент, СДТ, делът на тежкотоварните камиони, описател (дескриптор) на сегмента, който се използва за селектиране на съответстващите емисионни фактори за този сегмент, при улиците тип “каньон” се дава и ширината на улицата и дескриптор за вида на каньона, и накрая – изчислените специфични емисии за 4-те замърсителя за сегмента в mg/(m x sec). При една сложна пътна мрежа може да се стигне от няколко стотици до повече от хиляда такива сегмента, всеки със свои данни за емисиите (напр. в случая на Перник имаше повече от 300 сегмента). Трябва отново да се спомене, че разчленяването на пътната мрежа на сегменти зависи от използваната система за моделиране. Една от причините за големия брой сегменти е, че заради ядрото, в което се изчисляват концентрациите във въздуха в улични каньони, SelmaGIS ограничава дължината на отделните сегменти с характеристики на улични каньони в интервала между 90 и 110 m (докато при другите сегменти няма ограничения, но пък интензивността на емисиите трябва да е постоянна по целия сегмент, както и сегментът трябва да представлява права линия).

Таблица 6-3: Пример за специфични емисии в пътните сегменти

| ИМЕ_СЕГМ | СДТ | ТТК | Описател на сегмента | Шир. на ул. [m] | Тип каньон | NOX [mg/ (mxsec)] | SO2 [mg/ (mxsec)] | PB [mg/ (mxsec)] | PM10 [mg/ (mxsec)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Road_to_Greece_1 | 6787 | 0.27 | Rural_1_PM0_10_28schlecht |  |  | 0.23100 | 0.02030 | 0.00056 | 0.08180 |
| Road_to_Greece_2 | 6787 | 0.27 | Rural_1_PM0_10_28schlecht |  |  | 0.23100 | 0.02030 | 0.00056 | 0.08180 |
| Стомана_13 | 2005 | 0.09 | Rural_3_PM0_05_10schlecht |  |  | 0.04800 | 0.00291 | 0.00018 | 0.00695 |
| Dimityr_Blagoev_21 | 5258 | 0.12 | Urban_RoW_PM0_05_12 | 30 | 101 | 0.12100 | 0.00897 | 0.00044 | 0.02400 |
| Dimityr_Blagoev_22 | 5258 | 0.12 | Rural_3_PM0_05_12schlecht |  |  | 0.13300 | 0.00902 | 0.00046 | 0.02380 |
| Juri_Gagarin_35 | 13477 | 0.13 | Urban_TrL_PM0_15_14schlecht |  |  | 0.35100 | 0.03088 | 0.00143 | 0.07015 |
| Juri_Gagarin_36 | 16832 | 0.12 | Urban_RoW_PM0_20_12schlecht | 70 | 101 | 0.41800 | 0.03383 | 0.00167 | 0.07915 |
| Juri_Gagarin_39 | 16832 | 0.12 | Urban_RoW_PM0_20_12schlecht | 30 | 105 | 0.41800 | 0.03383 | 0.00167 | 0.07915 |

След това тези стойности за интензивността на емисиите могат да се използват в системата за дисперсионно моделиране заедно с информацията за метеорологията и типа на улицата (напр. данни за характеристиките на уличния каньон), за да се изчислят концентрациите на замърсителите в атмосферния въздух.

Емисионните фактори, представени вече най-общо, взимат предвид само емисиите от ауспуха. Добре известно е обаче, че автотранспортът освен това е причина за съществени емисии на обща прах/PM10 от унос на прах от повърхността на пътя и от изтъркване на гумите на движещитте се коли. В анализа трябва да се предвиди включване също и на тези емисии. В Туининг-проекта това бе направено чрез системата за дисперсионното моделиране SelmaGIS, в която има включен модул за изчисление на емисии от пътните сегменти въз основа на емисионните фактори от Mobilev (описано по-долу) и така допълнително се съблюдават емисиите на PM10 от унос и изтъркване, причинени от движещите се автомобили. В специфичните емисии на PM10 в таблица 6-3 вече са включени общите емисии от ауспуха и тези от унос (завихряне на прах).

#### Емисионни фактори за автомобилния транспорт

Една от задачите на Туининг-проекта бе корекцията/настройването към българските условия на програма, използвана в Германия за описание на емисии от автомобили, основаваща се на множество измервания, извършени за различни видове автомобили и за различни транспортни условия. Програмата, наречена Mobilev, като цяло е база данни под Microsoft Access със съхранявано вътре огромно количество данни и определени маски/екрани за входни и изходни данни, както и функции, които могат да бъдат използвани за различни цели. Една от възможностите е да се генерират таблици с емисионни фактори за автомобилния транспорт, които да могат да се използват при системата за дисперсионното моделиране SelmaGIS, ползвана за анализа в Перник. Този модул Mobilev за емисиите от транспорта бе коригиран в рамките на проекта по начин, отразяващ характеристиките на местния автомобилен парк. За тази настройка бяха употребени статистически данни за възрастта и вида на регистрираните автомобили, подадени от българската транспортна полиция (КAT), както и  резултати от преброявания на трафика в Перник. Mobilev съдържа основни данни за емисионни фактори за PM10 и NOx, както и за потреблението на гориво при западноевропейските състав на автомобилния парк, видове улици и тегла на километража, и включва данни от Източна Германия от началото на 90-те години, когато все още са се движили много коли с източноевропейски произход. Тези базови данни могат да бъдат настроени към българските условия. Mobilev изчислява емсиите на олово и на SO2 на база потребеното гориво и съдържанието на олово и сяра в горивото. Специфичното съдържание на тези замърсители в българските горива може да бъде зададено за изчислението на емисионните фактори. Теглата на километража на различните автомобилни пластове и състава на автомобилния парк от гледна точка на различните специфични емисии бяха настроени към българската обстановка. Поведението на емисиите на по-новите автомобили в България е същото както и в Западна Европа, а за старите автомобили и по-конкретно и за старите камиони бяха използвани данни за емисиите от камиони от подобни класове тегла в Германия от 70-те и 80-те години. Едно важно различие в характеристиките на автомобилния парк е, че голяма част от тежкотоварните автомобили до 12t или 14t брутно автомобилно тегло в България използват бензин като гориво, докато в Германия напр. тези камиони се движат само на дизелово гориво . Емисионните фактори за тези тежкотоварни камиони в България бяха установени на база емисионни фактори за стари лекотоварни камиони с допълнителни корекции (увеличаване на емисионните фактори), отчитащи по-мощния двигател на по-големите камиони. Тъй като предположението в модела е, че двигателите, движещи се на бензин, не причиняват емисия на PM10 (сажди), то емисиите на PM10 от дела на тежкотоварните камиони (ТТК) от българския автомобилен парк може да са значително по-ниски напр. от съответната част на парка в Германия.

Друго различие е свързано с дела на леките автомобили в България, движещи се на втечнен газ, докато в немския автомобилен парк няма съществен дял такива автомобили. Но анализът на експерта, който бе натоварен да извърши настройката, стигна до заключението, че няма съществени разлики в емисиите на NOx между колите, движещи се на бензин, и тези на втечнен газ. Значителни разлики може да се очакват само при емисиите на олово, но това влияние на местния автомобилен парк може да бъде взето предвид, като се избере такова средно съдържание на олово, отчитащо процентите автомобили от парка, движещи се на бензин и на втечнен газ.

В рамките на Туининг-проекта бяха изчислени емисионните фактори за условията в Перник. Повече подробности за тези изчисления може да видите в съответния доклад по проекта.

Съдържанията на сяра и на олово в горивото, необходими за изчисленията, бяха определени на база разпоредбите на българската Наредба № 17, която задава максималното съдържание на тези вещества в горивата. Бяха направени някои модификации, вземащи предвид дела на колите, движещи се на течен газ и на безоловен бензин.

Чрез коригирания модул Mobilev бе изчислена таблица с емисионни фактори. Тази таблица съдържа фактори в g/km емисия на замърсител на автомобил за леки коли плюс лекотоварни камиони, както и за тежкотоварни автомобили (повече от 3.5t брутно автомобилно тегло) за замърсителите NOx, PM10, олово и SO2.

Емисионните фактори зависят от следните параметри:

категории пътища, които определят емисионните фактори чрез средната скорост и честотата на спиранията при движението на автомобилите и последващите процеси на ускорение на движението. Възможните видове са изброени по-долу в таблица 6-4. За пернишките условия не бяха използвани всички (напр. нямаше категория за магистрала).

Таблица 6-4: Категории пътища

наклон на пътния сегмент, който оказва голямо влияние на необходимата мощност на двигателя за задвижване на автомобила. Емисионните фактори могат да бъдат изчислявани за промени със стъпка 2%, от 0 дo +/- 6% наклон

СДТ и дял на тежкотоварните автомобили (ТТА) по пътния сегмент. Това влияе на взаимодействието между автомобилите – колкото по-големи са дяловете на СДТ и ТТК (ТТА), толкова по-силно е взаимодействието и специфичната емисия. СДТ може бъде изменян на стъпки от по 5000 – от 5000 до 50000 автомобила на ден, а делът на ТТК – на стъпки от 2%, от 0% до максимум 30%

На база тези вариации, различните категории пътища и другите установени за Перник параметри, бе изчислена таблица с около 2500 реда, представяща серии емисионни фактори за различни условия на трафика. Долните записи представляват извечение от тази таблица:

замърсител: SO2 SO2, NOx NOx, олово олово, частици частици

катег. път, коли+ЛТК ТТК, коли+ЛТК ТТК, коли+ЛТК ТТК, коли+ЛТК ТТК, коли+ЛТК ТТК, коли+ЛТК ТТК, коли+ЛТК ТТК

Rural_1_PM0_05_00  6.095526E-02   0   2.245945   0   8.53327E-03   0   6.974999E-03

Rural_1_PM0_05_02  6.121171E-02   1.002285   2.247185   6.335914   8.539101E-03   5.023858E-03   7.075812E-03   0.3893403

Rural_1_PM0_05_04  6.147885E-02   1.002285   2.248476   6.335914   8.545175E-03   5.023858E-03   7.180825E-03   0.3893403

Rural_1_PM0_05_06  6.175736E-02   1.002285   2.249822   6.335914   8.551508E-03   5.023858E-03   7.290308E-03   0.3893403

Rural_1_PM0_05_08  6.204797E-02   1.002285   2.251225   6.335914   8.558116E-03   5.023858E-03   7.40455E-03     0.3893403

..............

Числата в колоните на таблицата са емисията на автомобил в g/km (или mg/m), разделени на леки коли + лекотоварни камиони (ЛТК)  в една колона и ТТК във втората колона, за всеки от замърсителите.

Първата колона на таблицата показва идентификатора (дескриптора) за всяка серия, напр.:

Rural_1_PM0_05_04.

Идентификаторът съдържа пътната категория (Rural_1), наклона на пътя (в случая PM0, означаващо наклон +/- 0%; +/- означава и за двете посоки на движение, при еднопосочни улици трябва да се използва само положителен или отрицателен наклон), СДТ (5000) и дела на ТТК (4%).

Всеки пътен сегмент, използван при изчисленията със SELMAGIS, има описание, което трябва да съдържа информация за категорията път, наклона и т.н. Тогава SELMAGIS търси в таблицата с емисионни фактори същото описание/идентификатор и автоматично прочита свързаните емисионни фактори в таблицата.

Mobilev бе настроен така, че да дава емисионни фактори за автомобилния транспорт при условията специално за Перник, София и страната като цяло, както и за годините 2000, 2005 и 2010. За 2005 г. и 2010 г. базата данни съдържа приемливи промени в състава на автомобилите, състоящи се в по-голям дял на автомобили с ниски емисии на отработени газове от ауспуха. Допълнително могат да се включат промените в горивото (безоловен бензин, намалено съдържание на сяра) съгласно законовите изисквания (Наредба № 17). Настройката бе направена на база оценката на експерта, занимаващ се с разработката на системата Mobilev. Ако в бъдеще се разполага с подходящи по-нови данни за автомобилния парк в България (напр. статистически данни от КAT, информация за средния километраж на дадени групи автомобили и т.н.), Mobilev ще може да се настрои така, че да отчете тези данни.

Трябва да бъде споменато, че ако за управление качеството на атмосферния въздух на местно ниво се използват други системи за дисперсионно моделиране, е възможно да се изискват различни формати на емисионните фактори, които Mobilev да не е в състояние да генерира.

#### Планиране на акции по преброяване на трафика и оценка на резултатите

##### Общи положения

Освен подходящи емисионни фактори трябва да се определи и интензивността на автомобилния транспорт. Това основно става чрез преброявания на трафика на важните улици и обработка на данните от преброяванията с цел получаване на стойности за среднодневния трафик на автомобили (СДТ) и за дела на тежкотоварните камиони (ТТК), както и, ако е необходимо – в зависимост от използваната система за моделиране – за дела на лекотоварните камиони (ЛТК) и процентите на различните класове тегла на ТТК.

Допълнително за дисперсионното моделиране е необходимо да се съберат данни за типа на улицата (уличен каньон или не), а за уличните каньони трябва да се определи типът каньон, ширината на улицата и средната височина на крайпътните сгради.

Цели на оценката на транспорта

За да се изчислят емисиите и имисиите на замърсители от сухопътния транспорт са необходими данни за трафика. За целта данните за трафика следва да указват типа/категорията на пътя,

обема на трафика под формата на

  - брой автомобили за 24 часа (СДТ)

  - дял на

    - леките автомобили

    - различни типове тежкотоварни автомобили

    - различни типове автобуси

скоростите на трафика и друга количествена информация за автомобилния поток (гладък поток или смущения напр. поради светофар).

За да се получи тази информация, автомобилният поток трябва да се проучи и да се установи броят  на автомобилите на представителни пунктове.

##### Основна информация за необходимите данни за транспорта

Изчислителните софтуерни програми за оценка на годишните емисии или на средногодишната стойност на концентрациите в атмосферния въздух може да изискват входни данни за обема на трафика в “типични работни дни”, т.e. вторник, сряда или четвъртък, за какъвто и да е период без ваканционните дни. Прогнозите за такива дневни данни за цялата година, правени от тези програми за оценка, се базират на опита от наблюденията на седмичното и годишното разпределение на обема на трафика в Западна Европа. Тези програми все още не са обновени по начин, вземащ предвид транспортната ситуация в източноевропейските страни, тъй като все още няма достатъчно наличен опит и данни за седмичното или годишното разпределение на трафика.

Във всички градски райони е много трудно и се изисква голям персонал, за да се получи информация дори за 24-часовия обем на трафика за един “типичен работен ден”, за разпределението на трафика по часовете на деня и особено за дела на различните типове автомобили.

В много страни в Западна Европа вече е натрупан известен опит за типичните характеристики на различните типове пътища в различните градски условия. Затова много от дейностите по преброяването могат да се заменят с прогнози, изчислени на база краткосрочно вземане на проби, като така се спестяват значително количество време и пари. Ето защо е голям интересът към получаване на повече информация за типичните характеристики на трафика при стандартни условия на трафика.

В България условията на трафика доста са се променили през последните години и продължават да се променят, успоредно с трансформацията на икономическата система. Така сега все още има малко актуални налични данни дори и за характеристиките на пътния транспорт в големите и малки градове през “типичните дни”.

Ето защо понастоящем не е възможно да се оцени количеството на трафика чрез краткотрайни акции по преброяване и чрез прогнози, изчислени на база добре известни времеви характеристики на трафика през денонощието. Необходимо е първо да се добие повече практически опит, ”как върви трафикът” в България.

Като резултат оценката на транспорта в българските градове трябва да се направи най-вече чрез акции по преброяване на трафика през период от време, дълъг поне 24 часа, на подходящо избрани пунктове, покриващи най-важната част на градската пътна мрежа.

Допълнителни пунктове с по-малко значение могат да се обхванат чрез преброителни акции, извършващи се през най-представителните часове на деня, при условие че са били установени 24-часовите характеристики на най-важните пунктове на пътната мрежа, позволяващи изчислението на прогнози.

Обикновено за повечето пунктове най-представителните часове включват 3 сутрешни чàса, 2 чàса на обяд и 3 чàса следобяд. В центъра на градовете за правенето на реалистичини прогнози може да са достатъчни даже 5 чàса преброяване на трафика по време на най-оживения период следобяд.

Трябва да се спомене, че в Германия напр. преброяването на трафика се извършва най-вече от транспортните служби, и то служи за целите им по планиране и получаване на статистически данни. Ако в България са налични такива данни от транспортните служби за проучващия се район (това може да е така напр. за големите градове като София и Пловдив), и ако те са подходящи, то би следвало да се използват за целите на управлението на КАВ. Ако не е така, трябва да се направят преброявания на трафика и анализ на събраните данни с оглед получаване на подходяща база за оценка. Следващите обяснения следва да подпомогнат получаването на подходящи данни.

##### Съвети за планиране и оценка при акциите по преброяване на трафика

Оценката на трафика/транспорта включва следните стъпки:

Някои от тези стъпки ще бъдат допълнително обяснени в Приложение 4a с помощта на практически пример за акция по преброяване на трафика в град Перник, направен в рамките на Туининг-проекта. Освен това тези обяснения включват и някои от резултатите за характеристиките на трафика, установени за Перник, които може да са типични и за други промишлени градове в България.

Дефиниране на основната пътна мрежа и избор на подходящи пунктове за 24-часовото и краткосрочните преброявания

Първата задача при оценката на трафика е да се анализира пътната мрежа на града и основните автомобилни потоци чрез проучване на карти – и което е дори по-важно – чрез лично наблюдение на местата с оглед получаване на реалистична представа за местните условия. На тази основа трябва да се определи йерархията на пътната мрежа и важността на отделните улици за замърсяването на въздуха по следните критерии:

- Голям автомобилен поток

или

- Среден автомобилен поток, в комбинация с тесни улични каньони

На база основната пътна мрежа трябва да се изберат пунктове за 24-часовите преброителни акции, които да обхващат всички централни места на пътната мрежа и всички важни входове към въпросната градска зона. Тъй като тези 24-часови пунктове съставляват гръбнака на цялата следваща оценка на трафика, те трябва да се изберат много внимателно.

Определяне на графиците за преброяване (избор на дните и часовете за преброяване)

Точно определяне на задачите на всеки, зает с преброителната акция

Оформяне на регистрационните преброителни формуляри и инструктаж на персонала

Оценка и контрол (засичане) на резултатите от 24-часовите акции, отделно по леки автомобили, камиони, автобуси и тролейбуси и за всеки пункт, клон на пътя и посока на автомобилния поток

Оценка и контрол на данните от краткотрайните преброителни акции; Изчисляване на прогнози на база подходящ 24-часов пункт. 
По-долу са дадени някои общи методически указания.

Прогнози/проекции

Данните от интервалите от краткосрочните преброявания трябва да се проектират чрез изчисления с цел получаване на оценка за общия обем на трафика за 24-часовия период от време на целия ден. Изчисляването на проекцията става чрез използване на “коефициенти”. Тези “коефициенти” се вземат от “съответстващи пунктове” от 24-часовите преброителни акции.

Трябва да се изчислят “коефициенти” отделно за всеки пътен сегмент при кръстовище и за всяка посока на автомобилния поток, тъй като – в зависимост от типовете пътища и важните местни източници на трафик – разпределението на автомобилния поток през деня може да е напълно различно за всеки пункт, за всеки пътен сегмент и за всяка посока на автомобилния поток.

“Коефициентите” M се получават от ежечасните резултати на пункта от 24-часовото преброяване както следва:

M  =  m(24 h)/m(8 h)

m(24 h):	обем на трафика, преброен за 24 часа
  m(  8 h):	обем на трафика, преброен за “съответните” 8 часа

Думата “Съответстващ” означава, че се предполага, че автомобилният поток на второстепенните пунктове е свързан с автомобилния поток при подходящия “24-часов пункт” в съседство, и че следователно характеристиките му по отношение обема на трафика на час биха били подобни. Това е илюстрирано с пример  по-долу на фигура 6-1:

Фигура 6-1: Съответстващи сегменти от 24- и 8-часовото преброяване

В този пример е била проведена 24-часова акция по преброяване на трафика на важно кръстовище с пет клона на пътя. В рамките на друга (или същата) акция е преброяван трафикът при съседен пункт в течение на период от 8 часа.

Логично е да се предположи, че данните от този 8-часов пункт могат да се проектират с помощта на коефициентите, получени от свързания клон на голямото кръстовище. Тъй като второстепенните пътища и повечето от сградите покрай пътя могат да са източници и приемници на автомобили, винаги ще има отклонения между “истинското количество автомобили” при 8-часовия пункт и проекцията, изчислена на база коефициента M от 24-часовия пункт. Но ако гъстотата на 24-часовите пунктове е била избрана подходящо от гледна точка на пътната мрежа, тези отклонения би следвало да са минимални, т.е. приемливи.

Критерии за качество на резултатите от преброяването и прогнозите/проекциите

Важен е въпросът как да се контролира качеството на резултатите от преброителните акции и на проекциите, базиращи се на тези данни. Изглежда логично данните да се приемат за достатъчно надеждни, ако на кръстовищата по време на всеки час от периода на преброяване сумата от всички автомобили от всяка една категория, влизащи в кръстовището, е приблизително равна на сумата от автомобилите от същата категория, напускаща кръстовището през този час, като отклонението в сумите е по-малко от 10 %.

Като правило автомобилният поток в един град “би следвало да е логичен”, т.е. след пълния период от 24 часа не би следвало да има голям брой автомобили, които или да са “създадени в мистериозни източници”, или “да са изчезнали в неизвестни приемници”. Като цяло автомобилният транспорт би следвало да се отличава със симетричност или кръгообразност. При една пътна мрежа от мащаба на пернишката все още бе възможно да се направят обобщени тестове за реалистичност.

Разделяне на данните за камиони и автобуси според различните типове автомобили (при събирането на диференцирани данни)

За целите на оценката на замърсяването на въздуха е необходимо да се прави разлика не само между различните видове автомобили (леки автомобили, камиони, автобуси или тролеи), но понякога също трябва да се диференцира между различни типове автомобили (напр. лекотоварни камиони, тежкотоварни камиони от различен тип), тъй като техните типични емисии съществено се различават. Този по-подробен анализ бе направен напр. за пернишките условия с цел пренастройването на програмата за емисионни фактори Mobilev. Когато се изисква такъв вид анализ, се препоръчва да се прави разлика между 11 типа автомобили, изброени във формуляра, представен в Приложение 4b (по-обобщената версия на формуляра за преброяване е включена в Приложение 4c). Типовете тежкотоварни автомобили се различаваха според класа тегло, и преброяващият персонал можеше повече или по-малко да разпознава това чрез броя на осите и типа колела (единична гума, двойна гума на задната ос и т.н.) Затова преброителният формуляр включваше броя на осите. Освен това всеки преброител получи малък каталог с примерни снимки, за да може по-точно да идентифицира различните типове автомобили (една от страниците на този каталог със 7 страници е дадена в Приложение 4d).

Тъй като работата по оценка и контрол на данните за трафика на всеки пътен клон за всеки от единадесетте типа автомобили за всеки час от деня поотделно е прекалено много, се препоръчва следното:

    - първо за всеки пункт да се направи оценка на сумата на автомобилите поотделно за всеки вид (леки автомобили, камиони, автобуси, тролеи), но не отделно по типове

    - след това да се изчисли средният дял на типовете автомобили за всеки вид автомобил за сумата от всички 24 часа (това може да се направи също и за сумата от данните за няколко пункта, за които се предполага, че имат подобни характеристики от гледна точка на разпределението на типовете автомобили; като пример са дадени резултатите за четирите сектора на пътната мрежа в Перник - Приложение 4a)

Конвертиране на данните в подходящ формат и използването им за оценка на емисиите и на качеството на въздуха

В Приложение 4a  тези принципи са обяснени чрез примерни данни от преброяването и оценката, извършени в рамките на Туининг-проекта в Перник.

### Емисии от други площни източници на прах/PM10

По-специалните източници на емисии на прах в изследвания район или в съседство също следва да се включат, тъй като те могат да оказват влияние на концентрацията на PM10. Такива специални източници включват напр. сгуроотвали, минни площи, депа за отпадъци със запрашаващ характер, площи със суха повърхност, върху които се движат камиони или други тежки машини, причиняващи прахови емисии в атмосферния въздух. Емисиите може да се появяват само при определени метеорологични условия като сухо време плюс силни ветрове, но в тези случаи да са с голяма интензивност. Тъй като тези източници са близо до земята, влиянието им върху концентрациите на замърсителите от гледна точка на краткосрочните норми може да е много голямо. За намиране на приблизителна стойност на емисиите от тези площи, причинени напр. от уноси на прах при силен вятър или от движението на камиони или изсипване на товара им, има на разположение няколко инструкции, които могат да се намерят напр. в документите, предоставени от американската агенция US EPA на страницата http://www.epa.gov/ttn/chief/index.htm (като документите "13.2.5 Промишлена ветрова ерозия" или "13.2.2 Пътища без настилка" или "11.9 Западен открит въгледобив". Тези литературни източници дават допълнителни множители за фракцията на PM10 в прах с различен произход. Други информационни източници включват немските стандарти VDI, напр. VDI 3790, части 2 и 3, съдържащи също и множители и данни за емисии от транспортни операции на депа за отпадъци, или за емисии, причинени от ветрова ерозия.

Така напр. в Туининг-проекта се направиха оценки за емисиите на PM10 от 2 сгуроотвала въз основа на гореспоменатия документ от US EPA ("11.9 Западен открит въгледобив "). Поради специфичното транспортиране на пепелта към сгуроотвалите с помощта на вода (суспензия от пепел и вода се изпомпва към депата, а водата се отделя и използва наново) и нуждата от поддържане на суха крайна ивица в сгуроотвалите от гледна точка на хидростатичната стабилност на стените на депото, сгуроотвалите стават източници на замърсяване на атмосферния въздух при сухо време и допълнително наличие на силен вятър. На база формула за оценка на US EPA за ефекта на скоростта на вятъра върху емисионната интензивност на складирани материали на площи на въглищни мини (емисия на прахови частици > 30μm, в kg на час и на хектар =1.8 * скорост на вятъра в m/sec, като се започва от 5m/sec – долната граница на скоростта на вятъра), известната площ на непокритите с вода части на депата и наличните метеорологични данни, бе определена средната интензивност на емисиите от тези депа за часовете с висока скорост на вятъра. Фракцията на РМ10 от емитираната прах бе определена чрез подходящ множител. Общият масов поток на РМ10 за депата бе оценен на около 170kg/h за време от около 400 часа в годината, което довежда до съществен принос към местното замърсяване на въздуха.

## Дисперсионно моделиране

### Общи положения

Основната цел на дисперсионното моделиране при местното управление на КАВ е да се анализират връзките между емисиите на вредни вещества във въздуха и концентрациите им в атмосферния въздух. Ако са известни емисиите от различните източници и групи източници в изследвания район, използването на подходящ дисперсионни модели може най-малкото да предостави ценна информация по следните въпроси:

за приноса на различните източници към състоянието на качеството на въздуха, както и за приноса на местните източници, сравнен с приноса на източници извън района (фонова концентрация с разнообразен възможен произход)

за пространственото разпределение на концентрациите на замърсителите в изследвания район

за ефекта от мерките за намаляване на емисиите или от повишаването в бъдеще на определени емисии върху местното качество на атмосферния въздух.

Ето защо, като допълнение към измерванията на КАВ, дисперсионното моделиране е важно допълнително средство за анализ на местното качество на атмосферния въздух, предоставящо информация, която иначе не би могла да бъде събрана. Само чрез дисперсионно моделиране е възможно да се направи поне оценка на бъдещите ефекти от промени в условията на емисиите (напр. от увеличаването на автомобилния транспорт) или от планираните мерки за подобрение, и може да се предположи дали да се очаква спазване на нормите за качество на въздуха към определена дата в бъдеща.

Дисперсионното моделиране има много ограничения от гледна точка на точност и прогнозируемост на местните концентрации на КАВ.  В зависимост от типа на използвания модел, от необходимите и налични входни данни за метеорологията и емисиите и напр. от топографията и разпределението във времето на стойностите на концентрациите, които трябва да бъдат изчислени, то и предсказаните стойности на определени места могат да се различават повече или по-малко от измерените стойности. Като правило е много по-лесно да бъдат изчислявани средни годишни стойности на концентрациите с подходяща точност, отколкото да се дават прогнози за краткосрочни стойности на концентрациите.

В световен мащаб има много и различни дисперсионни модели. Целта на следващия раздел е да направи (непълен) преглед, главно на база опита в Германия (тъй като този наръчник е разработен в рамките на българо-немски туининг проект). Този преглед е полезен от гледна точка на

даване на първоначален обзор на различните категории модели,

даване на примери за модели в различните категории,

указания за входните данни, необходими за работата на тези модели, и

точност на резултатите, получени чрез тези модели.

Преглед на литературата, използвана в този раздел, е даден в библиографията в Приложение 5d

Съществуващите модели могат да бъдат класифицирани в зависимост от целта на приложението, от вида на терена от гледна точка на дисперсията, от типовете източници и от големината на изследваната област:

Цели на приложението

Първата стъпка при избирането на модел е да се знае дали резултатите са необходими

само с цел обща проверка (скрининг), т.е. за първоначална бърза оценка на концентрациите (за целта се използват прости скрининг-модели), или

за цел, за която се изисква нормално качество на резултатите (за целта се използват регулаторни или други модели) или

за изследователски цели, нуждаещи се от високо ниво на качеството (в случая се използват модели на изследователско ниво).

За първоначални обсъждания по въпроси, засягащи напр. местоположението на нови инсталации или нови улици, са необходими само първоначални оценки на концентрациите, и затова са достатъчни прости и лесни за работа скрининг-модели. Същото важи и ако всички налични входни данни са с лошо качество. В такъв случай не е целесъобразно да се използват сложни дисперсионни модели

Вид на терена

Изборът на модел зависи и от типа терен: равнинният терен обикновено не представлява проблем. В случай че дисперсията се осъществява в топографски нехомогенен, хълмист терен, или в близост до източника има сгради, оказващи влияние на дисперсията, съществуват модели, специално разработени за тези цели.

Типове източници

Дисперсията на емисии от комини на промишлени инсталации или битово отопление обикновено започва да се осъществява на определена височина над земята, където може да се предположи, че вертикалният профил на вятъра е хомогенен в по-голяма или по-малка степен. Това не се отнася например за дисперсията на отработените газове на автомобилите, за които са необходими специални модели, или би могло да се използват модели, адаптирани да вземат предвид вертикалния градиент на скоростта и предизвиканата от скоростта турбулентност.

### Примери за различните категории модели

По-горе споменатите приложения са описани по-нататък. Целта не е примерите да са изчерпателни; те са дадени на база проучвания в Германия, евентуално отнасящи се и до други страни. За подробна и всеобхватна документация за различните модели, използвани в Европа, вж. системата с примерни документи (Model Documentation System – MDS) на европейския център по въпроси на качеството на въздуха (European Topic Centre on Air Quality – ETA) на страницата http://www.etcaq.rivm.nl/databases/mds.html.

#### Скрининг-модели

Скрининг-моделите са широко разпространени при оценка на концентрациите в близост до пътища. Примери за такива модели са MLuS, CAR, DISP-CAR или STREET. За по-пълно описание на тези модели и сравнителен тест вж. Baltrusch, 1995. MLuS е проектиран и препоръчван от немското Федерално Министерство на транспорта, строителството и жилищното строителство да бъде прилаган за открити терени без обкръжаващи сгради, а другите модели могат да работят както с открит терен, така и с дисперсия в близост до сгради и в улични каньони. CAR е холандски модел, DISP-CAR е швейцарски, а STREET е модел, използван както в Германия, така и във Франция.

Обикновено за тези модели не е необходимо поотделно определяне на ветровото поле, емисията и дисперсията. Те работят предимно на базата на регресионния анализ, като изискват входни данни от типа на обем на трафика, състав на трафика и скорост на автомобилите и т.н., но не и изрично емисията.

#### Модели с ветрово поле

В случай че дисперсията не се осъществява в равнинен терен, а под влияние на сгради и/или топографски елементи, не е логично да се предполага, че ветровото поле е хомогенно. В тези случаи първо трябва да се изчисли ветровото поле като функция на местоположението в изследвания район и след това дисперсията в рамките на това ветрово поле.

В случай че ветровото поле е повлияно от топографските особености, диагностичните модели с ветрово поле използват дигитален теренен модел, скоростта и посоката на вятъра например в някоя станция за мониторинг в района и някои опростени предположения, за да изчислят скоростта и посоката върху цялата територия. Примери за тези модели са CONDOR (Университет Карлсруе), MKW (немска Метеорологична служба) или DIWIMO (фирма Lohmeyer Consulting Engineers) или моделът с ветрово поле, съдържащ се в LASAT (фирма Ingenieurbüro Janicke). При всички тях не се изисква голяма изчислителна мощност.

В случай че опростените предположения на диагностичните модели не могат да бъдат приети, например ако наклонът на хълмистия терен е достатъчно голям, за да предизвика разделяне на потока, трябва да се използват прогностични модели. Примери за такива модели са FITNAH (Университет Хановер), MM5 (САЩ) или METRAS (Университет Хамбург). При тези модели обаче се изисква много изчислително време и знания за работа с тях така, че приложението им не е толкова разпространено.

Особено при планински райони и при изчисляването на дисперсията от източници на ниско ниво извън застроените области, може да се окаже необходимо да  се отчитат долинните дренажни потоци, осъществяващи се през нощи с ниски скорости на вятъра в региона и без съществена облачност. При моделите за долинни дренажни потоци са необходими входни данни за цифрово издигане и теренно моделиране. Примери за такива модели са KLAMM (Немска Метеорологична служба) или KALM (фирма Lohmeyer Consulting Engineers).

Особено при изчисляването на дисперсията вътре в застроени райони в случай на емисии на ниско ниво близо до сгради или емисии от отработени газове на автомобили в улични каньони или улици, граничещи със сгради, са необходими т.нар. струйни модели на микрониво. И в този случай съществуват диагностични модели, базирани на някои опростени предположения с цел облекчаване на изчисляването, както и прогнозни модели за по-добро качество. За всички тези модели е необходим цифров модел на сградите в изследвания район. Примери за диагностични модели са АВС (фирма Ingenieurbüro IMA, Фрайбург) или DASIM (Университет Дармщат). Примери за прогнозни модели са MUKLIMO (Немска Метеорологична служба), MIMO (Солунски Университет), CHENSI (Университет Нант) или MISKAM (Университет Майнц). И двата вида модела са често срещани в практическото им приложение. Понякога за атмосферните потоци се използват и CFD-програмни кодове, първоначално произлизащи от приложения за задачи по динамика на флуидите в машинното инженерство като TASKflow, STAR-CD, PHOENIX. Тест на тези модели, направен в рамките на TRAPOS, може да се види на http://www.dmu.dk/AtmosphericEnvironment/trapos/.

#### Модели за изчисляване дисперсията на емисии от комини и издигнати площни източници

Плосък терен

Моделите за дисперсия на емисии от комини и от издигнати площни източници в плосък терен без съществено влияние на сгради обикновено са струйни Гаусови модели. В техните основни уравнения са залегнали предположения за вертикален профил на вятъра, независим от височината над земята. Ето защо е възможно затворено аналитично решениена различните уравнения, като за тях не е необходимо много изчислително време. Много държави използват тези Гаусови струйни модели с регулативни цели. Има известни малки разлики между моделите в начина, по който изчисляват издигането на струята чрез изтласкващата сила и импулса на силата, както и вертикалното и хоризонталното разпространение на струята чрез атмосферната турбулентност; някои държави използват параметрите на Turner, други – тези на Pasquill-Gifford, трети – тези на Klug-Manier. Но по същество те всички са еднакви. Примери за такива модели са ISC (САЩ), AUSTAL86 (Германия), PLUME (България), UDM-FMI (Финландия) и много други. ADMS (Великобритания) и AERMOD (САЩ) работят на Гаусовия принцип, поне в хоризонталното измерение. Все още не е постигната хармонизация на европейско ниво.

Към тази група модели спадат и IMMIS-NET (фирма IVU GmbH, Sexau), който се основава на AUSTAL86 и е допълнен с още характеристики за по-лесна работа и включване на дисперсията на отработени газове от автомобилите. TALBO (фирма Lohmeyer Consulting Engineers) също спада към тази група, като не се различава много от IMMIS-NET, но разширената версия на TALBO може да работи с усложнения модел на издигане на струята на Schatzmann (1979).

Tопографски повлиян терен

При терени, за които топографията променя полето на потока на локално ниво, Гаусовите струйни модели могат да се използват, само ако се сметне, че тази промяна е незначителна. В случай че такива модели се използват въпреки важните влияния на топографията, съществуват схеми за корекция, но обикновено те не дават много убедителни резултати.

В случай че топографските особености са важни, трябва да се използват модели, които са в състояние да отчитат локално променящото се струйно поле. Видовете модели, които могат да постигат това, са Гаусови “облачни” модели, модели на Ойлер и модели на частиците (=модели на Лагранж). Гаусовите “облачни” модели разделят непрекъснатата струя на единични “облаци”, следващи променящото се поле на потока и разпръскващи се в зависимост от разстоянието им от източника чрез надлъжни, хоризонтални и вертикални дисперсионни параметри. Моделът на Ойлер и този на частиците са растерни модели; те работят на основата на 3-измерен растер, обхващащ изследваната област. Ойлеровите модели пренасят замърсителя от една клетка на растера към друга чрез конвекция и турбулентност. При моделите на частиците частиците се освобождават една след друга от източника, пренасят се чрез полето на потока, на края на изчисляването се установява броят на частиците във всяка клетка на растера и се използва, за да се определи концентрацията. Примери за подемни Гаусови модели са CALPUFF (САЩ) или PIMPUFF (Дания), за Ойлерови модели – KAMM (Университет Карлсруе) и METRAS (Университет Хамбург), а за модели на частиците – LASAT (фирма Ingenieurbüro Janicke), AUSTAL2000 (Германия) или SPRAY (Италия).

Сгради в близост до източника

В случай че близо до комина има сгради, трябва да се вземе предвид изменението на полето на потока поради сградите. Това може да стане с различни степени на сложност. Единият начин е все пак да се използва Гаусов струен модел, но да се отчете влиянието на сградите чрез емпирично намаление на ефективната височина на комина (причинена от низходящ поток), и чрез емпирично увеличение на хоризонталните и вертикалните дисперсионни параметри (причинени от увеличената атмосферна турбулентност). Пример за такъв модел е AUSTAL86 (Германия).

Другият начин да се вземат под внимание сградите е първо да се изчисли промяната във ветровото поле (вж. гореспоменатите модели с ветрово поле, например чрез ABC, MISKAM или модела на полето на потока LASAT) и след това да се изчисли дисперсията в рамките на това поле на потока, например чрез LASAT или AUSTAL2000.

#### Модели за изчисляване дисперсията на изгорели автомобилни газове

Моделите за изчисляване дисперсията на изгорели автомобилни газове всъщност не са специални дисперсионни модели, но обикновено те отчитат причинената от автомобилите турбулентност, сравнително големия градиент поне във вертикалния профил на скоростта на вятъра и променящите се емисии на пътя най-вече през деня и седмицата. И в този случай има различни степени на сложност в моделите за плосък и застроен терен.

Плосък или топографски повлиян терен

Повечето Гаусови струйни модели се използват за плосък терен, модифицирани за причинената от автомобилите турбулентност например чрез предположение за определена първоначална вертикална дисперсия над пътя и модифицирани чрез разширен статистически модул, вземащ предвид вариациите на емисиите. Примери за такива модели са CALINE или Breeze-roads (САЩ), ADMS-roads (Великобритания), Immiss-NET (фирма IVU GmbH, гр. Сексау), CAR-FMI (Финландия) или PROKAS_V (фирма Lohmeyer Consulting Engineers).

В топографски повлиян терен полето на потока и долинните дренажни потоци се изчисляват чрез модели с поле на вятъра, както бе описано по-горе, а дисперсията вътре в тези ветрови полета се изчислява например с LASAT.

Застроен терен и улични каньони

В застроен терен и улични каньони трябва да се отчита промяната в полето на потока. Тук отново съществуват различни степени на сложност и различни процедури.

Някои модели се базират на опростени предположения за полето на потока и дисперсията в това поле на потока, но се прави внимателно калибриране на моделите чрез сравнение на получените чрез тях резултати с измервания на открито. Примери за такива модели са CPB (Германия) и OSPM (Дания). Тези модели не използват 3-измерни дигитални модели за сгради като входни данни.

Други модели използват на входа си 3-измерните модели за цифровизиране на сградите, но само при разработването на моделите. При тях се задават например 10, 30 или 100 различни типични представени в безмерен вид сградни конфигурации, правят се изчисления за тези случаи и резултатите се съхраняват в база данни. Потребителят на моделите класифицира сградната конфигурация за конкретно необходимото приложение и по този начин използва предварително изчислен резултат, чийто мащаб се определя съгласно абсолютните измерения на приложението. Примери за такива модели са STREET (без изрична възможност за входни данни за емисията) и PROKAS_B (с отделна възможност за вкарване на емисиите).

Други модели извършват пресмятането на база на цифров сграден модел, който трябва да се зададе подробно от потребителя. След това те изчисляват ветровото поле чрез диагностичен или прогнозен модел на ветрово поле и дисперсията вътре в това поле на потока с помощта на Ойлеров или дисперсионен модел на частиците. Примери за такива видове модели са ABC и DASIM, които използват диагностични модели на ветрово поле, както и MISKAM (Германия), ADMS-URBAN (Великобритания), MUKLIMO (немска Метеорологична служба), Zone (Русия) и т.н.

### Входни данни за моделите

При скрининг-моделите необходимите входни данни са възможно най-малко. Колкото по-усложнен е моделът, от толкова повече входни данни има нужда. Не може да се даде обща информация за точната необходимост от входни данни за моделите, без да се навлезе в подробности, което не е целта на настоящия документ.

### Точност на изчисленията

При прогнозите за концентрацията в атмосферния въздух, дължаща се на емисиите, също както и при измерванията на концентрацията, има рискове от грешки. Много често по отношение на дисперсионните модели се обсъждат въпросите за надеждността на изчисленията и качеството на резултатите. Изчислените концентрации обаче зависят не само от вида дисперсионен модел, но също и от редица входни данни, като всеки от тези фактори влияе повече или по-малко върху предсказаните концентрации. Важни входни параметри са емисиите, структурата на сградите в района, метеорологичните данни и фоновата концентрация.

Поради широкия диапазон от грешки, свързани с всеки вид входни данни и с изчислителните етапи, не е възможно да се направи традиционна оценка на грешката, тъй като диапазонът на грешките при отделните параметри или етапи от цялата дейност не са известни в достатъчна степен на сигурност. Възможно е обаче за моделите да се даде сравнение между действителните измервания и изчисленията, с чиято помощ потребителят може да добие впечатление за качеството на резултатите от изчислението.

По отношение на прогнозите за концентрациите в атмосферния въздух, дължащи се на димните газове от комини Hanna (1993) пояснява, че първоначално трябва грубо да се предположи грешка от + 50% от изчислените средногодишни стойности (това се отнася само до изчислените допълнителни концентрации, без отчитане на съществуващата фонова концентрация; тъй като изчислените допълнителни концентрации обикновено са много малки в сравнение с фоновата, грешката в общата концентрация е по-ниска). От време на време се появяват публикации, съобщаващи за отделни модели, достигащи много по-точно съответствие с измервателните резултати от валидирани набори данни, но това са обикновено особени случаи, които не би следвало да се използват за общи твърдения. Някои от резултатите от измерванията за определяне на отделните дисперсионни параметри за Гаусови струйни модели изглежда се колебаят с + 100% (Thomas et al., 1983).

Наличната информация за изчисляване на концентрации в близост до улици е малко по-подробна. В едно проучване на чувствителността за проекта "Европейски изследователски център за Мерки по контрол на замърсяването на въздуха – PEF" (Flassak et al., 1996) прогнозите за концентрация във въздуха, дължащи се на отработените газове от МПС, също вземат под внимание и влиянието на неточности във входните параметри. Според проучването най-голямото влияние върху стойностите на концентрацията в атмосферния въздух се дължи на входните параметри за изчисляването на емисиите, както и на плътността на сградите, пролуките между сградите покрай уличните платна и разпределението на посоката на вятъра.

Що се отнася до оценката на грешката при емисии от автомобили, може да се добави, че емисиите от пътния транспорт досега не са били измервани пряко, а са били определяни чрез изчисления с модел. Точността на емисиите е в пряка зависимост от диапазона на грешките в базовите данни (т.e. брой на автомобилите, емисионен фактори, разпределение на пробега, автомобилен поток).

Според BASt (1986) отклонението между стойностите от ръчно преброявания среднодневен трафик (СДТ) в сравнение с едновременно събираните данни от преброяване чрез автоматични броячни станции е около 10 %.

По отношение на емисионните фактори, досега все още няма събирани данни за диапазона на грешката. Затова е приета предварителна средна оценка от около 20 %.

Други възможни грешки могат да се дължат на разпределението на километражния пробег на автомобилния парк, групиран по автомобилни пластове, на дела на автомобилите, тръгващи със студен двигател (дял на “студения старт”) и на моделирането на автомобилния поток. В зависимост от изследвания замърсител, тези входни данни могат да оказват различно влияние върху емисиите. Изследванията сочат, че напр. разликата между емисиите, определени на база стандартни стойности за дела на леки и тежкотоварни автомобили и дневните вариационни криви, и емисиите, определени чрез оттчитане на съответните данни, събрани с помощта на преброяване, се движи в диапазона от около (20 %.

Качеството на дисперсионното моделиране е било обект в други PEF-проекти (Röckle & Richter, 1995 и Schädler et al., 1996). Schädler et al. са направили подробно сравнение между измерените стойности на концентрацията на улица Göttinger Street в Хановер, и изчислените с MISKAM резултати. Разликата между измерването и резултатите от изчисленията са били в границите на 10 %, като входните данни в случая на Göttinger Street са били много добре известни. В случай че несигурността по отношение на входните данни е по-голяма, следва да се очакват по-големи несигурности в изчисленията. Това сравнение между измерване и изчислени резултати може да се използва за валидиране на модела, вземайки предвид, че и при измерванията, и при изчисленията, има склонност към грешки.

Трябва да се добави, че една грешка в емисиите влияе директно върху изчислената допълнителна концентрация, но не и върху фоновата концентрация, което означава, че влиянието върху общата концентрация в атмосферния въздух е по-малко.

### Моделиращата система, използвана в Туининг-проекта

#### Основно описание на системата

Моделиращата система, която бе използвана в Туининг-проекта и се намира в МОСВ, е SelmaGIS. Тази система се използва в Германия и бе закупена в рамките на проекта от една немска фирма (Lohmeyer Consulting Engineers). Системата бе избрана след подробен анализ на изискванията за управление на КАВ на местно ниво, качеството на наличните в България данни за емисиите и метеорологията, възможността системата да се използва от административния персонал, и необходимостта от обхващане на различните типове емисионни източници (точкови, линейни, площни) в една система. На решението допълнително повлияха наличните пари и време в рамките на Туининг-проекта. В течение на проекта системата се оказа много подходяща за целите да подпомага управлението на КАВ на местно ниво, както и добър компромис между точността на очакваните резултати, работата, необходима за събиране на входните данни, и възможността за използване на системата, въпреки че е ясно, че тя е обект на някои ограничения (напр. тя не взема предвид ефекта от температурните инверсии). Особено географско-информационният интерфейс (GIS) на системата се оказа много удобен за използване от потребителя и улесняващ работата с данните. Също така генерирането на карти с концентрации или структурни диаграми при всяка рецепторна точка, показващи дела на различните източници на замърсяване, бе отчетено като много полезно. Доколкото администрацията в България не разполага с друга моделираща система с по-добра точност и сравнима обща мощност, и тъй като са спазени условията за използването на системата (напр. няма голямо топографски влияние на терена), то може да се препоръча тя да се използва като полезна начална точка за дисперсионното моделиране в райони с превишение на нормите.

Още информация може да се намери в доклада на Туининг-проекта, посветен на избора на дисперсионния модел (доклад съгласно т. В-5.5 от работната програма).

Фигура 6-2: Моделиращата система SelmaGIS

По-долу е дадено по-подробно описание на тази система, за да се покаже с примери какви могат да бъдат важните аспекти при използването на моделираща система в управление на КАВ на местно ниво, някои от които може също да са полезни дори и при използване на други модели.

Мястото на SelmaGIS между гореспоменатите модели може да се обозначи с факта, че тя е моделираща система, но същевременно и система за работа с данни и нагледно представяне:

Системата за работа с данни се отличава с пълно интегриране на една географска информационна система (GIS, ArcView), допълнена с модули, които позволяват лесно дигитализиране на данни и задаване на входните данни, необходими за прилагането на различните модели и за нагледното представяне на данните. На фигура 6-2 на предишната страница е показана схема на моделиращата система с различните й компоненти и връзките между тях.

Моделите, включени за изчисляване на дисперсията (в допълнение към емисионния модел), са описани и характеризирани по-горе.

TALBO, Гаусов струен модел, включващ официалния (до октомври 2002) немски регулаторен модел за дисперсия на газове от комини, допълнен с модул, позволяващ пресмятането на дисперсията от площни източници, които се образуват например от площи с битово отопление.

PROKAS_V, Гаусов струен модел за изчисляване на дисперсията на емисиите от пътната мрежа, и

PROKAS_B, модел за изчисляване на дисперсията от отработените газове на автомобилите, отчитайки влиянието на класифицирани структури на сгради.

С тези модели може също да се изчисляват и средногодишни стойности на допълнителните (нефонови) концентрации на база входните данни за емисиите и метеорологията, които може да се получат/съставят в България с приемливо количество усилия.

Допълнителнитете модули са:

DIGIstreet, за дигитализиране на сложни пътни мрежи вкл. характеристики на транспарта

EMIstreet, за изчисляване на емисии от ауспуха на МПС (с помощта на съответната таблица с емисионни фактори (напр. изготвена с Mobilev), както и на емисии на PM10, предизвикани от износването от триенето и уноса/завихрянето от повърхността на улицата. По-нататък тази особена характеристика е обяснена по-подробно.

DIGItalbo, за дигитализиране на точкови и площни източници

DIGIpoint, за създаване на рецепторни точки, в които да се изчисляват концентрациите в атмосферния въздух

DIGIsum, за изчисляване на общото замърсяване на база отделните допълнителни концентрации от различните групи източници (които трябва да са били изчислени предварително от съответните модели (TALBO, PROKAS)) и фоновата концентрация. Този модул съдържа 3 особени характеристики:

Наслагване на NO2 – характеристика, позволяваще да се наслагват концентрации на NO2 от различни изтичници. Това не е аритметично събиране, какъвто е случаят при другите замърсители, защото NO2 и NO се намират в химичен баланс, което влияе на съответните им концентрации. Наслагването се основава на регресионен анализ на съотношението NO2/NOx от статистическите данни от измервания на атмосферния въздух.

Възможност за включване на фонова концентрация и получаване по този начин на общата концентрация, която да може да се сравни с данните от измерванията

Модул за изчисляване на очакваните честоти на превишение и перцентили, които да се използват за сравнение с краткосрочните норми за замърсителите (това се отнася само до NO2,SO2 и PM10). Честотите на превишение и перцентилите се извеждат чрез прилагане на статистически установени зависимости между средногодишните стойности и получените от данните за измерванията в автоматичните станции краткосрочни стойности. Още информация е дадена и в Приложение 6.

Ограничения

SelmaGIS се отличава с някои основни ограничения, дължащи се на нейните  модели-ядра. Така например, не се отчитат ефектите от температурните инверсии и не може да бъде пряко използвана за терен със съществено топографско влияние (т.е., работи по-добре при равнинен терен).

Рецепторни точки

Броят и разполагането на рецепторните точки, за които чрез моделиране ще се определя замърсяването на въздуха, могат да се фиксират на картата без ограничения. Но тъй като с увеличаването на броя на рецепторните точки нараства значително и времето за изчисление, мрежата следва да е ограничена, напр. в самия район на града рецепторните точки се зададоха в мрежа с разстояние 250m помежду им, а извън населената част на града разстоянието би могло да се увеличи на 500m. Рецепторната височина би трябвало да се зададе 1,5m над земята. Избраното разстояние в решетката /растера показва достатъчно подробно вариацията в концентрацията на замърсителите над района.

Необходими метеорологични данни

За дисперсионното моделиране със SelmaGIS се изисква таблица с разпределението на честотата на локалните дисперсионни условия, направен по строго определен формат. Необходимите числа се отнасят до честотата на отделните условия на дисперсия за 36 сектора посока на вятъра (всеки включващ 10 градуса, представени като колони на таблицата) и 6 дисперсионни класа, всеки от тях подразделен на 9 класа за скорост на вятъра  (редовете на таблицата). Tаблицата бе подготвена от НИМХ на база данни от измервания на вятъра, направени в рамките на проекта, както и техни собствени дългосрочни данни от климатичната станция в Перник и данни за облачността в района. Необходим е още и броят на дните с валежи за годината, за да се изчислят емисиите на PM10 от унос на прах от улиците.

Трансформация NOx-NO2 при емисионните източници

При емисиите от комини, както и при емисиите от площни източници oт битово отопление емисионните фактори обикновено дават емисиите на NO и NO2 (NOx), изразени като единици NO2. NO от изгарянето се превръща отчасти в NO2 по пътя на дисперсията. За изчисляване на концентрациите на NO2 въз основа на тези емисии на NOx трябва да се направят някои предположения за степента на трансформация и първоначалното разпределение NO/NO2 при източника. Трансформацията на NOx в NO2 може да се извърши напр. съгласно дефинициите и факторите, използвани в немската TA Luft:

Предполага се, че NOx при устието на комина се състои от 10% NO2 и 90% NO, като 60% от NO по време на дисперсията се трансформира в NO2. На база молекулното тегло на NO2 и NO и факта, че емисиите на NOx са зададени като NO2, може да се приложи следната формула:

Емисия на NO2 (от емисията NOx при изгаряне) = 0.64 x емисията на NOx.

Тази степен на трансформация за NO2 следва да се използва в дисперсионното моделиране със SelmaGIS за споменатите видове източници. За емисии от автомобили в моделиращата система автоматично се извършва трансформацията от емисиите NОx към NO2 на база емисионните фактори.

Фонова концентрация

Системата за дисперсионно моделиране изчислява приноса на местните източници. Разликата между дела на концентрацията с локален произход и общата концентрация в района (според измерванията) може да се дефинира като фонова концентрация. Ако тази фонова концентрация е известна от измерванията на места, отстоящи на известно разстояние от проучвания район, тя може да бъде включена в изчисляването в модула DIGIsum. След това обобщените/сумираните концентрации, включително фоновата, могат напр. да бъдат сравнени с данни от измерванията в района. Ако няма подходящи данни за фоновата концентрация, то тогава разликата между резултатите от измерването и концентрациите, изчислени само от емисии с локален произход, могат да бъдат разглеждани като фонова концентрация. Тази концентрация след това може да бъде проверена за достоверност / реалистичност с помощта на данни от отдалечени измервателни станции или станции в извънградски области.

Възможности за нагледно представяне

Някои от възможностите за нанасяне върху картата на емисионните източници и резултатите от изчислението са показани в Приложения от 5a дo 5c. Приложение 5a показва емисионните източници, които бяха взети под внимание по време на Туининг-проекта, с изключение на тези от битовото отопление. Пътната мрежа е отразена в червено.

На Приложение 5b чрез структурни диаграми е показано за различните места, където са около 900-те рецепторни точки, какъв е делът на различните източници на NO2 (вкл. предположената фонова концентрация). Приложение 5c дава приноса на ТЕЦ към местната концентрация на РМ10 във всяка рецепторна точка чрез различна интензивност на цвета, представляващ концентрацията.

#### Специални функции

##### Унос на PM10 от улици

За уноса на PM10 от уличната повърхност в модула EMIstreet е включена една специална изчислителна функция. Въз основа на формулите, използвани от американската агенция US EPA и на измервания на покритието с прах върху уличните повърхности в Германия, фирма Lohmeyer Consulting Engineers са коригирали параметрите в тези формули, по този начин отразявайки ситуацията на улиците в Германия. В модела се прави разлика между два вида улици. Нормалният вид улица със здрава повърхност и малко покритие с прах, както и с чисти пътни платна, и "лошият" вид с по-голямо покритие с прах, повреди в повърхността и краища по пътното платно с повече натрупана прах. Според съответното състояние на улицата, което трябва да се обозначи с включена ключова дума в дескриптора на пътния сегмент в случай, че състоянието е лошо (думата е "schlecht"-“лошо”), Emistreet изчислява емисията на PM10 от унос на прах въз основа на средното тегло на автомобилния парк (според локалния дял на ТТК), на СДТ и на броя на дните с валежи през годината (дните с валежи намаляват съществено уноса на прах). При Туининг-проекта почти всеки пътен сегмент в Перник получи обозначението за лошо състояние и се използва допълнителен коефициент за повишените емисии на PM10, тъй като наблюденията показаха, че в Перник покритието с прах върху улиците и видимият унос на прах са значително по-високи отколкото в Германия. При обстановката в Перник емисиите от тези уноси на прах изглежда са много по-съществени от емисиите на PM10 от ауспусите на автомобилите. Ето защо е важно тези емисии да се включат при анализа на ситуацията на КАВ.

##### Изчисляване на краткосрочни стойности от средногодишните концентрации

Както бе споменато, моделиращата система основно се занимава с изчисляване са средногодишните стойности на концентрациите на замърсителите. Изводите за състоянието на краткосрочните стойности и честотите на превишение за всяка рецепторна точка се правят чрез прилагане на емпирично установени корелации между средногодишната и протичането на перцентилите на краткосрочните стойности. Тези корелации са били изведени от данни от измервания качеството на въздуха в България, и са били сравнени с резултати от подобен анализ за данни от Германия и други страни от Западна Европа. Анализът бе направен от фирмата Lohmeyer Consulting Engineers. Поради ограниченията в представителността и качественото осигуряване поне за част от използваните български набори от данни, резултатите трябваше да се ползват внимателно. Ето някои от установените корелации:

SO2

Анализът на българските измервателни данни доведе до заключението, че установените корелации на база немски измервателни данни могат също да се използват и за българските условия. Установените за немските данни корелации показват превишение на краткосрочните стойности при съответни по-ниски средногодишни стойности отколкото анализираните български набори от данни. Поради ограничения брой налични данни от измервания в България и поради очаквани проблеми с точността на тези данни съгласно установеното на предишни етапи на проекта, немските зависимости бяха използвани по принципа на подхода “най-лош сценарий” за ситуацията в България. Формулите за тези корелации са следните ("x" във формулите е знакът за умножение):

Брой на 1-часовите стойности > 350 µg/m³ =

0.53 x exp [SO2 (Средногодишна) x 0.15]   за средногодишна стойност < 26 µg/m³

5.5 x SO2 (Средногодишна) – 117            	  за средногодишна стойност  26 µg/m³

Брой на 24-часовите стойности > 125 µg/m³ =

0.25 x exp [SO2 (Средногодишна) x 0.147]  за ср.годишна стойност < 21 µg/m³

1 x SO2 (Средногодишна) – 16                    за ср.годишна стойност ( 21 µg/m³

Трябва да се спомене, че българската норма за 24-часовата средна все още е по-малко стриктна от нормата в директивата. Докато в директивата се казва, че 125 µg/m³ не могат да бъдат превишавани повече от 3 пъти на календарна година и че няма допустимо отклонение, то българското съответствие, Наредба № 9, посочва, че стойността не бива да се превишава повече от 24 пъти на календарна година.

NO2

Съгласно директивата 1-часовата норма за NO2 не бива да се превишава повече от 18 пъти на календарна година. Това отговаря на 99.8-мия перцентил (1-18/8760).

При анализа на българските данни от измервания стана ясно, че зависимите краткосрочни стойности (99.8-мите перцентили) при същите средногодишни стойности са много по-високи отколкото в западноевропейските държави.

Българското съответствие на директивата залага други изисквания. Едночасовата норма не бива да бъде превишавана повече от 8 пъти на календарна година, което е доста по-стриктно отколкото в директивата.

За българските данни бяха установени следните зависимости:

Множител 99.8ми перцентил/Средногодишна = 6 x средногодишна стойност (6 е средна величина, като 10 е максималният множител)

Тъй като тази зависимост не отговаря на по-стриктното българско законодателство, тя може да се използва само при сравнения с нормите, заложени в директивата.

Допълнително обаче бе разработена следната формула, която може да се използва за българския пренос на директивата, за да се достигне до извод дали има превишения на краткосрочна норма на база средногодишните стойности:

Брой на 1-часови стойности > 200 µg/m³ = 2.5 x exp [0.055 x NO2 (ср.год. стойност)]

(за сравнение, по-долу е дадена корелацията при данни от измервания от Западна Европа:

Множител 99.8ми перцентил / Средногодишна = 3.3 x  средногодишна стойност (3.3 е средна, като 5 е максималният множител)
Брой на 1-часови стойности > 200 µg/m³ = 1.62 x exp[0.061 ( NO2 (Средногодишна)]  )

PM10

Съгласно директивата 24-часовата норма от 50 µg/m³ не бива да бъде превишавана повече от 35 пъти на календарна година. Това отговаря на 90.4-тия перцентил (1-35/365). Анализът на данните от измервания в България показа, че съответните краткосрочни стойности (90.4-ти перцентили) за същите средногодишни стойности са аналогични с тези в западноевропейските държави.

В българското съответствие на директивата се съдържат различни условия. 24-часовата норма не трябва да бъде превишавана повече от 25 пъти на календарна година, което е значително по-строго отколкото директивата и отговаря на един 93.2-ри перцентил. Допълнително са променени правилата за ДО и окончателното влизане в сила. ДО е 25µg/m³  на 31.12.2003, и намалява линейно на всеки 12 месеца до 0% до 31.12.2008 г.

За бългаските данни бе установена следната корелация:

Множител 90.4-ти перцентил / Средногодишна = 1.53 (средно), съотв. 1.85 (максимален множител)

Тъй като тази зависимост не отговаря на по-строгото българско законодателство, може да бъде използвана само при сравнения с нормите, заложени в директивата.

Следната формула обаче може да се използва при българското съответствие на директивата, за да се направи извод дали има превишения на краткосрочна норма на база средногодишните стойности:

Брой на 24-часовите стойности > 50 µg/m³ =
  0.68 x exp [PM10(Средногодишна) x 0.147]    за средногодишна стойност < =27µg/m³
  5.4 x PM10(Средногодишна) - 110 	      за средногодишна стойност > 27 µg/m³

Подробно описание за това, как се е стигнало до тези корелации от данни за измервания на КАВ, е дадено в Приложение 6.

# Мерки за подобрение на КАВ

## Общи положения

В случай че нормите са превишени или все още се очакват превишения през следващите години, когато се изисква спазване на нромите, трябва да се потърсят или изберат мерки за подобрение на КАВ, да се анализират и фиксират. Като правило в такива случаи се изисква програма с мерки за подобрение и план-график за тяхното приложение.

В случая трябва да се прави разлика между краткосрочни мерки (планове за действие) и програми с дългосрочни мерки. Краткосрочните мерки няма да се засягат подробно в наръчника, тъй като това не бе акцентът на проекта. Допълнително, чрез провеждане на достатъчно ефективни мерки за трайно намаляване на емисиите, каквато е главната цел на дългосрочните програми за подобрение на местното КАВ, ще се намали нуждата от краткосрочни планове за действие до ниво, при което те не са необходими. Само някои общи забележки са включени по въпроса за краткосрочните мерки в следващия раздел.

## Някои забележки по краткосрочните мерки

Краткосрочни мерки се предвиждат само за случаите на краткосрочни събития или повишено замърсяване на въздуха поради напр. периоди с неблагоприятни метеорологични условия на дисперсия поради температурни инверсии и/или ниски скорости на вятъра. Тези краткосрочни мерки може да вкючват временни ограничения или дори забрана за моторизиран транспорт в определени райони, или временно намаление на производството на топлинна енергия/топлоцентрали или други промишлени инсталации с високи емисии. Тези планове за действие трябва да се изготвят задълбочено и изискванията в тях да бъдат предварително оповестени на всички заинтересовани страни. В случай че настъпят неблагоприятните условия на дисперсия и се достигнат определени високи концентрации на замърсителите (алармени прагове) и може да се очаква, че те ще останат в този интервал в продължение напр. на няколко дена, тези така изготвени предварително планове се задействат, докато траят условията на лоша дисперсия.

Мерките следва да са ясно фокусирани върху замърсителите, чиито концентрации са превишени поради неблагоприятните метеорологични условия и трябва да са приемливи. Предварително трябва да се анализират и балансират конфликтите на интереси. Напр. може би ще е невъзможно да се нареди временно затваряне на топлоцентралата през зимата, когато тя е нужна за производството на топлина за жилищата или други промишлени инсталации, но може да е възможно операторът да бъде заставен, докато траят условията на лоша дисперсия, да се прехвърли на друго гориво с по-малки емисии (напр. от въглища на нафта), стига инсталацията да е подготвена за такива случаи.

## Дългосрочни мерки и програми за подобрение на КАВ

### Общи положения

Дългосрочните мерки ще бъдат концентрирани най-вече върху трайното намаление на емисиите. Поне на теория съществуват и други възможни мерки за подобрение дисперсията на емисиите (напр. чрез увеличаване височината на даден комин или повишаване температурата на димния газ с цел повишаване на издигането на струята). Тези мерки обаче ще доведат само до по-широко разпространение на замърсяването и следователно могат да допринесат за замърсяването в съседни райони или дори за трансгранично замърсяване, което не е желателно. Само в случаите, когато всички други мерки за намаление на емисиите се оказват недостатъчни или невъзможни, може да се разглеждат такива мерки за подобрение на дисперсията. Въпросите “как” и “кой” (напр. компетентните административни органи) при разработването на програмите за подобрение и тяхното прилагане е описано и установено в съответната българска “Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми”. Тук няма да повтаряме съдържанието на инструкцията. Целта на следващите раздели е главно да дадат допълнителна информация и помощ.

Търсенето и подборът на мерките за подобрение следва да се основават на направения преди това анализ на произхода на замърсяването. Чрез този анализ междувременно е трябвало да се направи опит за прогноза на ситуацията през годините, когато ще се изисква спазване на нормите (2005/ 2010), при условие че не се вземат мерки (това може да се направи с изводи на база сегашното състояние, и вземайки предвид очакваното развитие на промишлената дейност, битовото отопление и транспорта).

Само когато има ясни доказателства, че до годините, за които ще се изисква спазване на нормите, ситуацията ще се е променила дотолкова, че да е възможно да се твърди с голяма доза вероятност, че няма да има повече превишения (напр. защото се очаква някои инсталации да прекратят дейността си преди това, или защото поради наложените от законовите изисквания промени в горивата определени емисии със сигурност ще намалеят до ниво, достатъчно за спазване на нормите), няма да са нужни по-нататъшни мерки за съответния замърсител. Във всички други случаи ще трябва да се фиксират мерки за подобрение и да се заложат в програма. Ако предхождащият анализ е добре направен, ще е ясно, кои местни източници допринасят съществено към замърсяването на въздуха. Тогава търсенето на мерки за подобрение би следвало първо да се концентрира върху най-големите приноси. Трябва да се разработят потенциални мерки и да се анализират от гледна точка на очакваните ефекти, разходите за тях и времето, необходимо за прилагането им, както и дали като цяло са изпълними при дадените условия. Ефектът от мерките трябва да се определи от гледна точка намаляването на емисиите, а след това чрез дисперсионно моделиране трябва да се анализира какъв ефект ще даде това намаляване върху КАВ. Често постигането на целта става възможно единствено със съвместното прилагане на няколко мерки. Понякога има няколко потенциални мерки, които могат да доведат до един и същ ефект в намаляването на емисиите. Тогава следва да се направи селекция на най-подходящата мярка, да се оцени чрез параметри като напр. време, нужно за прилагането й, свързаните с това разходи, цялостната й устойчивост и екологично качество, както и приема й от страна на обществеността. С най-подходящите мерки следва да се състави програма с мерки. В програмата към всяка мярка трябва да се посочи приоритетът й, както и планираният срок за изпълнението й.

При някои специални случаи може да се окаже, че поради високата фонова концентрация нормите няма да могат да се спазят само с помощта на локални мерки. При това положение трябва да се предвидят мерки за намаляване на емисиите в целия регион или дори на национално ниво (дори и ако те не са включени в процедурата по управление на КАВ на местно ниво).

В случая с PM10 делът на естествените източници може да е от значение. Напр. през годините с ниско ниво на валежи фракцията PM10 в прахта от ерозия на открити почви може да е значителна. Ако чрез анализа на локалните емисии може да се стигне до едно приемливо предположение, че значителна част от PM10 произлиза от естествени източници (източниците може да са в България или извън нея) и че всички възможни и изпълними мерки за намаляване на емисиите на местно ниво вероятно няма да са достатъчни за достигане на нормата, тогава би трябвало да се направи подробен анализ (химичен, физичен) на проби с PM10, събрани в района, в който не са достигнати нормите, за да се узнае нещо повече за произхода на този материал с PM10 и да се определи делът на естествения произход. Има възможности този дял да бъде изключен от оценката за спазването на нормите.

Програмите за подобрение на местното КАВ могат да обхващат един или няколко основни вида емисионни източници. Тези основни видове се отнасят за 4-те разглеждани замърсителя:

Промишлени инсталации и производство на енергия (ток/топлина)

Битово отопление

Транспорт на МПС

Други особени площни източници на прах/PM10

Емисии от дребния бизнес

Първите четири вида са разгледани в следващите раздели. За петия вид не могат да се дадат общи препоръки, а трябва да се анализират и да се работи с тях според конкретния случай.

### Намаление на емисиите от промишлени инсталации и от производство на енергия

Понастоящем за много от инсталациите от индустриалния сектор и за тези, произвеждащи енергия (топлина и електричество), които са от значение за местното КАВ, се изискват комплексни екологични разрешителни съгласно разпоредбите на Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC, или КПКЗ), или съгласно българското й съответствие. С разрешителното трябва да се гарантира, че се прилага най-добрата налична техника (BAТ, или НДНТ) по отношение минимизирането на отрицателното въздействие на инсталацията върху атмосферния въздух. В справочните документи по НДНТ (т.нар. BREF's), предоставени от страна на ЕС с оглед прилагането изискванията на Директивата по КПКЗ, са включени инструкции относно НДНТ за голям брой важни типове инсталации в областта на въздуха. Тази информация би следвало да бъде използвана от операторите на заводите и от съответните органи, чиято задача е намирането на подходящи мерки за подобрение на въпросните инсталации. Тези мерки може да варират от подобрение в производствения процес с цел избягването на емисии през повишаване ефективността/енергийната ефективност на процеса (напр. с предотвратяване загубите на топлина чрез по-добра изолация) до мерки с прилагане на подходящи технологии за пречистване на димния газ и така намаляване на емисиите в атмосферния въздух. Тези мерки са необходими за емисиите от комина, но също така и за неорганизираните емисии от инсталации, като тези емисии също така трябва да бъдат намалявани или предотвратявани в значителна степен. Това може да бъде постигнато напр. чрез пълното им избягване благодарение на подобрение в производствения процес, или, ако това не е възможно, чрез намаляването или предотвратяването им чрез по-добро уплътняване на тези части от инсталациите, причиняващи неорганизирани емисии, или чрез подобряване на отвеждането на изхвърляните вредни вещества и последващо пречистване на събрания газ.

Има и други директиви и български нормативни актове със специални изисквания за емисиите във въздуха. Такива изисквания към големи горивни инсталации са дефинирани напр. в Директивата за големи горивни инсталации (LCP) и в българското й съответствие.

Като цяло може да се твърди, че ако в рамките на планираните мерки се прилагат изискванията за НДНТ съгласно КПКЗ и другите законови разпоредби, то емисиите от инсталации ще намалеят до ниво, на което няма да имат съществено отрицателно влияние върху местното КАВ. За тези промишлени инсталации, за които няма предвидени разпоредби в българското съответствие на директивата за КПКЗ, трябва да се прилагат подходящи или сравними мерки за намаляване на емисиите. Всички стационарни източници на инсталациите трябва напр. да отговарят на законовите изисквания на Наредба №2 "Норми за допустими емисии от стационарни източници" (от 1998г.).

Вероятно най-големият проблем при тези мерки ще бъде свързан с финансирането. В зависимост от финансовото/икономическото положение на оператора, мерките може да се окажат трудни за изпълнение. План-графикът за изпълнението им трябва да е съобразен с този аспект.

### Намаление на емисиите от битово отопление

Приносът на битовото отопление към местното КАВ зависи от няколко основни фактора:

от използвания топлинен носител, с неговия специфичен емисионен фактор в kg/TJ

от потреблението на енергия на домакинство

в случаите на единични горивни източници за отопление – от височината на изхвърляне на емисиите (височина на комина). Колкото по-голяма е интензивността на местните емисии на замърсители, и колкото по-ниска е височината на емитирането в атмосферата, толкова по-голям ще е приносът към местното замърсяване на въздуха.

Докато обикновено последният фактор няма да се променя чрез мерките за подобрение (по този начин биха се намалили очакваните максимални концентрации, но замърсяването ще бъде разнесено върху по-голяма площ), то първите два би следвало да се изменят, за да се намалят емисиите. Тези два фактора са описани по-долу в подробности.

#### Намаляване чрез промяна на използваните топлинни носители.

##### Общи положения

Различните източници на битово отопление, които се срещат в България (включително сравнимото индивидуално отопление на обществени сгради като училища, болници и административни сгради), и потенциалът им за емисии на четирите разглеждани замърсителя директно от сградите, използващи топлината, са обобщени в следната таблица (за тока и централното отопление съответните емисии са взети предвид при инсталациите за производство на енергия и затова не са изброени тук във връзка със сградите). Показани са интервалите на очакваните емисионни фактори при различните източници на топлина с цел сравнение на потенциала за замърсяване.

Таблица 7-1: Интервали на емисионните фактори за различни горива

| Топлоизточници | Потенциал за емисии на замърсители от отопляваните сгради в ем. фактори в kg/TJ |
| --- | --- |
|  | NOx | Pb | SO2 | PM10 |
| Електричество | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центр. отопление | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Природен газ | ~ 50 | 0 | ~ 0 | ~ 0 |
| Втечнен газ под наля-гане (пропан-бутан) | Аналогично на природния газ |
| Нафта | ~ 50 | ~ 0 | според съдържанието на сяра, напр. за около 0,4% е ~ 160 | ~ 0 |
| Въглища (кафяви, антрацитни) | ~ 50 ÷ 100 | < 1 | според съд. на сяра и абсорб-цията й в пепелта, ~ 100 ÷ 900 | < 100 ÷ > 500 |
| Дърва, естествени, изсушени на въздух | ~ 70 | < 0,2 | < 10 | < 200 ÷ 500 |

Докато при използването на централно отопление или ток следва да се очакват нулеви емисии от сградата, при различните горива за отопление са включени широк диапазон специфични емисии. Емисиите на NOx при всички горива са в малък интервал, но различията при сярата и PM10 са големи. Дори и за един и същ вид гориво тези специфични емисии могат съществено да варират, напр. при сярата от изгаряне на въглища – от 100 дo 900 kg/TJ.

Ако съгласно анализа на причините за превишение на нормите битовото отопление има съществен принос към местното замърсяване на въздуха, това обикновено се дължи най-вече на използването на  въглища и дърва за огрев (по отношение на SO2 допълнително може да е важно и съдържанието на сяра в нафтата).

Някои български видови кафяви въглища по-конкретно не са подходящи за използване при отоплението на сгради в “горещи точки” на замърсяване с PM10, като напр. въглищата, добивани в района на Перник, поради ниската им калоричност и прекалено високо пепелно съдържание, понякога и значително над 20%, и следователно големият им потенциал за емисии на PM10.

По отношение на топлоизточниците, представени в горната таблица 7-1, възможностите за намаление на емисиите са описани в следващите раздели.

##### Централно отопление

Отоплението с енергия, произвеждана от инсталациите за производство на топлина (районни отоплителни централи, централи за комбинирано производство на електричество и топлина, блокови централи) е с големи предимства и следва да се внедрява винаги, когато е икономически осъществимо. В този смисъл предпоставката за това е производството на централизирано отопление, чрез използваното гориво, чрез технологиите на изгаряне и паропроизводство, чрез техническото оборудване за намаление на емисиите, както и чрез състоянието на топлоразпределителната мрежа, да функционира по начин, водещ до ниски емисии и енергийна ефективност, както и освен това остатъчните емисии да се изхвърлят през комин с достатъчна височина. При условие че топлината се генерира в комбинация с електричество (технология за комбинирано производство в съответните централи), то общата ефективност на инсталацията за централно отопление ще е особено висока. Тези видове доставка на топлина са особено подходящи за снабдяване на жилищни блокове и многофамилни къщи, както и на обществени сгради като болници, училища и административни сгради. Границите за икономическо оползотворяване в 1-2-фамилните къщи обаче бързо биват достигани, тъй като за индивидуалното свързване може да са необходими диспропорционално високи инвестиции.

##### Електричество

В момента отопляването с електрическа енергия се използва от част от домакинствата в жилищните блокове, тъй като отоплението с индивидуално изгаряне в апартаментите не е възможно и през последните години гъвкавостта на разходите за индивидуално отопление е била значително по-голяма в сравнение с използването на централно отопление. По този начин е било възможно да се поддържа желания минимум потребление на топлина в апартаментите и то да се настройва към доходите, които понастоящем са доста ограничени. Все пак в бъдеще тази ситуация ще се промени, първо защото всички апартаменти в жилищния блок, свързани към системата за централно отопление, отсега нататък ще трябва да плащат фиксирана цена за мощност, дори и ако не се възползват от централното отопление (целта е да се таксуват жилищата, в които хората са се изключили от централната система, но все още ползват косвено топлина, идваща от съседните жилища, свързани към системата). Втората причина за очакваната промяна ще са цените за електричество, които трябва съществено да нараснат в идните години с цел покриване себестойността на производството. Поради тези причини потреблението на електрическа енергия с цел отопление следва да се снижи значително поради разходите. Ефектът от използването на електрическа енергия за битово отопление е положителен от гледна точка местното качество на въздуха, тъй като няма каквито и да са емисии на замърсители, които да възникват на местно ниво. Емисиите обаче възникват в процеса на производство на електричество. Що се отнася до производството на електричество, основаващо се на изгаряне на изкопаеми горива, съответните специфични емисии силно зависят от действителната степен на ефективност (която е много по-добра при комбинирано производство на топлина и електричество и е доста ниска при производство само на електричество), както и от оборудването на инсталацията за намаляване на емисиите.

Прехвърлянето от отопление на въглища и дърва в домакинствата към такова на ток може да е от полза като едно временно решение, използвано избирателно за подобряване на локалното КАВ в горещи точки, в които има превишение на нормите за PM10 и SO2, най-вече защото е възможно такава временна мярка да бъде приложена бързо и без големи инвестиции, при условие че местната система за електроподаване и електроразпределение в сградите няма да бъде претоварена като резултат от това. Ако обаче се вземат предвид възникващите в процеса на производство на електричество емисии (включително и парникови газове) и ниската степен на ефикасност на процеса, такава една мярка като цяло трябва да се разглежда като неблагоприятна и неустойчива възможност.

##### Природен газ/ Втечнен газ под налягане

Използването на природен газ (ПГ) и втечнен газ под налягане (пропан-бутан) за битово отопление е доста благоприятно от гледна точка на възникващите емисии, тъй като няма емисии на PM10 и SO2, а емисиите на NOx също не са високи. В момента индивидуалното битово отопление с такива енергоносители все още не е много разпространено в България. Причина за това са разходите за инвестиции, необходими за свързването и за топлинния агрегат, както и текущите разходи, плюс фактът, че все още не във всички райони има достатъчно налични основни тръби за ПГ. Освен това в момента този пазар още не е много печеливш за газоснабдителните дружества от частния сектор, и затова необходимите инфраструктурни мерки се предприемат само при някои отделни случаи. В момента снабдителните дружества следва да се избират чрез тръжна процедура за 8 региона, на които е разделена България. За да може да се задейства и напредне процесът с търговете, трябва също и регионите, и градовете, да съдействат.

Приложение 7 дава различна информация за използването на ПГ от страна на частните домакинства и настоящите разходи за това, както и изискваните разрешителни и лицензи. Тази информация от лятото на 2002 г. бе получена в рамките на Туининг-проекта от дружеството “Овергаз”, един от най-големите снабдители с природен газ в България, и се основава на въпросник, изготвен от МОСВ.

Дори и в определен район да се разполага с основна газова тръба, в момента не може да се очаква бързо повишение на дела на домакинствата, отопляващи се на газ вместо на въглища и дърва, поради големите първоначални инвестиции и сравнително високата цена за газа, както и поради трудната икономическа ситуация и ниския доход на много домакинства. За да може значителен брой домакинства, живеещи точно в тези “горещи точки” от гледна точка замърсяване на въздуха, да се поощрят към преминаване от въглища и дърва към по-екологично чисто отопление на ПГ или пропан-бутан, то трябва да се предложат подходящи възможности за финансиране. Възможнитe решения са някои форми на лизинг или наем на свързващата тръба (или на контейнера при пропан-бутана), като по този начин се облекчават разходите за инвестициите на много домакинства. Освен това е необходимо да се провеждат успоредно енергоспестяващи мерки за сградите, като така се намалява количеството необходимо гориво за един приемлив жилищен комфорт и същевременно се намаляват и разходите за гориво на домакинство, достигайки поносимо ниво от гледна точка на настоящите икономически условия (вж. обясненията в раздел 7.3.3.2).

За да се улесни преминаването към по-добри горива в горещите точки със замърсяване на PM10 и SO2, за които е доказано, че битовото отопление допринася значително за замърсяването, държавата трябва да се занимае с целенасочени стимули за тези райони, ако иска да постигне бърз ефект на намаляване на емисиите.

##### Нафта

Прехвърлянето от отопление на въглища и дърва към нафта също може да допринесе за намаляването на емисиите на PM10 (по отношение на SO2 това ще зависи от съдържанието на сяра в сравнение с това на горивото, с което ще се направи замяна). Тук обаче също възниква проблемът с разходите за инвестиции (топлинен агрегат, контейнер за нафтата), а и разходите за гориво също са от голямо значение. До момента положението е аналогично на това с ПГ и пропан-бутана.

##### Замяна с по-добри въглища на въглища и дърва, неблагоприятни по отношение на емисиите

Подмяната на въглища с големи специфични емисионни фактори за PM10 и/или SO2, както и на дървата за огрев, с въглища с ниски специфични емисии е друга много подходяща мярка, която също може да се приложи сравнително бързо. Използваните за битово отопление пернишки въглища, с параметри като напр. около 17 MJ/kg нетна калоричност и пепелно съдържание достигащо понякога доста над 20%,  имат относително висок потенциал за специфични емисии. Ето защо използването им в силно замърсени райони-горещи точки е крайно неблагоприятно. Има редица видове въглища с по-добри характеристики по отношение на емисиите, например дължащи се на значително по-високата им нетна калоричност и същевременно доста по-ниско пепелно съдържание и малко съдържание на сяра. Трябва обаче да се обърне внимание, че преди да се направи широкомащабна подмяна на даден вид въглища с друг, се препоръчва да се определят емисионните фактори при някои типични форми на топлинни агрегати/печки, за да се гарантира, че наистина може да се очаква подобрение. Емисионните свойства зависят от редица компоненти и не се променят линейно с промяната в пепелното съдържание и в калоричността. Ако в България не могат да бъдат получени по-добри въглища по отношение на специфичните емисии, с цел подобряване на ситуацията може също да се прибегне и до внос на въглища за горещите точки, напр. от Украйна или Русия. Тези страни предлагат въглища със значително по-високи стойности за калоричност и по-ниски съдържания на пепел и сяра. Възможно е обаче тези въглища да са значително по-скъпи от родните видове въглища поради дългия път на транспортиране, дори и ако цената се отнася към оползотворяемото енергийно съдържание, а не към масата. В рамките на Туининг-проекта бе направено запитване към дружество, търгуващо с въглища, с цел да се установи цената на въглища, които могат да бъдат внасяни от Русия с пепелно съдържание < 10% (сухо) и < 0,7% сяра (сухо) и с нетна калоричност 23 MJ/kg по цени на едро, за 10.000 t доставени франко ж.п. гара Перник; след това тази цена бе сравнена с цени на въглища от Перник. Първата цена възлизаше на 124,60 лв/t вкл. ДДС, докато пернишките въглища за битово отопление (при приети 17,5MJ/kg) струват 80 лв/t вкл. ДДС в Перник, или 105 лв/t, ако се доставят в София. Ако цената се преизчисли към енергийното съдържание на въглищата, за да бъде по-лесно сравнението, тогава цената за въглищата от Перник за получаване на същото количество енергия, което се съдържа в 1t от гореспоменатите руски въглища се увеличава с коефициент 23/17,5 = 1,3, като така достига 104 лв (цена за Перник) съотв. 137лв (цена за София).

Този пример показва, че ако цената се отнася за същото съдържание чиста енергия, вносните въглища са с около 20% по-скъпи от пернишките въглища, използвани в Перник.

В такива случаи, като се вземе предвид също и положението с доходите на населението, държавата е добре да обмисли предоставянето на субвенции за горещите точки със замърсяване на въздуха, в които е доказано, че изгарянето на лоши въглища допринася значително за възникналите емисии, като целта на субвенцията ще е да бъде компенсирана разликата в цената, която иначе би била пречка за използването на повече по-добри въглища от гледна точка на емисиите, или използването изобщо на такива.

Преди да се препоръча използването на по-калорични видове въглища, би следвало предварително да се провери дали печките/топлинните агрегати, използвани във въпросния район, ще успеят да се справят с тези по-добри въглища. В случай че печките/топлинните агрегати са с лоша конструкция, е възможно високите температури, получаващи се по време на изгарянето на използваните по-калорични въглища, да ги увредят, докато изгарянето на “по-лошите” въглища се понася добре от тези печки.

Използването на по-качествени печки/топлинни агрегати за изгарянето на въглища и дърва също може да допринесе за намаляването на емисиите по отношение на прахта/PM10, но това ще е свързано с необходимостта предварително да се проведе техническо проучване, както и да се направят възможни инвестиции в нови горивни агрегати от страна на собствениците на къщите.

#### Промени в енергопотреблението на домакинствата

Поради трудната икономическа ситуация много домакинства в България се опитват да спестяват и от разходите за топлинна енергия, и така намаляват потреблението си до един минимален жилищен комфорт. Може да се очаква, че когато се подобри икономическата ситуация, потреблението на енергия за отопление и свързаните с това големи емисии също ще се увеличат, освен ако не се извърши смяна на горивата като въглища и дърва, водещи до високи емисии.

От друга страна, много от жилищните сгради не са снабдени с топлинни изолации, като по този начин възникват големи загуби на топлина. Ако се предприемат енергоспестяващи мерки, при повечето сгради ще е възможно да се се достигне една по-висока температура в жилищното пространство и така по-добър жилищен комфорт, чрез потребяване на по-малко енергия отколкото сега. Най-важните топлоизолационни мерки, които трябва да бъдат предприети, включват изолация на външните стени, на плочата между мазето и първи етаж и на плочата към таванското помещение, а по възможност също и инсталация на прозорци с изолационно стъкло. Тези мерки ще доведат до значителен спад в потреблението на енергия и по този начин и на необходимия разход на топлинна енергия (в Туининг-проекта бяха направени оценки за 50% и повече потенциал за спестяване на топлина за къщите в Перник, като при това се предполага по-добър жилищен комфорт с това намалено потребление на енергия в сравнение с настоящия). При тези мерки за изолация обаче също са необходими съществени инвестиции, които, като се има предвид настоящата икономическа ситуация в България, много семейства ще могат да си позволят, само след като се увеличат доходите им. Чрез провеждането на енергоспестяващи мерки ще бъде възможно да се намали потреблението на гориво и следователно и емисиите. От гледна точка разходите в дългосрочен план енергоспестяващите мерки пак са от особено значение при енергоносителите с високи специфични цени на единица топлинно съдържание като природния газ.

По отношение на енергоспестяващите мерки ще бъде полезно да се проучат различните модели на договаряне за енергоспестяване. Договарянето за енергоспестяване или за изпълнение се основава на следния принцип:

Частен инвеститор, притежаващ съответното ноу-хау, предварително финансира и провежда подходящи енергоспестяващи инвестиции напр. в обществени сгради. След това инвестицията се изплаща на инвестиралия чрез енергийното спестяване. Така чрез съответното договаряне за енергийно спестяване се предвижда спестяванията в разходите за енергия (и доставката й), получени в резултат на енергоспестяващите инвестиции, да служат за заплащане на договорните вноски дотогава, докато всички предоставени от изпълнителя по договора дейности не бъдат изплатени (включително процент печалба). Това е от особена полза за обществени сгради, но може да бъде прилагано също и при частни сгради, напр. чрез оферта на ремонтен пакет, който да бъде договорен по конкретна схема с различни, подлежащи на избор, компоненти, като тази схема позволява индивидуални комбинации в зависимост от личното финансово състояние на собствениците на имота.

Предложение за друга допълнителна възможна мярка  е да се изградят местни информационни центрове по въпросите на енергоспестяването, най-добре под егидата на общините. Работещите там консултанти би трябвало да са специално обучени в области като енергийно спестяване, топлинна модернизация, опазване на ресурси и т.н., да съветват и самата община как да пести енергия в нейните имоти и да са на разположение на гражданите и на “дребния бизнес”. Този модел се оказа много успешен в Германия Разходите за тези информационни центрове са били напълно покрити чрез осъществените спестявания. Българската Държавна Агенция за Енергийна Ефективност с нейните широкообхватни знания по тези въпроси би могла да играе важна роля в изграждането на такива местни центрове.

#### Рекламиране на възможностите за подобрение

За да може мерките за преминаване към по-чисто гориво или за енергийно спестяване или комбинация от двете да бъдат приложени широкомащабно, във всички случаи се изисква да се разработят и приложат интензивни рекламни идеи, които да предоставят (в случай че е така) ясни финансови алтернативи за ефективност на разходите и запознаване с благоприятните ефекти за местното КАВ.

### Намаляване на емисиите и имисиите от автомобилния транспорт

Транспортът има значителен дял в замърсяването на въздуха. Въпреки че в България транспортът не е основният източник на замърсители на въздуха, влиянието му в близост до улиците е доста високо, а в бъдеще приносът на транспорта към общото замърсяване на въздуха вероятно ще нарасне, тъй като моторизирането на населението ще се увеличи успоредно с дохода, а емисиите от промишлеността, от ТЕЦ и от битовото отопление може би ще намалеят благодарение на модернизацията на производствените процеси и инфраструктурата. Ето защо на първо място е необходимо да се намалят емисиите от транспорта. Освен това може да е от полза да бъдат намалени концентрациите във въздуха на чувствителни места чрез пренасочването на силно замърсяващите автомобили към по-малко чувствителни места. Допълнително са необходими още мерки, за да намалее количеството прах по повърхността на пътищата, която при уноса от превозните средства, допринася значително към замърсяването на въздуха с частици.

#### Намаление на емисиите

##### Технически стандарт на превозните средства

Може да се очаква, че техническият стандарт на личните автомобили в България скоро ще се подобри. Те ще следват – с малко закъснение във времето – стъпка по стъпка подобрението в техническия стандарт на МПС в Западна Европа. Но въпреки бъдещите усъвършенствания в автомобилния парк, поради постоянното увеличаване на броя на автомобилите и обема на общия трафик ще има и увеличение в потреблението на гориво и в емисиите на парниковия газ CO2. Вероятно ще има също и значително увеличение в общите емисии на NOX.

Необходими са специални усилия, за да се модернизира автомобилният парк на обществения транспорт. Тъй като дружествата за обществен транспорт обикновено винаги имат остра нужда от пари, има голям риск да се пренебрегва модернизацията на превозните средства, като най-вече емисиите на частици и дизелови сажди от автобусния парк ще останат на доста високо равнище. Освен влиянието върху здравето, крайно неприятните емисии на шум и на отработени газове от автобусите могат да окажат голям ефект върху лошото име на обществения транспорт. 
Едно лошо реноме на обществения транспорт в дългосрочен план означава, че всеки, който може да си го позволи, няма да използва обществения транспорт и че политическата подкрепа за обществения транспорт (и заедно с това и финансовото обезпечаване) ще е на много ниско ниво. 
Затова дружествата за обществен транспорт трябва да направят всичко възможно да получат финансиране за модернизация колкото е възможно по-скоро. Това изисква също и много лобиране, за да се привлече вниманието на политиците към този проблем.

##### Горива

При оловото и сярата провеждащото се прилагане на Наредба № 17 (1999) за норми в съдържанието на горивото ще доведе до значителни ефекти на подобрение за бензина и дизеловото гориво. Напр. при бензина оловното съдържание ще бъде намалено от сегашната норма от 0.15g/l за оловно гориво и 0.013g/l за неетилиран бензин на 0.005 g/l от 1.януари 2004. Голямото намаление на сярата в дизеловото гориво ще доведе не само до редуциране в емисиите на SO2, но също и до определено ниво на намаление на емисиите на частици от всички превозни средства с дизелови двигатели и ще намали лошия мирис на газовете от ауспуха.

Допълнително намаление на емисиите от дизеловите двигатели може да бъде постигнато също и чрез редовна инспекция и поддръжка на превозните средства.

И в момента тенденциите на действителното потребление на гориво в България имат голямо значение в политиката по опазване на въздуха. Тъй като много леки автомобили са оборудвани да се движат на втечнен газ (пропан-бутан), емисиите на CO и CXHY са значително по-малко от тези, които биха могли да се очакват при настоящия автомобилен парк.

При повечето превозни средства от градския транспорт и при всички тежкотоварни средства, движещи се в района, биха могли да бъдат постигнати по-нататъшни важни подобрения в емисиите от старите дизелови двигатели чрез техническо преоборудване с цел да започнат да се движат на CNG (сгъстен природен газ). За да може да започне използването на CNG, дружествата за обществен транспорт, общините или държавата трябва да инвестират в станции за зареждане със CNG. В България вече са били предприети първоначални стъпки в полза на градския транспорт на София. Подробности за използването на CNG при дизеловите автомобили са дадени в Приложение 8.

Тролейбусите и трамваите не допринасят към директните емисии на сухопътния транспорт на улиците. Тъй като те се движат на ток, то производството на електричество допринася към общото замърсяване на въздуха. Ето защо е необходимо да се модернизира автомобилния парк на обществения транспорт, както и техническата инфраструктура за енергийно подаване по тролейбусната и трамвайна мрежи с цел намаляване потреблението на електричество. Паралелно с модернизацията на топлоцентралите общите емисии, дължащи се на задвижвания с електричество обществен транспорт, в бъдеще ще намалеят.
Но дори и в момента замяната на дизелови МПС с електрически такива може да намали влиянието на отработените газове от ауспуха и на частиците в “горещите точки”.

##### Намаляване обема на моторизирания трафик

Напълно ясно е, че емисиите от моторизирания транспорт могат да бъдат намалени, в случай че е възможно моторизираният транспорт да се избягва. От тази гледна точка по-долу са описани няколко възможни алтернативи:

###### “Град на късите разстояния”

В дългосрочен план много важен въпрос е да се избягва необходимостта от моторизиран транспорт. 
Това не означава да се ограничават човешките дейности (работа, образование, пазаруване, отдих или културни дейности, срещи с приятели и роднини). Това значи, че районите и градовете, както и транспортната система, би следвало да се развиват по такъв последователен начин, че разстоянията между жилищните площи, местата за пазаруване и отдих, зелените площи и парковете, бизнес-районите (освен силно замърсяващи или смущаващи предприятия или занаяти), училищата и т.н. са колкото е възможно по-къси; а също така, че средните и дълги разстояния са обхванати от обществения транспорт и че общата структура на града е достатъчно плътна и разнообразна така, че колкото се може повече дейности да могат да се извършват на разстояния, преодолими пеша или с велосипед.
Целта е да се запазят, подобрят или дори да се разработят наново градски структури, показващи положителните качества на традиционните европейски градове, но избягващи някои от негативните странични ефекти от миналото (прекалено голяма плътност на сградите, липса на зелени площи, разполагане на заводи и други търговски дейности, предизвикващи сериозно замърсяване на въздуха и шум, в квартали с “чувствителни” сгради).

###### Поощряване на пешеходците и велосипедистите

Оформянето на пътищата и управлението на траспорта в градовете би следвало да поощрява по всякакъв начин ходенето пеша и карането на велосипед. Първата и най-важна стъпка се състои в сериозното отношение към пешеходците и велосипедистите в рамките на транспортната политика. 
Не бива повече да се дава предимство на скоростта и плавното движение на моторизирания транспорт, а на безопасността и комфорта на “немоторизираните”. 
Така, не трябва пешеходците да се препращат надолу към подлези или нагоре към надлези и мостове, за да се опазва безопасността на кръстовищата, а ако се обсъждат такива въпроси, трябва моторизираният транспорт да бъде препратен на друго ниво. Тъй като съоръжения като подлези или мостове са твърде скъпи, нормалното решение за един град би следвало да е даването на голямо предимство на пешеходците на светофарите така, че те да могат равнопоставено и безопасно да пресичат улиците, без да чакат прекалено дълго. 
Една голяма грешка, направена при транспортната политика в западно-европейските градове, бе да се дава много голямо предимство на светофарите на моторизирания транспорт или дори да се слагат прегради по улиците, принуждаващи хората да правят големи обиколки, когато искат да пресичат улици. По този начин пешеходците останаха с истинското впечатление, че те нямат значение в обществения живот, и така всеки, който можеше да си го позволи, започна да използва леки коли, дори и при кратки разстояния.

Друг много важен проблем е изграждането и поддръжката на платна за пешеходци и велосипедисти, на които трябва да се отделя поне толкова внимание, колкото и на поддръжката на платната за моторизирания транспорт. Платната за пешеходци трябва да се проектират да бъдат колкото се може по-широки така, че хората да могат спокойно да вървят на групи или лесно да се разминават един с друг. Много голямо внимание трябва да се отдаде на подобряването на пешеходните платна от гледна точка на стари хора или инвалиди.

Понастоящем в България не са много хората, притежаващи велосипед. Така използването на велосипеда е само бъдеща възможност, но това може да бъде една много важна алтернатива, ако при изработването на транспортната политика в българските градове бъде избрано велосипедите да се разглеждат сериозно. Инвестицията, необходима за изграждането на велосипедна инфраструктура, е много по-ниска, отколкото за леки автомобили или за обществен транспорт. 
Велосипедните пътеки са абсолютно задължителни само при главните шосета, където високите скорости не позволяват да се смесват велосипеди с моторизиран трафик. Но дори и там има много безопасно и евтино решение: да се отделят велосипедните платна от платната за МПС с полагането на ивица с бяла боя. Паркингите за колите трябва винаги да се разполагат от дясната страна на велосипедната пътека, между велосипедната и пешеходната пътеки. По този начин велосипедистите ще могат да бъдат виждани постоянно от водачите на МПС, което означава съществено подобрение на транспортната безопасност.

В селата и градовете за всички пътища освен за главните шосета би трябвало да важат ограничения на скоростта много под 50 km/час. В Германия обикновено ограниченията на скоростта се задават да са 30 km/ч, а в градските центрове или в чувствителни жилищни зони скоростта на автомобилите може дори да бъде намалена до 20 km/ч или дори да се снижи на нивото на скоростта на пешеходците (8 km/ч), като се дава абсолютен приоритет на пешеходците. 
Най-доброто решение за градските центрове и за вътрешността на жилищните райони са зоните за пешеходци. От друга страна, в зоните за пешеходци може да бъде допуснат бавен велосипеден транспорт, за да се избегнат обикалянията и облекчат велосипедистите. 
На всички улици и във всички зони, където скоростта е не повече от 30 km/ч, не е необходимо да се изграждат допълнителни велосипедни платна. Велосипедите могат безпроблемно да се смесват с други автомобили. Необходимо е обаче на всеки да стане ясно, че ограниченията на скоростта трябва да се спазват – това може да стане чрез чести проверки на скоростта из целия град в началото на акцията и чрез повторни проверки на скоростта там, където се налага. 

Всичко това следва да се приложи чрез кампания по запознаване на обществеността, като й се обяснят положителните ефекти от ограниченията на скоростта и “успокояването” на транспорта върху качеството на живота, безопасността на транспорта и околната среда.

##### Насърчаване на обществения транспорт

Специфичните емисии, падащи се на един пътник при обществения транспорт, са много по-ниски, отколкото при леките автомобили. В това сравнение е предположено, че леките автомобили обикновено превозват само между един и двама човека, и че средната заетост на превозните средства в обществения транспорт е около 16% и повече. От гледна точка на техническите стандарти бе предположено, че леките автомобили вече са достигнали стандарта EURO II и че техническият стандарт на автобуси, тролейбуси и трамваи е на нивото на немския автомобилен парк от края на 90-те години, което не е било много високо. А ако автобусите се движат на природен газ под налягане (CNG), то сравнението между автобуси и леки автомобили е в още по-голяма полза на първите.
Следователно прехвърлянето на хората от личните им автомобили към обществения транспорт, така избягвайки транспорта на леки автомобили, ще подобри качеството на въздуха в градовете. Освен това ще могат да бъдат избегнати задръстванията и значително снижена нуждата от паркинги във вътрешността на града. По този начин пространството в градовете – обществена и частна собственост, ще може да се използва алтернативно за по-печеливши дейности или такива, които носят по-голямо удоволствие от моторизирания транспорт или паркирането. За да може хората да се прехвърлят към обществения транспорт, трябва да се следват и провеждат няколко стратегии и акции:

Модернизация на инфраструктура, автомобили и управление; построяване на автобусни платна или допълнителни платна за трамваи, предимство на обществения транспорт на светофарите, политика на паркингите и т.н.

Модернизацията на обществения транспорт може пряко да допринесе за намаляването на емисиите, както бе обяснено по-горе. Освен това емисиите могат да бъдат косвено снижени чрез увеличаването на комфорта и надеждността на обществения транспорт, превръщайки днешните клиенти в клиенти на утрешния ден. Предизвикателството се състои в предотвратяване на развитието, до което може да се стигне след увеличаване на доходите, и при което хората ще предпочитат личните си автомобили пред обществения транспорт в момента, когато могат да си го позволят. 
От друга страна примерът на Швейцария показва, че една ясна политика на даване на предимство на обществения транспорт, като се увеличават скоростта и комфортът на превоза в сравнение с личните автомобили и с паралелна кампания по запознаване на обществеността, е много успешна. Много градове в Швейцария, с подкрепата на гласовете на населението, взеха много важното политическо решение да не инвестират в метро, което е щяло да бъде много скъпо за дружествата за обществен транспорт, а да модернизират трамвайната система и да дадат на трамваите абсолютен приоритет в мрежата за моторизиран сухопътен транспорт.
В други градове поне са построени допълнителни платна, предназначени за автобуси и трамваи, или се е дало предимство на светофарите на превозните средства от обществения транспорт. 
Използването на обществения транспорт може да бъде поощрено и чрез политика по паркирането. Безплатното паркиране в градските центрове унищожава ефекта от всички мерки за избягване на моторизирания транспорт. Ето защо във вътрешността на градовете трябва да има само обществени или частни паркинги, за които клиентите да плащат. Цените за паркингите би следвало да се определят в зависимост от цените на земята или според честотата на задръстванията.

Запознаване на обществеността, “Клиентът е цар“, информация за клиентите, цени, месечни и годишни карти за транспорт и т.н.

За да може обществеността да е добре запозната, много е важно превозните средства и инфраструктурата на обществения транспорт да излъчват надеждност, удобство и добро управление. Доброто управление значи също общественият транспорт да се движи по график и закъсненията непременно да се предотвратяват.

Също така добро управление на обществения транспорт означава, че основната цел на дружеството е да действа съгласно нуждите и желанията на клиентите по ефикасен начин, т.e. да се отнася към клиентите като към “цар”. Това води до необходимост от професионален маркетинг, основаващ се напр. на анкети с клиенти и такива, които не са клиенти, или на учредяването на “съвети за клиента”, които да дават консултации с цел подобряване на услугата.

Много важен аспект с цел спечелването на нови клиенти и запазване на настоящите е актуална информация на всички автобусни и трамвайни спирки (също и в Интернет) за локалната мрежа на обществения транспорт, линиите, разписанията, цените и, доколкото е възможно, за актуални неспазвания на разписанията.

За да се улесни използването на обществения транспорт и да се повиши още неговата привлекателност, е необходимо да се подобри системата на ценообразуването така, че по време на едно пътуване човек да може да сменя линии, без да се налага отново да плаща. По този начин клиентите ще могат да се възползват от обществения транспорт като система. 
Добро решение за пътници, които не пътуват редовно, са билетите, които да могат да се използват за продължителност от половин, един или два часа, като се позволява в рамките на този период да се сменят линии, пътуването да се прекъсва за кратки дейности и дори да се пътува до едно или няколко места и обратно вкъщи. С този вид билети се взема предвид фактът, че за повечето хора главната цел на пътуването не е самото пътуване, а замислените дейности.

За редовно пътуващите най-доброто решение са месечните или годишните карти за транспорт. Сега в много немски дружества работодателите плащат част от месечните карти за служителите си. Интересът на работодателя се състои във факта, че служителите, пристигащи с обществения транспорт, не се нуждаят от паркинг за личните си автомобили и рискът служителят да пострада или загине при катастрофа е много по-малък. 
В повечето немски градове всеки е задължен за строежа на един или повече нови паркинги паралелно с всеки нов апартамент или да плати значителна такса на градската управа, ако не подпомогне строежа. Една нова политика предвижда периодичната продажба на месечни карти за градския транспорт, когато се купува апартамент, вместо да бъде предлаган паркинг. По този начин, дори и клиентът вече да притежава кола или да замисля покупка на такава, при всички случаи той ще трябва да даде своя дял в инвестициите и оперативните разходи на местния градски транспорт. Така се подпомага нарастването на ефективността на цялата местна транспортна система и избягването на задръствания. Предполага се, че от една ефективна местна транспортна система ще имат полза също и собствениците на коли, което оправдава този вид насърчаване към обществения транспорт. Освен това собственикът на кола ще трябва да потърси и плати за паркинг, което може да намали значително удоволствието от притежаването на кола във вътрешността на градовете.

##### Подобрение на транспортния поток

Подобрението на транспортния поток може да бъде от полза за намаляване емисиите на замърсители, на парниковите газове и на шума. Съществуват няколко възможности за такова подобрение, като някои от тях са описани по-долу.

Намаление на скоростта на автомобилите до 30 – 50 km/час

Обикновено по-ниските нива на ограничение на скоростта, заложени с наредба/закон, или (на някои пътища) чрез ограничаващи скоростта пътни знаци или чрез конструкцията на пътя (тесни пътни ленти, които не позволяват високи скорости) ще доведат до намаление на емисиите на шум, NOX и CO2. Допълнително предимство е значителното повишение на транспортната безопасност.

При условие, че транспортният поток в сравнение с миналото не се смущава или нарушава поради взетите мерки така, че да няма нужда от допълнителни акции по ускорение или удряне на спирачки, емисиите на други замърсители няма да бъдат увеличени, а може даже да се получат и леки намаления.

Стабилен транспортен поток за избягване на излишно ускорение и спиране

Може да се постигне още намаление в емисията на CO2 и в емисиите на частици, CO и CXHY чрез стабилизиране на транспортния поток, намаляване броя и интензивността на ускоряването и на удрянето на спирачки. Важността на проблема с поддържането на стабилен транспортен поток, свързан с положителни аспекти по отношение замърсяването на въздуха, в миналото е била надценявана. 

В съгласие с предишната транспортна политика, целяща улесняването на моторизирания трафик, транспортните инженери са се заемали с изчисляването на схеми за координация на светофари, свързани в редица или дори в мрежа така, че да бъдат сведени до минимум спиранията на автомобилите (“зелени вълни”, “зелени килими”). 
Отрицателният страничен ефект от тази политика е бил пренебрегването в голяма степен на пешеходците. На светофарите те е трябвало да чакат в продължение на една или две минути, а даже и по-дълго, докато им бъде разрешено да пресекат. Ясно е, че това отношение не спомага за убеждаването на хората да вървят пеша вместо да използват автомобил. В дългосрочен план това води до по-нататъшно увеличение на моторизирания транспорт и на отработените газове. 
Друг много сериозен страничен ефект е, че ако пешеходците трябва да чакат прекалено дълго на светофара, могат да изгубят търпение и да пресекат улицата по свое решение. Такова поведение значително увеличава риска от произшествия.

Други методи за стабилизиране на транспортния поток, включващи избягването на кръстовища (чрез магистрали, мостове или подлези), обикновено не могат да бъдат прилагани в градовете, без да нарушат градските структури и да нанесат значителни щети на визуалното възприятие на града. Освен това за щастие разходите за такъв вид инфраструктура са прекалено високи, за да се прилагат широкомащабно. Има все пак примери за такива решения, като никой от тях не е много убедителен – нито от естетическа гледна точка, нито от гледна точка подобряване на градската транспортна система.

##### Намаляване на прахта върху повърхността на улиците

Прахта по повърхността на улицата, завихряна от преминаващите коли, може да има голям принос към замърсяването на въздуха с фини прахови частици в близост до пътя. Източници на прах могат да бъдат самият транспорт (сажди от дизел или частици, изтъркващи се от гумите), промишлеността и битовото отопление, но също така и “естествени източници”, т.e. ерозията на почвата извън града или от откритите площи в градската зона (напр. между сградите или в близост до улиците), които не са покрити добре с настилка или не са плътно покрити от растителност.

За да бъде подобрена тази ситуация, са необходими следните мерки:

Периодично почистване на повърхността на улиците (и желателно след всеки валеж на дъжд)

Покриване на откритите градски площи с подходяща растителност или с настилка, както и поддръжка на съществуващата растителност. Трябва да се обърне специално внимание на откритите пространства по склоновете на хълмове поради повишения риск от почвена ерозия чрез дъжда.

Дърветата или храстите могат в допълнение да служат като филтри за летливи частици (аерозоли) от въздуха над цялата градска територия.

В страните, в които в течение на няколко месеци от годината рядко пада дъжд, и където често се среща недостиг на вода, не е лесно да се отстранява прахта от улиците и да се поддържа растителността. Въпреки това качеството на живот в градовете може да бъде съществено повишено за цялото население чрез озеленяване и поддръжка на открити площи. Така в дългосрочен план усилията ще се изплатят.

#### Намаляване на концентрациите във въздуха (имисиите)

##### Прехвърляне на силно замърсяващите автомобили към по-малко чувствителни места

Тъй като не винаги е възможно да се намали общият обем моторизиран транспорт до ниво, което да гарантира достатъчно ниски концентрации на замърсители във въздуха на всички чувствителни пунктове, може да бъде от полза да се прехвърли и насочи останалият транспорт към тези пътища, където емисиите имат най-малък вреден ефект.

Прехвърляне на големи автомобилни потоци или трафик на камиони към по-малко чувствителни маршрути

При този вид мерки се изисква много внимателен анализ на източниците и приемниците на тази част на моторния транспорт, която е абсолютно необходима за функционирането на града като икономическа система. 
Ако се налага, забраните за движение на автомобили или на тежки камиони по определени пътища или някои части от пътната мрежа може да се наложи да се допълват с общи изключения или специални разрешения за определени видове превозни средства (напр. таксита, автобуси, камиони, движещи се на CNG и т.н.), или за строго определени цели (напр. доставки на стоки в центъра на града, моторизирани линейки и т.н.), или за строго определени групи хора (напр. инвалиди, живеещите на съответни улици, собственици на магазини и т.н.).

Намаляване на риска от задръствания чрез такси за паркиране и прехвърляне на задръстванията към по-малко чувствителни места чрез целесъобразно управление на светофарите (“изнасяне”)

От гледна точка на политиките за опазване чистотата на въздуха при задръствания колите са принудени да се движат на много ниска скорост, с много спирания и ускорения, което причинява големи емисии, а в тесните улични каньони също и големи имисии. От гледна точка на управлението на града, задръстванията са не само нежелателни, но и парализират в значителна степен стопанските дейности.

Дълготрайният опит показва, че не е възможно задръстванията да се избягват чрез строеж на нови пътища или чрез разширяване на съществуващите, тъй като всяко увеличение в капацитета на пътищата ще доведе скоро до запълването му с още моторен транспорт. 

Бе установено, че е много по-ефективно на първо място да бъде намален рискът от задръствания в пиковите часове чрез високи такси за паркиране за всички, които искат да влизат във вътрешността на града с личните си автомобили. Това всъщност не е пречка за клиентите на магазините, тъй като те обикновено остават в центъра на града само за един или два часа, но оказва голямо влияние на работещите, на които се налага да са всеки ден на работа и за доста по-дълъг период от време. По този начин работещите се стимулират да преминат към обществения транспорт, като същевременно пътната мрежа остава свободна за други цели. Ако задръстванията се оказват често явление, вероятно има нужда от подобрения в мрежата и управлението на обществения транспорт или градоустройството.

Все пак понякога не е възможно задръстванията да бъдат избегнати напълно. Едно добро разрешение на въпроса е да се сведе до минимум влиянието на задръстванията, като те бъдат прехвърлени към места, където причиняват най-малка вреда. В някои немски градове (напр. Кьолн, Франкфурт на Майн) е инсталирана система със светофари при главните входове на града (на изхода на магистралите или на важни главни шосета), чрез която при поява на риск от задръствания за даден период от време във вътрешната пътна мрежа бива допускан да влезе само строго определен брой автомобили. Броят на допусканите автомобили е ограничен на база обема на трафик, който може да бъде адекватно управляван и безопасно направляван към съответната им дестинация, имайки предвид зададения пътен капацитет във вътрешността на града. Другите автомобили трябва да изчакват достъпа си отвън, където емисиите на замърсители на въздуха нямат пряко отрицателно влияние.

##### Даване на достъп на повече свеж въздух в улиците тип “каньон”

Подобряването на достъпа на свеж въздух в уличните каньони чрез съответното разположение и конструкция на сградите е друга възможност за намаляване на концентрациите на замърсители на въздуха. Преносът на замърсителите на въздуха извън уличните каньони и достъпът на свеж въздух вътре в тях и следователно получаващите се концентрации на замърсители на въздуха в близост до пътищата се влияе от типа сгради, разположени покрай улицата. Най-високи концентрации ще възникнат, ако сградите образулат тесни, високи каньони без никакви пролуки. 
Следователно, ако трябва да се строят нови сгради или да се преструктурира съществуващата застроена област, бъдещите имисии могат да бъдат намалени с помощта на

по-ниски сгради (по-малък брой етажи),

по-големи разстояния между двете редици сгради покрай улицата

пролуки между отделните сгради.

Последното решение дълги години е било предпочитано при конвенционал-ното планиране на града, но въпреки това вече не можем да го препоръчаме в този документ. Разстоянията между сградите наистина позволява на свежия въздух да навлиза в уличните каньони, но също така се позволява на разпространението на шума, като той достига също и задната страна на сградите. По този начин подобряването в качеството на въздуха се заплаща с нарушена тишина в преди тихите райони. 
Тъй като в непосредствено бъдеще се очаква съществено снижение в емисиите на замърсители на въздуха чрез по-чисти автомобили и горива, и тъй като повечето сгради ще траят повече от век, а автомобилите – не повече от 20 години, в дългосрочен план е много по-важно да се запази тишината в района от задната страна на сградите, отколкото да се пуска свеж въздух в уличните каньони.

### Намаление на емисиите на PM10 от други особени площни източници.

Няколко са типичните мерки, които могат да се приложат при емисии от депа или натрупвания на запрашаващи материали, причинени от вятъра или насипването. Те са изброени по-долу:

рекултивация на неизползваните емитиращи прах площи

покриване на запрашаващия материал чрез материал, който не причинява големи количества емисии на прах

овлажняване на повърхността на площите с цел избягване на лесно образуващите се от силата на вятъра емисии

насаждане на дървета или храсти около площта, за да се спре силата на ветровете

поддръжка и редовно почистване и овлажняване на повърхността на пътищата към депата, където материалът се транспортира с камиони

покриване на товара на транспортиращите камиони напр. с брезентова покривка по време на транспорта

промяна в складирането на запрашаващи материали – в затворени сгради или контейнери

***********************************************************************

Приложение 1  -  Измервания на емисии

Инструкции за подобрение качественото осигуряване в измерването на емисии от стационарни източници, основаващи се на опита в Германия

# 1. Планиране на емисионните измервания

При провеждането на емисионните измервания е задължително да се направи внимателно планиране. В Германия измерванията с цел „официален контролl“ на нормите за допустими емисии се извършват от измервателни фирми (по-долу наричани “измервателни институти”), които са официално вписани в регистър съгласно § 26 на Федералния закон за опазване чистотата на въздуха (BImSchG). В повечето случаи измерването се вписва в изискванията на разрешителното и се прави въз основа на частноправен договор между оператора на инсталацията и измервателния институт. Въпреки това провинция Хесен изисква от всички вписани в публичния регистър като упълномощени да извършват емисионни измервания измервателни институти съгл. § 26 BimSchG преди измерването да съставят писмен измервателен план съгласно стандарта VDI 2448, част 1 „Планиране на еднократни/прекъснати емисионни измервания на стационарни източници“, и да го съгласуват с компетентния контролен орган, както и с Агенцията по околна среда и геология на провинция Хесен (HLUG). По този начин е възможно на ранен етап да се открият и коригират недостатъци при измерването (напр. грешки при пробонабирането, грешки при оценяването/анализа), както и проблеми, отнасящи се до измервателния обем (напр. отклонения от изискванията в разрешителното), като така се избягват скъпите евентуално следващи измервания.

Особено важен въпрос е местополжението на измервателния пункт, където се извършват пробонабирането и измерването. Общото правило е: Грешките в пробонабирането не могат да бъдат коригирани след това, колкото и внимателен да е анализът. Напътствия за проектирането на измервателния пункт, вкл. изборът на местоположението му и съответните входни и изходни участъци (от газохода), определянето на измервателните оси и на пробовземните точки и др. могат да се намерят напр. в немското техническо законодателство, най-вече в стандартите VDI 2066, част 1 „Измерване на прахови частици. Измерване на прах в струйни газове. Гравиметрично определяне на праховото замърсяване. Преглед“ и VDI  4200 „Провеждане на емисионни измервания на стационарни източници “.

Опитът в Германия многократно е показвал, че на измервателните пунктове, въпреки ясните изисквания, на практика наличните входни и изходни участъци са прекалено къси, така че от гледна точка на пробовземането е трудно да се открие подходящ свободно струящ поток. Обикновено преди и след всеки измервателен пункт трябва да има прави участъци с постоянно сечение, където потокът да не е възпрепятстван от монтажни съоръжения, като дължината на всеки от участъците трябва да отговаря поне на трикратния диаметър (а при газоходи с правоъгълно сечение: на трикратния хидравличен диаметър). В наскоро публикувания стандарт DIN EN 13284-1 „Емисии от стационарни източници – определяне на масовата концентрация на прах – част 1: Ръчен гравиметричен метод“ с цел осигуряване на правилно пробонабиране дори се изискват дължини, отговарящи на петкратния диаметър (за входния участък) и от три- до петкратния диаметър за изходния участък.

При пробонабирания, чрез които трябва да се определят прахови частици или свързани с прахта субстанции, трябва да се предпочитат такъв вид газоходи, в които потокът струи вертикално; там не може да се очакват ефекти на отлагане. Обратно, при хоризонтални газоходи още отначало не може да се очаква, че разпределението на праховите частици и др. по измервателното сечение ще бъде хомогенно. Колкото по-груб зърнест състав имат частиците и колкото по-ниска е скоростта на потока, толкова по-голяма ще е концентрацията в близост до най-долната точка на измервателното сечение.

В случай че не се разполага с подходящи входни и изходни участъци, се препоръчват следните алтернативи (подредени по намаляваща степен на важност):

- Проверка дали може да се направят по-подходящи измервателни пунктове другаде по пътя на струята на димния газ.

- Проверка на възможността да се получат подходящи измервателни сектори чрез монтиране/строеж на съответни надграждания (напр. удължения на комина). Ако това е възможно, трябва да се внимава изграждането на тези удължения да не влияе отрицателно на скоростта на потока.

- Проверка дали има достатъчно хомогенно разпределение на скоростта и концентрацията при наличния измервателен пункт. За целта разпределението и на скоростта на димния газ, и на концентрацията на подходящите елементи на димния газ трябва да бъде определена с помощта на непрекъснато регистриращи измервателни устройства. Ако освен пространственото, се очаква и времево разпределение (колебания в концентрацията), то тогава при определяне на профила разпределението на скоростта на димния газ и на концентрацията трябва да се измерват едновременно на фиксирано място с помощта на втори измервателен уред. Чрез нормирането на сигнала на мобилното измервателно устройство (по-точно, на пробовземната му тръба) към този на стационарното измервателно устройство е възможно да се премахне влиянието на времевите колебания. Вж. описанията в стандарта VDI 4200.

Освен това при планиране на измерването е необходимо подсигуряването на достатъчно голяма и сигурна работна площадка. Големината й трябва да е достатъчна за цялата измервателна апаратура, вкл. и за пробовземните тръби, както и да осигурява едновременното пребиваване на целия персонал, извършващ измерването на място; достатъчно място трябва да е предвидено и за работата на всички уреди. Конструкцията, вкл. и входът, трябва да са съобразени със съответните условия за безопасност на работата. Внимание: колкото и добре изработена и дълга да е пробовземната тръба, тя няма да е от полза, ако е невъзможно да се постави в комина поради наличието на парапет (или, дори по-лошо, на стена) по продължението на измервателната ос.

При планирането на измерването отговарящият за него трябва да вземе под внимание и вида на работните параметри, които ще са необходими, за да бъде охарактеризирана работата на инсталацията, особено такива, отнасящи се напр. до темпа на потока на подаваните суровини, вид и количество на произведената от инсталацията продукция и т.н. При това следва да се отчита, че ако се наложи, трябва да е възможно въз основа на тези данни точно да може да се определи, дори и след няколко години, какво е било работното състояние на подлежащата на измерване инсталация по време на измерването. Подробности по този въпрос (вкл. и работни примери) могат да бъдат открити в стандарта VDI 4200.

Разбира се, персоналът трябва да се убеди, че напр. предизвикващите емисии производствени процеси протичат достатъчно дълго време, за да могат да се покрият предвидените пробовземни периоди.

# 2. Извършване на емисионни измервания

## 2.1 Определяне на рамковите условия, свързани с емисионното измерване

Рамковите условия, свързани с емисионното измерване, се отнасят до параметрите, които не дефинират пряко резултатите от измерването, но имат голямо влияние при определянето им. Тези рамкови условия описват външната среда на цялото измерване. Тяхното определяне лежи в основата на провеждането на едно правилно измерване. Параметрите, които тези рамкови условия описват, могат да се разделят на две групи:

- Физични параметри на димния газ

- атмосферно налягане

- температура в газохода,

- налягане в комина

- разлика на налягане (разреждане), или скорост на струята на димния газ

- Състав на димния газ

- съдържание на влага

- концентрация на кислород

- концентрация на въглероден диоксид

- концентрации на въглероден оксид, серен диоксид, азотни оксиди, и, ако е необходимо, на други компоненти на димния газ

Информацията за тези параметри, поне под формата на приближени стойности, е необходима още при планирането на измерването, тъй като напр. при избора на измервателния метод при всички случаи трябва да се съблюдава действителната ситуация при газохода. В случай че такава информация не може да бъде намерена от предишен опит (напр. от по-ранни измервателни доклади или надеждни данни от страна на оператора), тогава може да се наложи тя да бъде получена с помощта на предварително измерване.

Освен това, допълнително е наложително при всички случаи тези параметри да бъдат определени преди началото на измерването.

Препоръчва се температурата в газохода, разликата на налягане/ разреждането (или скоростта на струята на димния газ), както и съставът на димния газ да се измерват чрез непрекъснато регистриращ уред. В случай че тези измервателни резултати могат да бъдат набирани бързо (напр. в едноминутни интервали) и непрекъснато с помощта на електронно-изчислително устройство и да бъдат представяни в табличен вид, то тогава промените в начина на работа на инсталацията ще могат да бъдат откривани бързо. В тази връзка едно графично представяне на монитор ще има особено голямо предимство. В случай че не е възможно да бъдат изключени краткосрочни колебания в параметрите на димния газ (напр. в случаи като естествена тяга, дължаща се на липсващ смукателен вентилатор, варираща натовареност на капацитета на инсталацията и оттам вариращ дебит, или поради други причини), то тогава е абсолютно задължително да се използва непрекъснатата регистрация, спомената по-горе.

Що се отнася до провеждането на (или изискването за) мрежови измервания, може да се направи справка със заложеното в стандарта VDI 4200. Резултатите от измерванията за определянето на рамковите условия трябва да бъдат анализирани на място; упътвания по този въпрос, вкл. съответните формули, могат да бъдат намерени в стандарта VDI 2066, част 1. Тъй като изискваните изчисления, особено що се отнася до мрежовите измервания, са доста обемни и дори сложни, силно се препоръчва те да бъдат направени на място с подходящо изчислително устройство (компютър). Имайки предвид съвременните многозадачни операционни системи, този компютър ще може да се използва и за набирането на непрекъснатите данни, споменато по-долу.

### 2.1.1 Определяне на физичните параметри на димния газ

За определянето на скоростта на струята на димния газ наличните подходи са принципно два, отнасящи се до мобилните измервания: непряко определяне – чрез определяне на динамичното налягане с тръба на Пито, или пряко определяне напр. с импелер или с анемометър с нагреваема жичка. Ако се приложи последният подход, с измервателните уреди ще се работи като с “черна кутия” и тяхната точност ще зависи между другото и от внимателния контрол над тях, проверката и калибрирането им. Докато по време на самото измерване усилията са повече, тъй като освен температурата и налягането трябва да е известен и съставът на димния газ (с цел определяне на плътността), от друга страна поради простия си строеж евентуален дефект в тръбата на Пито ще може да бъде лесно открит. Определянето на влажността на димния газ в свръхнаситени димни газове е проблематично; водата, която се е отложила в тръбата на Пито, неизбежно ще доведе след известно време до технически смущения поради запушването на порите или забавянето на импелера. Единственото нещо, което ще е от помощ, е редовната проверка и почистване.

### 2.1.2 Определяне на състава на димния газ

Класическият метод за определяне влагата на димния газ е сорбцията върху подходящ субстрат, например върху молекулярно сито (напр. на фирмата Merck Nr. 106107), още повече че нарастването в теглото в резултат на това ще може да бъде лесно определено на място чрез използването на достатъчно прецизна аналитична везна. Водното съдържание може да се получи чрез разделяне на определената маса на обема, който е преминал през поне два последователно свързани сорбционни съда. Този метод е прост; всяко дефектно измерване ще може да бъде лесно открито.

Разбира се, възможно е използването и на други методи (напр. психрометрично определяне чрез установяване на температурната разлика между сух и мокър термометри, поставени в струящия димен газ, или чрез измерване с подходящ непрекъснато регистриращ газов анализатор). В тази връзка обаче трябва да се вземат предвид някои ограничения: психрометричният подход не може да се приложи при каквато и да било температура на димния газ, а при непрекъснато регистриращите измервателни устройства е необходима калибрация.

Като правило определянето на концентрациите на кислород и въглероден диоксид, както и съдържанието на вода (влага на димния газ) е задължително, за да може да се установи плътността на димния газ, в случай че скоростта на димния газ ще се определя чрез тръба на Пито и няма гаранции, че димният газ, що се отнася до основните му компоненти, съответства на състава на въздуха. Обратно, грешката, получаваща се, когато се пренебрегне определянето на концентрациите на въглероден оксид, серен диоксид, азотни оксиди и евентуално други съставки на димния газ, е пренебрежимо малка от гледна точка на точността на измерването в рамките на целия метод. При все това се препоръчва тези компоненти също да бъдат анализирани, при условия че има подходящо измервателно оборудване. Тъй като определянето не се различава от това при непрекъснатия газов анализ, на това място можем да направим препратка към следващите глави.

## 2.2 Непрекъснато пробонабиране (газов анализ)

Непрекъснатият газов анализ обикновено има две предназначения:

- Установяне на газовия състав с оглед да се осигури определянето на плътността на газа. Последният параметър е важен, в случай че скоростта на газа ще бъде определяна чрез разликата на налягане/ разреждане.

- Определяне на концентрациите на димния газ на един или повече компоненти на димния газ с цел сравняването на тези концентрации с допустимите норми, напр. съгласно разрешителната документация.

В първия случай изискванията за прецизност към използваната технология на измерване може и да не са толкова стриктно зададени както във втория случай, тъй като влиянието на една грешка в измерването върху плътността на газа обикновено е по-малко. Различно е при изискванията към непрекъснатото емисионно измерване, показващо спазването на нормите за допустими емисии. Ето защо в тази област немското законодателство предвижда изключително употребата на съответно изпитани измервателни устройства.

Що се отнася до кислорода, измерването е от особено голямо значение, когато получените концентрации ще бъдат използвани при привеждането към референтна стойност. В този случай една евентуална грешка в измерването ще има огромен ефект. Немското законодателство отчита тези факти и затова изисква при тестваните за годност измервателни устройства за кислород тестът за линейност например да дава максимално отклонение 2 обемни процента.

Въпреки че измерваните с устройствата концентрации се изписват директно върху съответното измервателно устройство, горещо се препоръчва да се събират и записват чрез подходящи устройства сигналите, излъчени на изхода обикновено под формата на електрически токове в диапазона 4...20 mA. Най-простият подход би бил да се използва линейно или точково записващо устройство. Целесъобразно е обаче сигналите да се подават чрез уред за автоматично регистриране в апаратура за електронна обработка на данни и там да се събират и представят както в табличен, така и в графичен вид. Въпреки че в немското екологично законодателство като правило е зададено определянето на концентрациите на димния газ да е под формата на половинчасови средни стойности (което значи, че официално достатъчната степен на интеграция се извършва за период от половин час), все пак се препоръчва сигналите да се събират обединено и да се записват в течение на значително по-кратки времеви интервали, например за една минута – по този начин ще бъде възможно промените в концентрацията, дължащи се на работата на инсталацията да се откриват директно и да може да се търсят причините за това. Изискваната интеграция (обединяване) напр. в течение на половин час, която е необходима от гледна точка на допустимите норми ще може след това пак да бъде направена допълнително чрез подходяща програма за таблични изчисления.

Тук пак трябва да се обръща особено внимание на пробовземането и на газовите тръби. Прави се разлика между два основни случая:

- Химичен анализ на газове като O2, CO и NO, които на практика не са разтворими във вода.

- Химичен анализ на газове, които са много добре разтворими във вода, като напр. HCL; също и при определянето на дела на общия въглерод трябва да се предположи наличието на такива газове.

Газове като SO2 и NO2 са гранични случаи – те са до известна степен разтворими във вода, но това зависи от стойността на pH.

И в двата случая веднага след пробовземането трябва да се извърши сепарация/отделяне на прахта с нагрята пробонабираща система и нагрят филтър. По този начин се постигат две цели:

- Предотвратява се евентуално грешно определяне на състава поради отделяне върху влажния и студен прах и реакция с него.

- Другите части на измервателната система от тръби трябва да са свободни, за да може да се предотвратяват повреди във функционирането на охладителите или измервателните устройства, дължащи се на отлагане, както и образуването на отлагане в тръбите.

В случай на газ, принадлежащ към първата група, след като е взето пробовземането от комина (за целта трябва да се използва нагреваема пробовземна система с цел избягване на преждевременна кондензация), кондензатът трябва да бъде отделен чрез охлаждане на газовия поток при достигане почти на нулевата точка. По този начин става възможно контролирано да се елиминира влажността на димния газ и да се избегне кондензация в съседните анализатори. Въпреки това се препоръчва свързващата тръбата между охладителя на пробовзетия газ и анализаторите да бъде колкото се може по-къса. Освен това всмукването на газ трябва да се настрои по начин, позволяващ използваната сонда да всмука по-голямо количество газ, отколкото е необходимо на анализаторите съгласно техните спецификации. Остатъчният газ се изпуска чрез вентил за излишно налягане или барбутиращата бутилка. Този метод има две предимства:

- Поради свръхналягането, съществуващо зад помпата, е възможно да се предотвратят неуплътнения по пътя на газа.

- Големият обемен поток води до по-кратко време на престой в системата и намалява риска от нежелани промени в концентрацията, дължащи се на абсорбции по пътя.

Газовият поток трябва да се нагласи така, че да се достигне “време за настройка” (“90%-но време”), което да е по-малко от 200 секунди, като обикновено времената за настройка варират около 60 sec.

При газовете, изброени във втората група, не трябва да се прави отделяне на водата. Газът трябва да се подава през достатъчно нагрети тръби (при температури около 180°C) директно до анализаторите. Тръбите трябва да бъдат колкото е възможно по-къси. Трябва изрично да бъде посочено, че при измерването на общия въглерод в димни газове, съдържащи органични компоненти с високо молекулярно тегло, е възможно да възникнат пиролизни ефекти и отделяне в праховия филтър и в тръбите за димния газ. Показател за това ще бъде, ако при постоянен състав на димния газ се получават прекалено дълги времена за настройка. Друг получаващ се ефект е, че сигналът за общото съдържание на въглерод се променя в зависимост от температурата на нагряване: при тръба, която става по-гореща, се получава по-висок сигнал, докато при изстудяващата се получава отслабване на сигнала. Тук помага само едно: използвайте колкото се може по-къса тръба и я нагорещявайте обилно!

Обикновено за граничните случаи SO2 и NOx, споменати по-горе, се използва газов охладител. Ако няма обаче гаранция, че отделянето на кондензата не води до съществени промени в концентрацията, по-сигурно ще бъде кондензатът също да се провери за съответните компоненти на димния газ. Другата възможност е след пробовземането да се подаде известно количество калибровъчен газ, съдържащ двете компоненти на димния газ – това да стане както директно на отвора на сондата, както и на входа на анализатора. В случай че не бъде открита разлика, значи, че не е станала и абсорбция. Всъщност понякога при стационарни инсталации стените на пробовземната система се омокрят с разтвор на фосфорна киселина, тъй като SO2 не може да се разтваря в кисела среда и по този начин ще достигне до анализатора с непроменена концентрация, дори и при дълъг път на газа. Разбира се, при определянето също и на този компонент на димния газ пътят на газа трябва да бъде възможно най-кратък.

Що се отнася до азотните оксиди, там може да се очаква равновесна реакция, при която дори при нормални условия на околната среда NO се превръща в значително количество NO2. За горивните инсталации получаващият се дял на NO2 обикновено е под 10%. Тъй като степента на превръщане зависи от времето на реакцията (времето на престой), както и от материала, от който е направена тръбата, горещо се препоръчва или винаги да се анализират и двата компонента на азотните оксиди едновременно, или, слагайки конвертор точно преди анализаторите, да се гарантира, че се анализира само един от двата компонента на азотните оксиди.

Във всички случаи трябва винаги да се гарантира, че не само газовите анализатори, но също и целият път по пробонабирането на газа (т.e. от сондата и през газовия охладител) е бил зареден с нулев газ и калибровъчен газ и че измервателните устройства са били подходящо регулирани – и всичко това трябва да става след позиционирането на изградената измервателна конструкция и преди самото измерване да е започнало. Същевременно това трябва да послужи и като тест за функционалността на цялата система за газово пробонабиране, както и като проверка на уплътнеността и на 90%-ното време за настройка. В случай че към системата е свързано регистриращо записващо устройство, то провеждането на това калибриране ще може да се документира от записвача с точна дата и час; а ако не е възможно събиране на данни по електронен път, тези периоди трябва да се отбележат в протокола.

При емисионни измервания, които траят няколко дни, се препоръчва това калибриране да се повтаря поне веднъж дневно. Евентуален спор относно отместването на индикациите на измервателните уреди може да бъде избегнато, ако калибрирането се повтаря и след края на всяка серия от измервания.

Газовото пробонабиране трябва да бъде извършвано под формата на мрежово измерване, освен в случаите, когато чрез преглед на измервателното сечение може да се докаже, че концентрацията има хомогенен характер. В това отношение може да се направи справка със заложеното в стандарта VDI 4200 за определяне на представителна пробовземна точка.

В случай че газ-анализаторите са на закрито, напр. в измервателен фургон, логично е да се съблюдават правилата за сигурност на работното място и димният газ да се отвежда извън фургона.

## 2.3 Прекъснато пробонабиране

В случай че компонентът от димния газ, който трябва да се определи чрез измерването, е газообразен, методите, които могат да се приложат, включват или сорбция, която да става на повърхностите (като сорбиращите вещества са активен въглен, силика-гел, органични смоли като XAD-2 и др.), или отделяне върху течни фази. Ако в упътването за специфичния пробовземен метод не е упоменато друго, горещо се пропоръчва за всяка сорбция да се свържат последователно поне два сорбционни съда и те да се обработват отделно. При положение че измервателният сигнал е над границата на (количествено) определяне, и в случай че се открие, че вторият сорбционен съд съдържа повече от 20 % от количеството в първия съд, това може да се разглежда като признак за непълно протичане на сорбцията. В такъв случай трябва да бъдат предприети подходящи контра-мерки. Може например пробонабирането да се повтори, като се използват три последователно свързани съда, или като се избере друг метод за сорбция.

По-нататък най-общо може да се препоръча на място да се занесат повече сорбционни съдове, сорбиращи вещества или сепаратори за филтри, отколкото са необходими за задачата по измерването. По този начин, от една страна, отговарящият за измерването ще има достатъчно материал за определяне на празни (псевдо) стойности след пробовземането, който материал ще е бил третиран във всички аспекти – включително и транспорта!, по същия начин, по който и истинските проби. От друга страна, ако се получи дефект в някое вече направено пробовземане, ще бъде много лесно липсващото пробовземане бързо да се повтори.

При започването на работата на пробовземната апаратура на място обикновено трябва да се проведе изпитване за непропускливост. За целта, когато цялата измервателна апаратура е инсталирана, тест-сондата следва да се затвори, помпата да се включи за малко, като същевременно се проследява потока през апаратурата. Друг начин е да се провери при затворена апаратура как се променя разреждането при газомера след изключване на помпата.

Отделните специфични пробовземни методи няма да бъдат описвани подробно тук. За целта може да се прочетат съответните стандарти на немските технически наредби (стандарти VDI) или на европейското законодателство с правила и наредби (DIN EN или DIN ISO). Най-вече последните често съдържат ценни инструкции за тестване и подходящо прилагане на измервателните методи.

Различават се два основни типа пробовземни метода:

- Методи с пробовземане, пропорционално на масата или на скоростта.

- Методи чрез еднаквоскоростно (изокинетично) пробонабиране.

Първият тип методи могат да се прилагат, в случай че ще се пробовземат само газообразни компоненти на димния газ. Този тип включва и едно изключение – определянето на дела на саждите – съгласно стандарта на VDI 2066, част 9. За разлика от другите частици, саждените са толкова малки, че имат съвсем пренебрежима инерция и затова и без еднаквоскоростно пробонабиране също могат да бъдат правилно определени без изкривяване на концентрацията.

Вторият тип методи за пробонабиране включват не само методите за определяне на частици (вж. напр. VDI 2066, част 7) или за свързани към частици субстанции. Тази група обхваща също така и методите за определяне на субстанции, съществуващи и в газообразно състояние, и свързани към твърди фази, както и пробонабирането, когато има предположения за наличия на аерозоли или капчици.

### 2.3.1 Методи с пробовземане, пропорционално на масата или на скоростта

При планиране на мрежово измерване е необходимо да се извърши пробовземанe, пропорционално на масата или на скоростта. Характерното за него е, че се извършва по такъв начин, че всмуканият пробовземан газов обем във всяка част от сечението е пропорционален на скоростта на потока. Тази пропорционалност може да се осигури по два различни начина:

Пробонабиране, пропорционално на масата:	
По време на мрежовото измерване скоростта на всмукаване през пробовземната дюза се оставя непроменена. Колкото по-голяма е скоростта на обемния поток (предварително установена) през всяка част от сечението, в която ще се прави пробовземане, толкова по-дълго е пробовземането за тази част от сечението.

Пробонабиране, пропорционално на скоростта:	
На всяка част от сечението следва да се прави пробовземане през един и същи период от време. Адаптирането към разпределението на масовия поток ще се постигне чрез промяна в скоростта на всмукване, като се съблюдава стриктно пропорционалността към скоростта на потока на димния газ през тази част от сечението.

Един особен случай е пробонабирането само в една пробовземна точка в измервателното сечение. Тогава единствената решаваща стойност за установяването на скоростта на всмукване, освен диаметъра на дюзата, е дебитът през сорбиращото вещество или сорбционния съд, като този дебит се определя предварително в съответния стандарт от техническото законодателство.

### 2.3.2 Методи чрез еднаквоскоростно (изокинетично) пробонабиране

Така нареченото изокинетично или еднаквоскоростно пробовземане е винаги необходимо, в случай че порсредством пробовземането ще се определят не само газови компоненти на димния газ, но също и частици или капки. За да се предотврати появата на грешни концентрации, при условие че има подходяща матрица за газово пробонабиране, скоростта на димния газ в дюзата трябва да е същата като тази на свободно струящия димен газ извън дюзата.

Ако обаче темпът на всмукване е прекалено висок, тогава скоростта в отвора на дюзата ще бъде по-висока от тази в обкръжаващата среда и ще получи “обедняване” на частици или капчици в пробовземната част от сечението, което ще доведе до установяване на прекалено ниска концентрация. В обратния случай, когато всмукването е с прекалено малък частичен обемен поток, тогава концентрацията в частичния поток ще е по-висока от тази в газохода.

Толерира се допустимо отклонение в интервала между 95 ... 115%. Контролирането на обемния поток на пробовземания газ става чрез настройване на помпата от смукателната система и същевременно чрез избиране на подходяща дюза с подходящи размери. Тук трябва да се обръща внимание на факта, че при всяка течна сорбция в standard impingers (вж напр. стандарта VDI 2452, част 1, „Измерване на имисии. Измерване на общата концентрация на флуоридни йони. Метод на impinger“), за да може работата със сорбцията да е безупречна, през изтласквачите може да се допуска само ограничен интервал на обемния поток. В този случай е много важен основният контрол чрез използване на подходящо подбрана и със съответните размери дюза. Същевременно това означава, че наличието на набор дюзи с достатъчно малка стъпка в промяна на размерите, особено в по-ниския диапазон, е необходимост. Ако например вместо дюза с диаметър 4 mm се използва следващата в набора, с диаметър 5 mm, тогава площта на устието ще се промени от 12,6 mm2 на 19,6 mm2. Ако скоростта на потока през всмукващото устие остава същата, това ще значи, че обемният поток ще се увеличи с над 55 %!

Сега няма да бъдат описвани подробно отделните методи, при които се изисква изокинетично пробонабиране, с изключение на един от тях:

В част 2 на стандарта VDI 2066 са дадени подробности за праховото измерване с патрони със стъклен памук или патрони, напълнени (натъпкани) с кварцови влакна. Тази част от стандарта следва да бъде прилагана при високи съдържания на прах (> 20...50 mg/m3). Методът в част 7 на същия стандарт, описва пробовземането с плоски филтри (концентрации на прах < 20 mg/m3). В тази връзка, няма законово регулиране за метода при димни газове, наситени с водна пара, или дори съдържащи водни капчици. Възможен заместител в това отношение е било редовното прилагане на метода, описан в част 2, тъй като когато се използват напълнени патрони, потокът през мокрите кварцови влакна не намалява толкова силно, както когато се използват плоски филтри.

Сега в стандарта DIN EN 13284-1 „Емисии от стационарни източници – определяне на масовата концентрация на прах – част 1: ръчен гравиметричен метод “ е даден метод за тези случаи и в него се описва прилагането на нагрят филтър, намиращ се отвън. Този филтър вкл. тръбата, намираща се пред него, трябва да се нагрява така, че капчиците в димния газ да се изпарят напълно. Всъщност в този случай има опасност преди достигането на филтъра част от прахта да се е събрала в огънатата част и другите части от пробовземната система, през които минава димният газ. Все пак, проявата на този ефект може да бъде намалена, като тези части от системата се изплакват с вода и ацетон след пробонабирането. Така полученият разтвор от изплакването следва  да се остави в сушилен шкаф, докато се концентрира напълно, а остатъкът се претегля и се добавя (като количество прах) към измерената от филтрите прах.

При провеждането на пробонабиране за прах, отговарящият за измерването трябва да е наясно с факта, че се касае за вид конвенционален метод. Изборът на температурата за сушене оказва съществено влияние върху резултата. В това отношение стандартът VDI 2066, част 7, съдържа дефиниция за определянето на прахта, в която се казва, че сушенето трябва да става при 150 °C. В зависимост от вида на прахта, ако изсушаването се провежда при по-ниски температури, може да се стигне до надценени резултати (напр. чрез непълното изпускане на химично свързана (кристална) вода); обратно, сушенето при по-високи температури ще доведе до намалени стойности. Oт друга страна, що се отнася до видовете прах, които са чувствителни към температурата, необходимо е да се има предвид, че понякога сушенето при 150 °C може да доведе до намалени стойности поради разпадането им. Решение на проблема е внимателното предварително планиране (планиране на измерването).

## 2.4 Установяване и контролиране на работното състояние, за което се провежда измерването

По време на измерването трябва да се гарантира, че инсталацията функционира и че налице е това работно състояние, за което се провежда определянето. Как или чрез какви средства би следвало да се характеризира това състояние – често това е работното състояние с максимални емисии – трябва да е било дефинирано в рамките на планирането на измерването. Обикновено не е възможно работните параметри да бъдат определени само чрез споразумение между измервателния институт и оператора; трябва да се вземат предвид и интересите на контролния орган. Ако споменатият план за измерването е бил направен с необходимото внимание, той ще може да е добра и подходяща основа за осъществяване на необходимото одобрение от контролния орган.

Операторът на инсталацията трябва също да се погрижи за поддържането на постоянното работно състояние или състояния, необходими за измерването, по време на целия период на измервания и пробонабирания. Вероятно за това ще се изискват значителни усилия по координацията: например при горивни инсталации трябва да се гарантира, че произвежданата топлинна енергия може също така да бъде и изкупена (потребена). От друга страна, при някои производствени процеси се изисква натрупване на материал за по-дълъг период от време, за да може да се осигури достатъчно дълготраен производствен процес.

По време на самите измервания персоналът, който отговаря за тях, трябва да се убеди, че работното състояние, необходимо за измерванията, действително е това, като за целта сами упражняват надзор на регулярни интервали от време. Измервателните данни, характеризиращи работното състояние, следва да се регистрират. Не бива да се подценява свързаната с това работа. Понякога провеждащият измерването се нуждае от значително количество време, за да може да получи информацията за работата на инсталацията така, че да е в състояние да установи най-важните работни състояния, да идентифицира съответстващите им данни и да ги запише надлежно в протокола. В идеалния случай задача на ръководещия измерването ще бъде да се погрижи за това и да осигури координацията с пробовземането.

## 2.5 Записване на данни в протоколи и оценка

За да се води добре протокола, следва да се съблюдава следното:

- Воденето на протоколи трябва да е съобразено със задачата по измерването.

- Протоколите трябва да се водят незабавно след съответните събития

- Протоколите трябва да се водят така, че да са разбираеми дори и без помощта на персонала, който извършва измерванията.

- Протоколите са бележници. Обикновено те се водят ръкописно и са един от “подпорните камъни” за последващия доклад. Препоръчително е да се пише и чертае с устойчив на водата и неизтриваем материал.

- Всяка страница от протокола следва да има дата, номер и да указва причината за воденето на протокола (напр. „Емисионни измервания в дружество “Едикаквоси”, ТЕЦ [котел 1 ]“).

Препоръчва се да се водят следните видове протоколи:

- Протокол за събитията, протекли по време на измерването (паметни бележки от обсъжданията, паметни бележки за работните процеси, за процеса по измерването и т.н.).

- Протокол (предварително отпечатан формуляр, съставен в рамките на планирането на измерването в началото на самите измервания), в който да се записват специфичните за работата параметри.

- Протоколи за пробовземанията (по един лист за всяко пробовземане).

- Протоколи за други дейности, свързани с измерванията (напр. калибриране на уредите за непрекъснато измерване, протоколи за регистриране на рамковите условия, протоколи, съпътстващи анализите на място).

Регионалните инспекторати по околна среда и водите (поне в Перник) имат много добра практика, а именно заставянето на всички участници, вкл. оператора, да подпишат протоколите, в които се съдържат най-важните данни, след като измерванията са били извършени. Тази стъпка е вид “ратификация”, чрез която е по-лесно бързо да се открие евентуална последваща промяна.

Протоколите следва да се съхраняват, както и другите важни писмени документи, отнасящи се към дадена измервателна програма. Впрочем към тези документи спадат например писмена кореспонденция, планът за измерването, както и не на последно място – докладът от измерването.

Що се отнася до измерването, образцовият доклад за емисионно измерване, приет от немската Федерална Агенция за контрол на емисиите (LAI), е установилата се в Германия форма. Този доклад го има вече и на български и може също да се използва в България. Специално внимание следва да се отдели на следните изисквания:

- Описание на инсталацията, на емисионните източници и на влаганите в процеса вещества. Инсталацията трябва да е описана еднозначно и разбираемо. На база на доклада трябва да е разбираемо и за трети лица, дали напр. на измерваната инсталация от последното измерване са настъпили промени, вкл. и от строителен тип, които евентуално да са се отразили или биха могли да се отразят на поведението на емисиите. По-нататък може да посочим да се има предвид, че в Германия  подобни доклади се използват също и за определяне на най-добрата налична техника за съответните инсталации, пречистването на димните газове и поведението на емисиите и по този начин, освен чисто работния и изпълнителен контрол, имат далеч по-важна функция от законодателна гледна точка.

- Измервателните пунктове трябва да са ясно описани. Видът на пробовземането оказва влияние на резултата от измерването, което не бива да бъде подценявано; грешки при пробовземането не могат да се поправят, даже и след това да се използват много добри аналитични инструменти.

- Измервателните методи трябва да се еднозначно характеризирани. Нерядко измервателният метод определя и стойността от измерването или стойността от измерването може да бъде правилно оценена, само ако се знае какъв е точният измервателен метод.

Всички резултати трябва да се представят така, че цялата изчислителна процедура да може да се проследи и да се разберат използваните в нея изчисления.

Приложение 2  -  Опростено изчисление на горивни параметри за изкопаеми горива

Ако е известен средният масов разход на горивото и химичният му състав от гледна точка на основните му химически съставки, както и съдържанието на кислород в димния газ, може да се направи тест за достоверност за обемния поток на димния газ, както и съответно да се направи опростено изчисление за един реалистичен среден обемен поток, въз основа на формулите и обясненията, дадени по-долу:

Иска се:

Състав на горивото като масов дял на следните компоненти:

C -въглерод, H-водород, O-кислород, S-сяра, A-пепел, W-вода

Сборът на тези компоненти трябда да се приведе към 1, така че

C+H+O+S+A+W = 1

Формули за стехиометрично изгаряне на гориво с атмосферен въздух:

Долна топлина на изгаряне в kj/kg гориво: (33900xC+117000x(H-O/8)+10500xS-2500xW)

Минимално изискване за кислород VO_min в Nm3 O2/kg гориво=(C/12+H/4-O/32)x 22,4

Минимално изискване за въздух Vair_min в Nm3 въздух/kg гориво = VO_min/0,21

Минимални обеми димен газ:

V_CO2min в Nm3/kg гориво = 1.8533 x C,

V_N2min в Nm3/kg гориво = Vair_min x 0,79

V_H2Omin в Nm3/kg гориво = 11,11 x H + 1,243 x W

На база на предположението за пълно стехиометрично изгаряне, минималният обем димен газ се получава така:

Vдим.газ_min_сух в Nm3/kg гориво = V_CO2min + V_N2min

Vдим.газ_min_мокър в Nm3/kg гориво = V_CO2min + V_N2min + V_H2Omin

Излишък на въздух на база съдържанието на кислород, измерено в сухия димен газ,

Дял на съдържанието на кислород в сухия димен газ: Oc (напр. съдържание 6%   -> Oc =0,06)

Излишък на въздух при изгарянето:

Vair_exc в Nm3/kg гориво = (Oc x Vдим.газ_min_сух)/(0,21-Oc)

Тогава може да се изчисли общият специфичен димен газ Vдим.газ_total:

Vдим.газ_total_сух = Vдим.газ_min_сух + Vair_exc

Vдим.газ_total_мокър = Vдим.газ_min_мокър + Vair_exc

Въз основа на тези специфични обеми може да се изчисли общият обем в Nm3/h на база масовия разход на гориво в kg/h. В това изчисление не са включени всички аспекти на изгарянето (напр. съдържанието на вода в атмосферния въздух, който е средата за изгарянето, или непълното изгаряне на горивото), но методът е достатъчно добър, за да се провери измерената струя на димния газ, или да се направи оценка за една реалистична струя на димния газ, която да се използва в дисперсионното моделиране.

Ето един пример:

Гориво въглища,C=0,20; H=0,02; O=0,08; S=0,01, A=0,55; W=0,13 (такива биха били напр. Пернишките въглища)

Долна топлина на изгаряне в kj/kg гориво:

(33900x0,2+117000x(0,02-0,08/8)+10500x0,01-2500x0,13) = 7730 kj/kg

VO_min = (0,2/12+0,02/4-0,08/32)x 22,4 = 0,429 Nm3/kg

Vair_min = 0,429/0,21 = 2,044 Nm3/kg

V_CO2min = 1.8533 x 0,2 =  0,371 Nm3/kg

V_N2min =2,044 x 0,79 =  1,615 Nm3/kg

V_H2Omin = 11,11 x 0,02 + 1,243 x 0,13 = 0,384 Nm3/kg

Въз основа на предположението за пълно стехиометрично изгаряне, минималният обем димен газ ще се получи така:

Vдим.газ_min_сух = 0,371 + 1,615 = 1,986 Nm3/kg

Vдим.газ_min_wet = 1,986+0,384= 2,37 Nm3/kg

Излишък на въздух в изгарянето, ако съгласно измерванията O2 е 13 обемни % в сухия димен газ (много висока стойност, но измерена напр. в ТЕЦ в Перник):

Vair_exc = (0,13 x 1,986)/(0,21-0,13) = 3,22 Nm3/kg

Тогава може да се изчисли общият специфичен димен газ Vдим.газ_total:

Vдим.газ_total_сух = 1,986 + 3,22 = 5,21 Nm3/kg

Vдим.газ_total_мокър = 2,37 + 3,22 =  5,59 Nm3/kg

(само за сравнение – съдържанието на кислород 6%, което е типичното референтно съдържание при допустимите норми, би дало като резултат специфичен обем на излишен въздух само 0,79 Nm3/kg.

Тогава струята на димния газ ще бъде много по-малка.

Ако средният масов поток на час от котела е напр. 60000 kg/h, тогава потокът на димния газ (мокър) при 13% съдържание на кислород би бил: 60000 x 5,59 = 335400 Nm3/h. Този резултат след това може да бъде използван в дисперсионното моделиране.

Приложение 3a – Разположение на площите от 1km2 за битово отопление

Приложение 3b  -  Резултати от емисионни измервания за битово отопление с кафяви въглища

На следната таблица A3b-1 са показани характеристиките на кафяви въглища (брикетирани), използвани в Източна Германия. За тези видове въглища са били проведени горивни опити с най-разпространените видове горивни инсталации за битово отопление, а емисиите са били измерени, за да се определят емисионни фактори. Фигури от A3b-1 дo A3b-3 показват резултатите от измерванията за NOx, SO2 и обща прах чрез интервали за емисионни фактори за различните видове въглища.

Имената в таблицата са и описател за произхода на въглищата. Те са дадени за идентификация на съответните резултати от измервания за емисионни фактори. Процентите значат масов % за въглища в сурово състояние (неизсушени).

Таблица A3b-1: Видове кафяви въглища, използвани в измерванията

| Въглища | Долна топлина на изгар. MJ/kg | Пепелно съдържание % | Съдържание на влага % | Съдържание на сяра % | Общо въглеродно съдърж. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lausitz 3 | 19 | 6 | 18 | 0,89 | 50,4 |
| Stedten | 20,1 | 11,3 | 18,6 | 2,91 | 49,8 |
| Salzkohle (солни въгл.) | 20,5 | 11,4 | 14,1 | 4,5 | 54,2 |
| Profen 1 | 21,4 | 9,1 | 14,6 | 2,66 | 56,2 |
| Profen 2 | 22,05 | 9,8 | 10 | 2,16 | 58,95 |
| MIBRAG 1 | 20,36 | 15,6 | 12,4 | 2,84 | 53,4 |
| Lausitz 1 | 20,40 | 5,3 | 11,4 | 0,64 | 56,4 |
| MIBRAG 2 | 21,05 | 14,3 | 12, 3 | 2,74 | 55,6 |
| Lausitz 2 | 20,45 | 6,7 | 12, 3 | 0,78 | 56,2 |
| Boehmen (Бохемия) | 24,81 | 8,1 | 8,0 | 0,43 | 65,5 |
| Baschkirien | 19,51 | 19,4 | 9,4 | 0,68 | 50,4 |
| Polen (Полша) | 19,69 | 7,7 | 15,3 | 0,49 | 54,0 |

Figure A3b-1: Интервали за емисионен фактор за NOx

Figure A3b-2: Интервали за емисионен фактор за SO2

Figure A3b-3: Интервали за емисионен фактор за обща прах

| Табл. A3c-1: Пример за резултати от изчисл. на емисиите от битово отопление |
| --- |
| Осн. данни за жилищата |  | Калоричност |
| Ср.отопл. жил. площ: | 60 | m2 |  | Лигнитни въгл. | 17 | MJ/kg |
| Потребл. на енергия: | 50 | W/m2 |  | Дърва | 15 | MJ/kg |
| Ср. часове за отопл.: | 4320 | hrs |  | Нафта | 42.7 | MJ/kg |
| PM10/прах | 0.95 |  |  |  | Газ | 46 | MJ/m3 |
| Емисионни фактори |  |  |
| въглища (лигнит) | изсушени дърва |  |  | Потребл. на гориво |
| Ем. фактор_NOx [kg/TJ] | 90 | Ем. фактор_NOx [kg/TJ] | 70 |  | t/г. |  |
| Ем. фактор_SO2 [kg/TJ] | 600 | Ем. фактор_SO2 [kg/TJ] | 6 |  | 31010 | лигнит |
| Ем. фактор_Pb [g/TJ] | 20 | Ем. фактор_Pb [g/TJ] | 95 |  | 9372 | дърва |
| Ем. фактор_прах [kg/TJ] | 500 | Ем. фактор_прах [kg/TJ] | 500 |  | 563 | нафта |
| Ем. фактор_PM10 [kg/TJ] | 475 | Ем. фактор_PM10 [kg/TJ] | 475 |  | 588 | газ |
| нафта |  | Газ |  |  | Данни въгл./лигнит: |
| Ем. фактор_NOx [kg/TJ] | 50.00 | Ем. фактор_NOx [kg/TJ] | 42 |  | 1 - 1.7 %S |
| Ем. фактор_SO2 [kg/TJ] | 470.00 | Ем. фактор_SO2 [kg/TJ] | 0.5 |  | 25-30% пепел |
| Ем. фактор_Pb [g/TJ] | 5.00 | Ем. фактор_Pb [g/TJ] | 0 |  | 1TJ = 58.8t въглища |
| Ем. фактор_прах [kg/TJ] | 1.50 | Ем. фактор_прах [kg/TJ] | 0.03 |  |  |  |
| Ем. фактор_PM10 [kg/TJ] | 1.43 | Ем. фактор_PM10 [kg/TJ] | 0.0285 |  | Данни за нафта |
|  |  |  |  |  |  |  | 1%S |  |
|  |  |  |  |  |  | Nox x 0.64 |  |  |
| Област # | NOx kg/h | SO2 kg/h | Pb g/h | прах kg/h | PM10 kg/h | NO2 kg/h | h [m] |  |
| 1 | 0.64 | 3.70 | 0.24 | 3.61 | 3.43 | 0.41 | 8.5 |  |
| 2 | 0.45 | 2.36 | 0.21 | 2.66 | 2.53 | 0.29 | 6.2 |  |
| 3 | 0.36 | 1.92 | 0.16 | 2.05 | 1.95 | 0.23 | 8.5 |  |
| 4 | 0.45 | 2.21 | 0.22 | 2.56 | 2.43 | 0.29 | 8.5 |  |
| 5 | 1.11 | 6.52 | 0.39 | 6.05 | 5.75 | 0.71 | 8.5 |  |
| 6 | 0.25 | 1.16 | 0.14 | 1.37 | 1.30 | 0.16 | 11.1 |  |
| 7 | 0.84 | 4.85 | 0.32 | 4.84 | 4.60 | 0.54 | 11.1 |  |
| 8 | 0.37 | 1.89 | 0.16 | 2.03 | 1.92 | 0.24 | 8.5 |  |
| 9 | 0.98 | 5.78 | 0.34 | 5.45 | 5.18 | 0.63 | 8.5 |  |
| 10 | 0.23 | 1.09 | 0.10 | 1.23 | 1.17 | 0.15 | 8.5 |  |
| 11 | 0.56 | 3.06 | 0.20 | 3.08 | 2.93 | 0.36 | 8.5 |  |
| 12 | 0.31 | 1.51 | 0.16 | 1.67 | 1.59 | 0.20 | 8.5 |  |
| 13 | 0.36 | 2.00 | 0.15 | 1.97 | 1.87 | 0.23 | 8.5 |  |
| 14 | 0.38 | 1.93 | 0.16 | 1.98 | 1.88 | 0.24 | 8.5 |  |
| 15 | 0.67 | 3.92 | 0.23 | 3.66 | 3.48 | 0.43 | 6.2 |  |
| 16 | 0.29 | 1.48 | 0.14 | 1.72 | 1.63 | 0.19 | 6.2 |  |
| 17 | 0.21 | 1.11 | 0.09 | 1.22 | 1.15 | 0.14 | 8.5 |  |
| 18 | 0.45 | 2.38 | 0.20 | 2.62 | 2.49 | 0.29 | 11.1 |  |
| 19 | 0.32 | 1.73 | 0.14 | 1.87 | 1.77 | 0.20 | 8.5 |  |
| 20 | 0.50 | 2.60 | 0.23 | 2.87 | 2.73 | 0.32 | 11.1 |  |
| 21 | 0.25 | 1.30 | 0.13 | 1.51 | 1.44 | 0.16 | 16.3 |  |
| 22 | 0.86 | 5.07 | 0.29 | 4.87 | 4.62 | 0.55 | 11.1 |  |
| 23 | 0.19 | 0.93 | 0.07 | 0.86 | 0.82 | 0.12 | 16.3 |  |
| 24 | 0.38 | 2.00 | 0.15 | 2.01 | 1.91 | 0.24 | 11.1 |  |
| 25 | 0.18 | 0.85 | 0.11 | 1.05 | 1.00 | 0.12 | 8.5 |  |
| 26 | 0.60 | 3.38 | 0.24 | 3.48 | 3.31 | 0.38 | 8.5 |  |
| 27 | 0.72 | 4.09 | 0.28 | 4.03 | 3.83 | 0.46 | 8.5 |  |
| 28 | 0.88 | 5.21 | 0.30 | 4.95 | 4.70 | 0.57 | 8.5 |  |
| 29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 18.9 |  |
| Sum:[kg/h] | 13.8 | 76.0 | 5.6 | 77.3 | 73.4 | 8.8 |  |  |
| Sum:[t/г.] | 59.6 | 328.4 | 24.0 | 333.9 | 317.2 | 38.2 |  |  |

Приложение 3c – Резултати от изчисляване на емисии от битово отопление

Приложение 4a  -  Примерът с Перник – Организация на оценката на трафика и резултати

Като практически пример в този раздел са разработени и показани нагледно етапите, необходимите при акциите по преброяване и при оценката на резултатите като образецът е град Перник, където по време на Туининг-проекта бе постигнато първата оценка на транспорта.

Допълнително са представени някои резултати от акцията по преброяване с цел даване на първоначални насоки как би могъл понастоящем да протича транспортът в един типичен български град, който в миналото е бил икономически зависим от минното дело и свързаното с него промишлено производство, а в момента се превръща в средище на текстилната промишленост, от една страна, и нови технологии, от друга, като центърът на града все още е мястото за бизнес, периодично снабдяващ местното население.

Дефиниция на главната пътна мрежа и избор на пунктовете за 24-часово преброяване

На следващата фигура е представен преглед на основната пътна мрежа и позициите на пунктовете за 24-часовото преброяване:

Дефиниране на секторите в пътната мрежа и избор на пунктовете за краткосрочно преброяване

Освен тази най-важна 24-часова преброителна акция, бяха извършени четири допълнителни акции по преброяване, които обхващаха голям брой пунктове. За тази цел пътната мрежа в Перник бе разделена на четири сектора, показани на следващата фигура A4a-2:

Като пример в долната част на следващата фигура A4a-3 са показани пунктовете за 8-часовата акция по преброяване “Магистрала”. В допълнение към пунктовете №№ “2q”, “3c”, “7q” и “7b”, където движението вече е било преброено по време на 24-часовата акция и пак е било преброено по време на тази 8-часова акция, имаше и други налични пунктове, позволяващи да се получи по-подробна информация за потока на трафика в този сектор на града.

Определяне на графика по преброяването

Всеки от секторите бе обхванат с отделна преброителна акция, траеща 8 часа, 5 часа или (при “Стомана”) само 3 часа (опитна). Преброителните акции бяха проведени през нормалните работни дни от вторник сутрин до петък сутрин. Графиците бяха установени както следва, за да може акциите да се проведат от същия екип преброители:

–24 (+2)-часови преброителни акции (пример на график с 2 часа застъпване):
			1. Дневна акция: 6h - 15h (целият екип)
				почивка
			1. Нощна акция: 21h – 2h (първата половината от екипа)
 				смяна на преброителите
			2. Нощна акция: 2h – 6h (втората половината от екипа)
				почивка
			2. Дневна акция: 14h – 22h (целият екип)

–  8-часови преброителни акции (“Магистрала”, “Северозапад”):6h–9h, 12h–14h, 16h–19h

– 5-часова преброителна акция          (“Център”):		15h – 20h

– 3-часова преброителна акция	         (“Стомана” = проба): 6h – 9h

Във всяка преброителна акция са участвали минимум 24 и максимум 32 човека.

Точно определяне на задачите на всеки участващ преброител

При подготовката на акциите трябваше предварително добре да се определи задачата на всеки, участващ в преброяването, за да се избегна объркване по време на самата акция и при оценката на резултатите. Тъй като финансовите средства за тези преброителни акции бяха много ограничени (2500 евро), нямаше да има възможност някоя акция да бъде повторена, за да се запълнят липсващи данни.

Определянето на задачите включваше:

  - Пункт (кръстовище, пътен сектор/участък, страна на пътя, точно местоположение на преброителя)

  - Посока на автомобилния поток

  - Пътно платно (в случай че е повече от едно в някоя посока)

  - Видове автомобили, които трябва да се преброяват

    - тежкотоварни автомобили (през деня трябваше да се разграничава между 7 различни вида, тези данни бяха необходими за корекции в програмата за емисионни фактори Mobilev)

    - или леки автомобили, автобуси (през деня 2 различни вида) и тролейбуси

    - или (на пунктове с малък поток движение) всички 11 вида автомобили

Вечер и нощем четирите категории – “леки автомобили, “камиони”, “автобуси” и “тролеи”, са броени без по-нататъшно разграничение по типове.

Оформяне на регистр. формуляри и инструктаж на персонала

Регистрационните формуляри за документиране на резултатите от преброяването са дадени в Приложения 4b и 4c. Те са оформени така, че да е възможно за всеки отделен формуляр да се отбелязва по-късно начало, паузи, или по-ранен край на дейността по преброяване, като се взима предвид, че винаги може да се получат липсващи данни, и следователно е по-добре да се отбележат празнотите в данните. По този начин бе възможно този набор от данни да бъде допълнен по подходящ начин чрез интерполация или проекция/прогноза.

Хората бяха инструктирани, че няма проблем да почиват, но че ще бъде проблем, ако тези почивки не се отбелязват по съответния начин.

За всеки преброител и за всеки час от акцията бе необходим отделен формуляр за данните. В края на всички акции бяха попълнени около 1000 формуляра.

За да може по-лесно да различава между различните видове и типове превозни средства, всеки преброител получи каталог с представителни снимки за всеки вид автомобил (вж. пример в Приложение 4d).

Оценка на данните, получени от 24-часовите акции; някои резултати за характеристиките на дневния транспорт за леки коли и камиони

Следващата стъпка са оценката и качественият контрол на данните от 24-часовата акция за всеки пункт и за всяка посока на транспортния поток, отделно за леки коли, камиони, автобуси и тролейбуси съответно. Резултатите за леките коли и камионите при пункт № 1 (вход към центъра на града, с 6 различни посоки на транспортния поток) са показани на следните 2 фигури A4a-4 и A4a-5:

Фигура A4a-4:

Що се отнася до леките коли, наблюдаваните характеристики на трафика при този пункт значително се различават от наблюдаваните в Германия. Определено няма “сутрешен пик”, което означава, че леките автомобили не са обичайното средство за транспортиране на хората до местоработата им в града. Тъй като същото бе наблюдавано също и при други пунктове в Перник, логично е, че вероятно работещите се придвиждат най-вече с автобуси, тролейбуси или ходят пеша до работа.

Транспортът с лични автомобили, който в Перник все пак обаче е значителен, изглежда в по-голям процент зависим от други цели (покупки, търговия) отколкото в Германия.

От друга страна, дейността на камионите бе концентрирана в часовете преди обяд. Това до голяма степен съвпада с особеностите на трафика, известен за немските градски центрове. Но както е видно на фигурата, може да има и изключения от това правило (напр. “Раковски”, посока юг/юг, където много разлятото и плоско разпределение сутрин и на обяд е съпроводено с ясно очертан пик вечер).

Фигура A4a-5:

Проверки на качеството на данните за транспорта

Критериите за качество на резултатите от преброяванията в Перник, дадени по-рано, бяха изпълнени за почти всички преброителни пунктове. При малкото случаи с по-съществени отклонения съществуваха по-маловажни пътища с излаз на кръстовището, които позволяваха определен брой автомобили да се вмъкват или измъкват, без да са регистрирани. На фона на цялостното качество на данните за транспорта и резултатите от изчисленията за общото качество на въздуха, тези отклонения могат да бъдат пренебрегнати.

Проверките за достоверност за обобщения транспортен поток показаха някои кръгообразни характеристики, което може да бъде обяснено с факта, че при шофьорите има тенденция да избягват завоите наляво на големи кръстовища, а предпочитат да завиват надясно.

Изчисление на 24-часовите прогнози/проекции, резултати за коефициентите, препоръки

За да получим 24-часовия обем на транспорта на база краткосрочните преброявания, бе направено изчисление на проекции, основаващи се на данните на “съответния” клон от съседен “24-часов пункт”. От “съответстващте” клонове се вземаха нужните “коефициенти” M.

Така намерените коефициенти M за проекциите според различните пунктове в град Перник попадаха в интервалите

– от 1,7 до 2,5 за 8-часовите акции по преброяване (тенденция: по-ниски стойности за автобуси, по-високи за камиони)

– от 2,5 до 4,1 за 5-часовата акция следобяд в града (тенденция: по-ниски стойности за леки автомобили, по-високи за другите категории автомобили, което означава, че леките коли да се наблюдават по-често следобяд)

– от 3 дo 11 за 3-часовата преброителна акция “Стомана” сутринта

Докато при 8-часовите акции, както и при 5-часовата акция в града, се стигна до доста приемливи резултати и възможните отклонения от тези резултати лежаха бяха също на приемливо ниво, то възможните отклонения от резултатите на 3-часовата акция бяха доста високи.

Всъщност 3-часовата акция се проведе в най-незначителния (от гледна точка на емисиите от транспорта) сектор на пътната мрежа. Тя бе замислена като упражнителна акция, която да се проведе от местния РИОСВ като получаване на първоначален практичен опит и установяване дали всички инструкции към преброителите, вкл. спецификациите за видовете превозни средства, са били достатъчни.

Ето защо въз основа практическия опит в Перник и докато се натрупа повече практически опит и знания за характеристиките на поведението на трафика в България, се препоръчва преброителни акции да бъдат провеждани само на база добре подбрани (поне някои от тях) 24-часови пунктове. Преброяванията на трафика на допълнителни пунктове следва да обхващат минимум петте, а най-добре 8-те най-оживени часове от деня, което би трябвало да е установено предварително чрез първите 24-часови акции.

Двойното (или дори тройно) преброяване в някои пунктове също позволява да се получи представа за вариацията на транспортния поток през различни дни от седмицата, която всъщност за някои пунктове може да бъде доста съществена (обикновено 20% за леки автомобили, но се достига и до 35% в някои пунктове, най-често 30% за камиони и до 50% за дизелови автобуси, докато при тролейбусите се наблюдават слаби вариации).

Накрая резултатите от различните преброителни акции бяха осреднени.

Резултати за състава на автомобилния парк във вътрешността на града, вземайки предвид различните типове камиони и автобуси

След като бяха изчислени 24-часовите данни за трафика при всички пунктове, поотделно за категориите “леки коли”, “камиони”, “автобуси” и “тролеи”, камионите и дизеловите автобуси бяха разграничени още веднъж на 7 типа камиони и 2 типа автобуси съгласно “преобладаващите проценти” такива типове в съответния автомобилен парк за тяхната категория.

“Преобладаващите проценти” бяха средни стойности за всички пунктове, обхванати с преброителните акции в 4-те различни сектора, отразяващи приблизително различните ситуации на градски трафик.

| Таблица A4a-1: Преобладаващи различни видове автомобили в центъра на града по време на 5-часовата преброителна акция |
| --- |
| Видове автомобили | Общ обем на трансп. | % от целия обем | % от катего-риите МПС | категории МПС | % от целия обем |
| леки автомобили | 36190 | 87,1 | 100 | Леки коли | 87,1 |
| малогаб. камиони, един. гуми | 3312 | 8,0 | 84,5 |  |  |
| малки камиони, двойни гуми | 441 | 1,1 | 11,3 |  |  |
| средни камиони, 2 оси, 7,5 - 12 t | 129 | 0,3 | 3,3 |  |  |
| тежки камиони, 2 оси, над 12 t | 12 | 0,0 | 0,3 |  |  |
| камиони и ремаркета, 3 оси | 20 | 0,0 | 0,5 |  |  |
| камиони-ремаркета, 4 оси | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| камиони-ремаркета, (над) 5 оси | 5 | 0,0 | 0,1 | Камиони | 9,4 |
| автобуси, 2 axles | 888 | 2,1 | 80,1 |  |  |
| автобуси, 3 axles | 220 | 0,5 | 19,9 | Автобуси | 2,7 |
| Тролеи | 321 | 0,8 | 100 | Тролеи | 0,8 |
| Сума | 41542 | 100,0 |  |  | 100 |

Докато вътре в града и следобед от автомобилния парк отчетливо преобладават леките автомобили и малогабаритните камиони, в другите части на града, и много ясно в близост до магистралата, по-важни са средните и тежките камиони.

| Таблица A4a-2: Преобладаващи различни видове автомобили по време не 8-часовата преброителна акция “Северозапад” |
| --- |
| Видове автомобили | Общ обем на трансп. | % от целия обем | % от катего-риите МПС | категории МПС | % от целия обем |
| леки автомобили | 37780 | 80,5 | 100 | Леки коли | 80,5 |
| малогаб. камиони, един. Гуми | 4453 | 9,5 | 65,5 |  |  |
| малки камиони, двойни гуми | 886 | 1,9 | 13,0 |  |  |
| средни камиони, 2 оси, 7,5–12 t | 626 | 1,3 | 9,2 |  |  |
| тежки камиони, 2 оси, над 12 t | 242 | 0,5 | 3,6 |  |  |
| камиони и ремаркета, 3 оси | 479 | 1,0 | 7,0 |  |  |
| камиони-ремаркета, 4 оси | 67 | 0,1 | 1,0 |  |  |
| камиони-ремаркета, (над) 5 оси | 43 | 0,1 | 0,6 | Камиони | 14,5 |
| автобуси, 2 оси | 1584 | 3,4 | 82,4 |  |  |
| автобуси, 3 оси | 338 | 0,7 | 17,6 | Автобуси | 4,1 |
| Тролеи | 422 | 0,9 | 100 | Тролеи | 0,9 |
| Сума | 46921 | 100,0 |  |  | 100,0 |

Транспортната обстановка и съставът на автомобилния парк, установени при акцията “Северозапад” доста се доближава да средния автомобилен парк, установен в сбора от всички акции. За целите на този анализ пункт № 16 “Път към Гърция” бе изключен. Този път не допира територията на град Перник, а преминава през покрайнините на Перник в югоизточна посока. Тъй като на този път ясно преобладават автомобилите за дълги разстояния с много голям дял на тежкотоварните камиони, резултатите от преброяването не са типични за градския трафик. Затова те са показани отделно в последната таблица.

| Таблица A4a-3: Преобладаващи различни видове автомобили при 8-час. акция “Магистрала” |
| --- |
| Видове автомобили | Общ обем на трансп. | % от целия обем | % от катего-риите МПС | категории коли | % от целия обем |
| леки автомобили | 32966 | 80,4 | 100 | Леки коли | 80,4 |
| малогаб. камиони, един. гуми | 3852 | 9,4 | 59,7 |  |  |
| малки камиони, двойни гуми | 900 | 2,2 | 14,0 |  |  |
| средни камиони, 2 оси, 7,5 - 12 t | 695 | 1,7 | 10,8 |  |  |
| тежки камиони, 2 оси, над 12 t | 276 | 0,7 | 4,3 |  |  |
| камиони и ремаркета, 3 оси | 369 | 0,9 | 5,7 |  |  |
| камиони-ремаркета, 4 оси | 189 | 0,5 | 2,9 |  |  |
| камиони-ремаркета, (над) 5 оси | 167 | 0,4 | 2,6 | Камиони | 15,7 |
| автобуси, 2 оси | 1391 | 3,4 | 86,9 |  |  |
| автобуси, 3 оси | 209 | 0,5 | 13,1 | Автобуси | 3,9 |
| Тролеи | 0 | 0,0 | 100 | Тролеи | 0,0 |
| Сума | 41014 | 100,0 |  |  | 100,0 |

| Таблица A4a-4: Преобладаващи различни видове автомобили при 3-часовата акция “Стомана” |
| --- |
| Видове автомобили | Общ обем на трансп. | % от целия обем | % от катего-риите МПС | категории коли | % от целия обем |
| леки автомобили | 1263 | 61,7 | 100 | Леки коли | 61,7 |
| малогаб. камиони, един. гуми | 298 | 14,6 | 59,8 |  |  |
| малки камиони, двойни гуми | 46 | 2,2 | 9,2 |  |  |
| средни камиони, 2 оси, 7,5 -12 t | 42 | 2,1 | 8,4 |  |  |
| тежки камиони, 2 оси, над 12 t | 32 | 1,6 | 6,4 |  |  |
| камиони и ремаркета, 3 оси | 25 | 1,2 | 5,0 |  |  |
| камиони-ремаркета, 4 оси | 19 | 0,9 | 3,8 |  |  |
| камиони-ремаркета, (над) 5 оси | 36 | 1,8 | 7,2 | Камиони | 24,3 |
| автобуси, 2 оси | 216 | 10,6 | 83,1 |  |  |
| автобуси, 3 оси | 44 | 2,1 | 16,9 | Автобуси | 12,7 |
| Тролеи | 26 | 1,3 | 100 | Тролеи | 1,3 |
| Сума | 2047 | 100,0 |  |  | 100,0 |

На последната таблица е показан съставът на транспорта на пункт №16 “Път към Гърция”. Поради факта, че преобладава транспортът на дълги разстояния, делът на тежките камиони с 5 или повече оси е забележително голям. Той е 7,9 % от общия обем на транспорта или 23,4 % от всички камиони.

| Таблица A4a-5: Преобладаващи различни видове автомобили при 24-часово преброяване на пункта “Път кам Гърция” |
| --- |
| Видове автомобили | Общ обем на трансп. | % от целия обем | % от катего-риите МПС | категории коли | % от целия обем |
| леки автомобили | 4076 | 63,3 | 100 | Леки коли | 63,3 |
| малогаб. камиони, един. гуми | 773 | 12,0 | 35,7 |  |  |
| малки камиони, двойни гуми | 368 | 5,7 | 17,0 |  |  |
| средни камиони, 2 оси, 7,5 -12 t | 315 | 4,9 | 14,5 |  |  |
| тежки камиони, 2 оси, над 12 t | 9 | 0,1 | 0,4 |  |  |
| камиони и ремаркета, 3 оси | 152 | 2,4 | 7,0 |  |  |
| камиони-ремаркета, 4 оси | 43 | 0,7 | 2,0 |  |  |
| камиони-ремаркета, (над) 5 оси | 507 | 7,9 | 23,4 | Камиони | 33,7 |
| автобуси, 2 оси | 192 | 3,0 | 99,5 |  |  |
| автобуси, 3 оси | 1 | 0,0 | 0,5 | Автобуси | 3,0 |
| Тролеи | 0 | 0,0 | 100 | Тролеи | 0,0 |
| Сума | 6436 | 100,0 |  |  | 100,0 |

Чрез тези резултати се получават първоначални насоки за състава на автомобилния парк в българските промишлени градове, които може да са от полза за по-нататъшна оценка на емисиите от транспорт на други места.

След това трябва да се съставят данните за 24-часовите прогнози за различните улици или пътни сегменти и да се подготвят по начин, подходящ за задаването им в системата за дисперсионно моделиране.

Приложение 4b – Формуляр за преброяване – подробен вариант

Приложение 4c – Формуляр за преброяване – обобщен вариант

Приложение 4d  -  Пример от каталога с подлежащи на преброяване превозни средства

Приложение 5a – Онагледяване на емисионните източници в GIS (географска инф. система)

Фигура A5-1 Разположение на емисионните източници:

Приложение 5b – Онагледяване на резултатите от изчисленията в GIS

Фигура A5-2: NO2 – Произход на замърсяването

Приложение 5c - Онагледяване на резултатите от изчисленията в GIS

Фигура A5-3: PM10 – средногодишна от ТЕЦ, комин + неорганизирани емисии

Приложение 5d – Библиография към Раздел 6.3 – Дисперсионно моделиране

Baltrusch, M. (1995): Vergleich verschiedener einfacher Modelle – Screening-Modelle – zur Berechnung der Immissionsbelastung im Straßenraum durch Kfz-spezifische Schadstoffe. Heft 1991 Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz der Hessischen Landesanstalt für Umwelt.

BASt (1986): Straßenverkehrszählungen 1985 в der Bundesrepublik Deutschland. Erhebungs- und Hochrechnungsметодik. Schriftenreihe Straßenverkehrszählungen, H. 36. Im Auftrag des Bundesministers für Verkehr, Bergisch Gladbach, 1986. Hrsg.: Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch Gladbach.

Flassak, Th., Bächlin, W., Bösinger, R., Blazek, R., Schädler, G., Lohmeyer, A. (1996): Einfluss der Eingangsparameter auf berechnete Immissionswerte für Kfz-Abgase – Sensitivitätsanalyse. В: FZKA PEF-Bericht 150, Forschungszentrum Karlsruhe.

Hanna, S.R. (1993): Uncertainties in air quality model predictions. Boundary Layer Meteorology 62: 3-20.

Romberg, E., Bösinger, R., Lohmeyer, A., Ruhnke, R., Röth, E. (1996): №-NO2-Umwandlungsmodell für die Anwendung bei Immissionsprognosen für Kfz-Abgase. Hrsg.: Gefahrstoffe-Reinhaltung der Luft, Band 56, Heft 6, S. 215-218.

Röckle, R., Richter, C.-J. (1995): Ermittlung des Strömungs- und Konzentrationsfeldes im Nahfeld typischer Gebäudekonfigurationen – Modellrechnungen –. Abschlussbericht PEF 92/007/02, Forschungszentrum Karlsruhe.

Schädler, G., Bächlin, W., Lohmeyer, A., van Wees, T. (1996): Vergleich und Bewertung derzeit verfügbarer mikroskaliger Strömungs- und Ausbreitungsmodelle. В: Berichte Umweltforschung Baden-Württemberg (FZKA-PEF 138).

Schatzmann, M. (1979): An Integral Model of Plume Rise. Atmospheric Environment, Vol. 13, pp. 721-731.

Thomas, P., W. Hübschmann, H. Schüttelkopf и S. Vogt (1983): Experimental determination of the atmospheric dispersion parameters at the Karlsruhe Nuclear Research Center for 160 m и 165 m emission heights. Part 1: Measured data. Report of Karlsruhe Nuclear Research Center.

Приложение 6 – Зависимости между средногодишната стойност и  краткосрочната концентрация

1. Общи забележки

Освен нормите за съответните средногодишни стойности за NO2, SO2 и PM10, Наредба № 9 и базовата европейска Директива 1999/30/EC определят краткосрочни норми, които могат да бъдат превишавани в ограничен брой случаи на година. За изчисляването на характерните краткосрочни стойности за местното КАВ, които да могат да се сравняват с тези норми, традиционният подход чрез класическите изчисления на дисперсията на база времеви редове, включващи една или повече години, не се оказва много приемлив поради разходите, свързани със събирането на необходимите входни данни и несигурностите на нормално очаквания резултат от изчисленията (вж. Clai et al., 1999).

По-долу е описана процедура за оценка, прилагана в SELMAGIS за установяване на корелация между средногодишните стойности, изчислени със SELMAGIS, и честотите на превишение. Основа на този базиращ се на оценка метод са били данни от измервания на различни станции, като се има предвид, че статистическата сигурност на прогнозите нараства с нарастване броя на включените измервателни стойности.

2. Процедура

За да се оценят честотите на превишение, трябва да се използват измервателни данни, събрани от автоматичните измервателни станции. Тук трябва да се обърне внимание на изискването за оценката – да се въведат колкото е възможно повече данни от различни типове измервателни станции (напр. измервателни станции на открито, измервателни станции близо до големи емисионни източници като улици и/или промишлени инсталации, измервателни станции в улични каньони с плътно застрояване, както и измервателни станции за градска фонова концентрация). Първата стъка се състои в анализирането на данните от качествено осигурените времеви редове от измерванията, за да може да бъдат определени някои статистически параметри като средногодишна стойност и съответстващата честота на превишение за всички налични станции. Добро средство при тази задача би била напр. таблична програма или друг софтуерен продукт.

Следващата препоръчвана стъпка е начертаването на изчислените параметри в една двуизмерна диаграма (т.нар. “диаграма на разсейване” – scatter plot), нанасянето на средногодишните стойности на оста x и съответстващата честота на превишение при различните стойности за краткосрочна концентрация на оста y. Анализът трябва да се направи отделно за всеки замърсител и за всички краткосрочни стойности. Като резултат от това ще се получат двуизмерни диаграми, съдържащи различни “разсейки”. Тези видове диаграми първо следва да бъдат проверени за достоверност и основна структура. Напр. ако средно-годишните стойности са много ниски, би трябвало да се очаква също и малък брой честоти на превишение, докато ако средногодишните стойности са доста високи, те могат да корелират с доста високи честоти на превишение. Всяка една екстремна точка на диаграмата следва да бъде подложена на особено качествено осигуряване.

Следващата стъпка ще бъде търсенето на функционална зависимост между средногодишната и съответстващата честота на превишение. В това отношение полезно би било напр. да се използва опитът, получен от други набори данни от измервания. Трябва обаче да се съблюдава, че функционалната зависимост, която трябва да бъде определена чрез наблюдения, трябва да представлява консервативна оценка. Точките-бегълци (екстремните точки), дължащи се напр. на особено неблагоприятни (и следователно необичайни) години не би трябвало да се вземат под внимание при статистическия анализ. Такъв е и подходът, използван в Германия.

Данните, получени чрез измервания в Европа и България, водят до следните формули, описващи функционалните зависимости между средногодишната и краткосрочната концентрация:

Азотен диоксид (Експоненциална функция с основа “е”):

Брой на 1-часови стойности > 200 µg/m³ = a ( exp [b ( NO2 (Средногодишна)]

Пример за константи (Lohmeyer et al., 2001):

Германия/Западна Европа:	a = 1.62, b = 0.061

България:				a = 2.5, b = 0.055

Фигура A6-1: NO2 - Честота на превишение на средночасовата от 200 µg/m³ като функция от средногодишната стойност за NO2.

Серен диоксид:

Брой на 1-часовите стойности > 350 µg/m³

Средногодишни стойности < S1: Експоненциална функция с основа “е”:

c x exp [SO2 (средногодишна) x( d]	за ср.год. стойност < S1 µg/m³

Средногодишни стойности ( S1: линейно нарастване:

e x SO2 (средногодишна) - f		за ср.год. стойност  S1 µg/m³

Пример за константи (Lohmeyer et al., 2001):

c = 0.53, d = 0.15, e = 5.5,  f = 117,  S1 = 26

Фигура A6-2: SO2 – Честота на превишение на 1-часовата средна от 350 µg/m³ като функция от средногодишната стойност за SO2

Брой на 24-часовите стойности > 125 µg/m³

Средногодишни стойности < S2: Експоненциална функция с основа “е”:

g x exp [SO2 (средногодишна) x h]	за средногодишна < S2 µg/m³

Средногодишни стойности ( S2: линейно нарастване:

i x SO2 (средногодишна) - j		за средногодишна ( S2 µg/m³

Пример за константи (Lohmeyer et al., 2001):

g = 0.25, h = 0.147, i = 1, j = 16,  S2 = 21

Фигура A6-3:  SO2 – Честота на превишение на среднодневната от 125 µg/m³ като функция от средногодишната стойност за SO2.

PM10, брой на 24-часовите стойности > 50 µg/m³

Средногодишни стойности < S3: Експоненциална функция с основа “е”:

k x exp [PM10 (средногодишна) x l]	за средногодишна ( S3 µg/m³

Средногодишни стойности ( S3: линейно нарастване:

m x PM10(средногодишна) - n	           за средногодишна > S3 µg/m³

Пример за константи (Lohmeyer et al., 2001):

k = 0.68, l = 0.147, m = 5.4, n = 110 , S3 = 27

Фигура A6-3: PM10 – Честота на превишение на среднодневната от 50 µg/m³ като функция от средногодишната стойност за PM10.

Ако се налага, всички споменати по-горе параметри могат да бъдат коригирани по начин, съответстващ на нови измервателни стойности.

3.  Литература

Clai, G., Berkowicz, R., Düring, I., Ketzel, M., Lohmeyer, A., Moussiopoulos, N., Papalexiou, S. (1999): Proposal for the calculation of the high percentiles of NO2 concentrations, necessary for the execution of EU Direktive 1999/EC. Sixth International Conference on Final Programm - Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Rouen, France, 11 - 14 October 1999.

Lohmeyer, A., Moldenhauer, A. (2001): SELMAGIS-Rechnungen für Bulgarien, Prüfung der Übertragbarkeit europäischer Korrelationsfaktoren auf Bulgarien anhand von Bulgarischen Messdaten. Auftraggeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vertreten durch MoEW, Dezember 2001.

Приложение 7  Информация за употребата на природен газ за битово отопление

Извадка от документ, подготвен от “Овергаз” АД, базиращ се на въпросник от МОСВ по време на Туининг-проекта, отнасящ се до газификацията на Перник

A. Регионално разделение на България, подготвено от Държавната Комисия за Енергийно Регулиране

Държавната Комисия за Енергийно Регулиране е разделила България на 8 газоразпределителни района:

Добруджа – с център град Варна;

Мизия – с център град Плевен;

Дунав – с център град Русе;

Сердика – с център град София;

Приморски – с център град Бургас;

Запад – с център град Враца;

Тракия – с център град Пловдив;

Югозападен – с център град Дупница.

Очаква се срокът на лицензиите да е 35 години.

В момента се подготвят търгове за избор на инвеститори, които да газифицират осемте района.

Срокът за планирането на системата за газификация е около 3-4 месеца.

B. Инвестиции на клиента

1. Такса за проучване – 5 лв; плаща се от газоразпределителното дружество;

2. Виза за проектиране – 16 лв; плаща се в общината.

3. Работен проект – 150-200 лв;

4. Съгласуване на работен проект – 60 лв.

5. Разрешение за строеж – 36 лв; плаща се в общината;

6. Договор за присъединяване към мрежата – 174лв; плаща се от газоразпределителното дружество;

7. Строително-монтажни работи:

Отоплителна инсталация – 500 лв за материали и труд;

Съоръжения – котел – 1000-2000 лв;

Газова инсталация – полагане на тръбопровод –25 лв/m2; над 10m –250 лв (фиксирана сума);

Монтаж и настройка на котела – 200 лв;

8. Независим строителен надзор – 2% от стойността на строително-монтажните работи

9. Проверка и освидетелстване на вътрешно-газовата инсталация – 110 лв. Прави се от лицензираната фирма “Газтек-БГ” АД.

Обща сума: 2000-3550 лв.

C. Цени и консумативи

1. Съгласно Наредба от Държавната Комисия за Енергийно Регулиране, цените на природния газ се определят на основата на разходите на инвеститорите. Газорезпределителните дружества са с различни цени за различните потребителски сектори.

2. От 01.04.2002г. се прилагат диференцирани цени на природния газ в различните сектори, като за битови потребители приетата цена е еднокомпонентна и еднаква за всички газоразпределителни дружества в системата на ОВЕРГАЗ – 510 лв/1000m3

3. Очаква се приемането на двукомпонентни цени в сектора за битови потребители.

4. Статистически данни от средногодишно потребление на природен газ за различни групи градове:

Градове над 150 000 жители:

Средна годишна консумация на битов обект – 2 400 nm3

Градове над 70 000 жители:

Средна годишна консумация на битов обект – 1 800 nm3

D. Годишни такси

Представяме извлечение на таксите за редовните проверки и инспекции на газовите съоръжения и уреди съгласно Тарифа 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по стандартизация и метрология по Закона за държавните такси:

Такси за проверка на средства за измерване (СИ):

| Наименование на СИ | Такса за проверка на 1 СИ (лв) | Период за проверка |
| --- | --- | --- |
| Термометри съпротивителни | 3 | 1 година |
| Манометри | от 1.8 дo 2.8 | 1 година |
| Преобразуватели за налягане | 5 | 1 година |
| Разходомери турбинни | 30 | 3 години |
| Коректори | 30 | 1 година |
| Газсигнализатори | 6 | ½ година |

За удостоверяване на резултатите от извършената проверка се събират такси:

за издаване на свидетелство – 1 лв

за знаци –0.2 лв

Такси на дейности по техническия надзор върху съоръжения с повишена опасност:

| Наименование на съоръжението | Такса за техническо освидетелстване (лв) | Такса за пълен периодичен преглед (лв) | Такса за пълен периодичен преглед с изпитване (лв) |
| --- | --- | --- | --- |
| Магистрално отклонение, лв/km | 24 | 4 | 6 |
| Газоразпределителна станция | 72 | 36 | 56 |
| Станция за катодна защита | 20 | 12 | 18 |
| Линеен спирателен възел | 24 | 4.6 | 6 |
| Резпред. газопров. Външни лв/km | 24 | 4.6 | 6 |
| ГРП | 56 | 24 | 30 |
| ГРИ | 45 | 15 | 30 |

E. Разрешителни документи, необходими за узаконяване на газова инсталация на битов потребител

Скица на общината;

Виза за проектиране;

Договор за проектиране;

Съгласуване с:

ХЕИ;

Регионална служба за противопожарна и аварийна безопасност;

Оправомощено лице за технически надзор;

Газоразпределително дружество.

Разрешение за строеж – община;

Договор за строително-монтажни работи;

Договор за независим строителен надзор;

Протокола за 72-часови проби;

Доклад на оправомощено лице по техническия надзор;

Доклад за независим строителен надзор

Акт 15

Разрешение за въвеждане в експлоатация от РДНСК

F. Допълнителна информация

Средногодишната консумация на домакинство е 1 800 nm3

Приложение 8 – Използване на CNG в дизелови автомобили

Извадка от документ, подготвен от “Овергаз” АД, базиращ се на въпросник от МОСВ по време на Туининг-проекта, отнасящ се до използването на компресиран природен газ (CNG, compressed natural gas).

Дадени за въпросите, както и отговорите от “Овергаз” AД

Какви са техническите изисквания, за да се движат дизеловите автобуси с компресиран природен газ?

Конвертирането на дизеловите автомобили за работа с природен газ се извършва по два начина:

bi-fuel – две горива с двигател с предварително запалване (Oтo)

dual- fuel – със смесено двойно гориво.

При конвертирането на дизеловите двигатели за работа с двойно гориво – дизелово и пророден газ, се запазва възможността за работа на двигателя и на традиционното дизелово гориво, а самото преустройство е от 5 дo 10 пъти по-евтино, отколкото преустройството на двигателя за работа само на природен газ.

Първите създадени системи за dual-fuel са отворен тип без електронно управление. Природният газ при тях се подава в потока от всмуквания въздух. Тези системи са с увеличен разход на гориво. В момента се предлагат три нови вида електронни dual-fuel системи, като два от тях са затвоен тип с директно впръскване в цилиндрите.

Автомобилното газово оборудване се състои от:

резервоари за съхраняване на компресирания природен газ при налягане 200bar на борда на автомобила;

средства за подготовка и подаване на газа в двигателя – клапани и многостъпален редуктор;

елементи на системата за управление и автоматика – електромагнитни клапани, вентили, превключватели и смесители.

Минимални технически изисквания за дизеловите мотори, други изисквания за автомобилите?

За да бъде целесъобразно преоборудването на един употребяван автомобил или автобус за работа с dual- fuel, следва да има остатъчен пробег, позволяващ откупуването на автомобилната газова инсталация.

В зависимост от цената на инсталацията за работа с двойно гориво и съотношението на цените на природния газ и дизелово гориво минималните изисквания за пробег са различни. Техническите предпоставки са свързани със състоянието на автобуса, което трябва да позволява пробег над 140 000km в продължение на 3 години.

Какво количество гориво може да се замени със CNG? Как се променя консумацията? Как се променят емисиите на вредни вещества?

При използване на смесено гориво – дизелово гориво и природен газ, степента на замяна на дизеловото гориво с газ е до 85%.

При газификацията на автотранспорта се премахват емисиите на серни оксиди и  оловни съединения. Намаляват емисиите на CO и NOx с 50-60%, а на твърдите частици – до 80-90%.

Колко струва преоборудването?

Средната цена за преоборудване на един автобус зависи от типа на системата за dual fuel. Тя варира в граници от USD  3,000 до USD  12,000.

Какви инфраструктурни промени са необходими за движението на автомобилния парк на dual-fuel?

Необходимо е проучване за всеки отделен случай, за да се определи броят на изгражданите автомобилни газокомпресорни станции, тяхната конфигурация, производителността, броя на зареждащите колонки, типа на накрайниците и др.

Средната цена на една газокомпресорна станция е USD 200,000 - 350,000.

Приложение 9 – Съкращения

РИОСВ	Регионален инспекторат на околната среда и водите

MОСВ	Министерство на околната среда и водите

НИМХ	Национален институт за метеорология и хидрология

µg	микрограм

µm	микрометър

PM	фини прахови частици

PM10, PM10	фини прахови частици с аеродинамичен диаметър < 10 µm

PM2.5, PM2.5	фини прахови частици с аеродинамичен диаметър < 2.5 µm

SO2, SO2	серен диоксид

NO2, NO2	азотен диоксид

ЛОC	летливи органични съединения

MWh	мегаватчас

НДНТ (BAT)	най-добра налична техника

ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда

КАВ	качество на атмосферния въздух

ОВОС	оценка на въздействието върху околната среда

ГОП	горен оценъчен праг

ДОП	долен оценъчен праг

AП	алармен праг

СДТ 	среднодневен трафик, брой автомобили за 24h

Приложение 10 – важни доклади от Туининг-проекта

| Съкращение | Доклад |
| --- | --- |
| Доклад по първоначалния анализ на измервателното оборудване и методи | Доклад по точка B-1.4 от работната програма Анализ на измервателното оборудване и измервателните методи |
| Доклад по първоначалния анализ на КАВ | Доклад по точка B - 2.4 от работната програма Първоначален анализ на данните за качеството на въздуха и метеорологията и на ситуацията по качеството на въздуха и метеорологията |
| Доклад по първоначалния анализ на емисионната обстановка | Доклад по точка B - 3.8 от работната програма Първоначален анализ на емисионната обстановка |
| Доклад по допълнителните измервания | Доклад по точка B - 4.4 от работната програма Допълнителни измервания на КАВ - Планиране на измерванията - - Използване на пасивни пробовземни тръби - |
| Доклад по избора на дисперсионния модел | Доклад по точка B - 5.5 от работната програма Избор на система за дисперсионно моделиране |
| Доклад по оценката | Доклад по точки B - 4.8, 9.5 и 10.3 от работната програма Резултати от измерванията, определяне и оценка на качеството на атмосферния въздух |
| Доклад по мерките за подобрение | Доклад по точки C-1.4, 2.2, 3.4 и 4.2 от работната програма Разработка на програма за подобрение на качеството на атмосферния въздух |

# Footnotes

1999/30/EC: без допустимо отклонение

1999/30/EC: да не се превишава повече от 3 пъти на календарна година

1999/30/EC: от 19. юли 2001 г.

1999/30/EC: 500 µg/m3

1999/30/EC: от 19. юли 2001 г.

1999/30/EC: да не се превишава повече от 18 пъти на календарна година

1999/30/EC: от 19. юли 2001 г.

1999/30/EC: допълнителен текст „минимум 100 km2 или“

1999/30/EC: от 19. юли 2001 г.

1999/30/EC: да не се превишава повече от 35 пъти на календарна година

1999/30/EC: ДО и неговото линейно намаляване започват от 1.1.2001 г., дата за достигане 1.1.2005 г.; Нар.№ 9: ДО и намаляването му започват на 31.12. 2003 г.

1999/30/EC: 40 µg/m3

1999/30/EC: ДО и неговото линейно намаляване започват на 1.1.2001 г., дата за достигане 1.1.2005 г.; Нар.№ 9: ДО и намаляването му започват на 31.12. 2003 г.

1999/30/EC: ДО и неговото линейно намаляване започват на 1.1.2005 г.; Нар.№ 9: ДО и намаляването му започват на 1.1.2008 г.

1999/30/EC: няма определени норми; PM2.5 обаче следва да бъдат измервани

1999/30/EC: за определени точкови източници 1.0 µg/m3 до 1.1.2005 г.; Комисията трябва да бъде уведомена; в този случай нормата от 0.5 µg/m3 трябва да бъде достигната до 1.1.2010 г.

градска / крайградска или градска фонова / крайградска фонова / регионална / отдалечена/ транспортна / промишлена

Подходящи елементи на димния газ са тези, които могат да бъдат определяни чрез непрекъснати измервателни уреди и същевременно са налични в достатъчно висока концентрация. Такива са напр. кислородът, въглеродният диоксид, въглеродният моноксид, серният диоксид, азотните окиси или общият въглерод. Кой от тях ще бъде наистина използван, трябва да бъде решено според конкретния случай.

Така например, да се знае температурата на димния газ е от елементарно значение за избора на уплътняващите материали за праховото пробовземане. Освен това, ако се налага, трябва да е известен и приблизителният състав на димния газ, за да може да се избегнат смущения в метода за определяне поради други компоненти на димния газ.

Инструкция за изчисляването може да се намери в стандарта VDI 2066, част 1 „Измерване на прахови частици. Измерване на прахови частици в струйни газове. Гравиметрично определяне на праховото замърсяване. Основи“.

Образец може да се намери в РИОСВ, отдел Перник.

Целта на тестовете за пригодност е – просто казано – да се определи също и една минимална стабилност за нулева точка, референтна точка (измервателен сигнал за около 75% от измервателния обхват), както и минимална линейност на характеристичната линия на устройството и, освен това, функционалната ефективност в продължение на поне три месеца при промишлената инсталация.

Един нулев сигнал за ток от 4 mA се описва като т.нар. „жива нулева точка“. Когато се използва напр. записващо устройство и обхват на измерване 0...20 mA, е по-лесно да се направи ясна идентификация на отрицателно отместване на нулевата точка.

В този случай ще е много удобно директно графично представяне под формата на линейна диаграма, тъй като промените могат да се откриват по-бързо, отколкото в табличен списък.

Периодът, траещ между пускането на калибрационен газ в устието на сондата и достигането на индикация от измервателното устройство за 90 % от концентрацията на калибровъчния газ.

За целта трябва да е известен целият подаден/”доставен” газов обем, иначе няма да е възможно да се направи изчисление за концентрацията.

напр. пълно превръщане на NO в NO2.

Като например измерването на диоксини/фурани съгласно DIN EN 1948-1 „Емисии от стационарни източници. Определяне на масовата концентрация на диоксини/фурани. Част 1: Пробонабиране“

Например определянето на HCl съгласно DIN EN 1911 „Емисии от стационарни източници. Ръчен метод за определяне на HCl. Част 1: Пробонабиране на газове”

Както е известно, при провеждането на мрежово измерване цялото напречно сечение за пробовземане следва да се раздели на няколко еднакви части от сечението. Балансовите точки за всяка част от сечението се разглеждат като представителни за съответната част от сечението и се използват при пробонабирането.

Равноскоростното, или изокинетичното, пробонабиране е особен случай на пропорционал-ното на скоростта пробонабиране: скоростта на всмукване в смукателната дюза е идентична на скоростта на потока извън дюзата.

Типичното за един конвенционален метод е, че процедурата по пробовземането и анализът на пробата определят резултата от измерването; с други думи: измервателният резултат зависи от манипулацията на пробата.

# Text boxes

7d

7,7a

7c

2b

16

3c

3q

7q

2q

7b

6

1

Фигура A4a-3: Пунктове от 8-часовата акция по преброяване „Магистрала“

16

3c

3q

7q

2q

7b

6

1

Фигура A4a-2: Секторите на гр. Перник, обхванати от разл. преброителни акции 
    „Магистрала“ (8 h), „Северозапад “ (8 h), „Център” (5 h), „Стомана“ (= тест, 3 h)

16

3c

3q

7q

2q

7b

6

1

Фигура A4a-1: Пътна мрежа и местоположение на пунктовете за 24-часово преброяване на трафика в Перник

EMIstreet

За изчисляване на емисиите от ауспу-сите на автомобилния траспорт на база емисионни фактори, данни за плътност на транспорта и др., както и на PM10, дължащ се на унос и триене

### DIGIsum

за сумиране на компонентите от изчислените концентрации на замърсители, дължащи се на транспорта, площни и точкови източници, включваща и фоновата концентрация и трансформацията NO/NO2

TALBO

За моделиране на приноса към концентрацията на замърсители от точкови и площни източници

### ArcView GIS

Моделираща с-ма SELMAGIS

Данни за емисиите от площни и точкови източници

Таблица с емисионни фактори, вариация на дневния трафик

Метео-данни

Честота на разпреде-ление на скоростта/ посока на вятъра и на класовете стабилност

| PROKAS _V Изчислява приноса на транспорта към концентрацията на замърсителите по улици без крайпътни сгради | PROKAS_B Изчислява приноса към концентрацията на замър-сителите по улици с крайпътни сгради (улични каньони) |
| --- | --- |

# Помощни средства

#### DIGItalbo

За дигитализиране на точкови и площни източн.

#### DIGIpoint

За създаване на рецепторни точки

#### DIGIstreet

За дигитализиране на сложни пътни мрежи

Twinning Project BG99EN02                            PHARE - Programme 1999

Съвместен проект между българското Министерство на околната среда и водите и немското Министерство за околна среда, опазване на природата и енергийна безопасност

Помощ при управление качеството на въздуха на местно ниво

Наръчник по оценка и управление качеството на атмосферния въздух на местно ниво

за SO2, PM10, Pb и NO2

Октомври 2002

1km

Пример: Средни камиони – 2 оси, без ремарке (до около 14t брутно тегло)

[извънградски, основен, прав

извънградски, основен, правилни завои

извънградски, основен, неправилни завои;

градски, основни улици, скорост до 50 км/ч

градски, основни улици, предимство  отдясно

градски, основни улици, светофар

градски, център

улици с жилища

магистрала, без ограничение на скоростта

магистрала, скорост до 120

магистрала, скорост до 100

магистрала, скорост до 80

магистрала, скорост до 60]

кахлена печка, възд. отопление

Пещ с горно изгаряне

кахлена печка, възд. отопление

Пещ с горно изгаряне

кахлена печка, възд. отопление

Пещ с горно изгаряне

Брой 24-часови стойности >50μg/m3]

РМ10 – средногодишна стойност [μg/m3]

SO2: средногодишна стойност [μg/m3]

NO2 – средногодишна стойност [μg/m3]

Брой 1-час. стойности > 200 μg/m3

Перник

България

Гърция

SO2: брой дни с конц. > 125 μg/m3

РМ10 конц.

μg/m3

PM10, ТЕЦ,       комин+неорганиз. емисии

NO2 – средногодишна – произход

Локални източници и фоново замърсяване

източници на замърсяване

фон

битово отопление

траспорт

ТЕЦ

Резултати от дисперсионното моделиране

Обработка на скрап

Депо за пепел1

Депо за пепел2

Завод за стомана  -комини и неорга-низирани емисии

ТЕЦ – комин и неорганизирани емисии

Депо за шлака на СТОМАНА

Обработка на шлаката

Рехабилитаци-онна болница

Мини

Депо със запрашав. м-ли

Дял на СДТ в %

Раковски юю

Раковски юс

К и М зз

К и М зи

К и М ии

К и М из

Разпределение на транспортния поток леки коли за 24 часа, Перник, пункт №1

Дял на СДТ в %

Раковски юю

Раковски юс

К и М зз

К и М зи

К и М ии

К и М из

Разпределение на транспортния поток камиони за 24 часа, Перник, пункт №1